## PCR仪（荧光定量）
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 PCR仪（荧光定量）项目
设备名称：PCR仪（荧光定量）
预算总价：2,000,000.00 预算单价：400000 采购数量： 5套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
设备一（采购数量：3）（核心产品）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于运行实时荧光 PCR 实验并对实验数据进行分析；仪器是在实验室内操作，配合相应试剂，对取自患者体内的分析物（如血液、体液等）或其它分析物中 的目标核酸进行快速、准确的定量、定性检测，或者进行熔解曲线、基因型分析等研究。
二、主要技术参数
2.1 | 检测通道：96孔 |  | 2 | 是
2.2 | 热盖温度30℃-108℃（热盖温度可调）电子自动热盖 |  | 2 | 是
2.3 | 检测光源：大功率LED，无需定期更换 |  | 2 | 是
2.4 | 最大升温速率：4.0℃/S |  | 2 | 是
2.5 | 激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留2通道 |  | 1 | 是
2.6 | 荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留2通道 |  | 1 | 是
2.7 | 控温方法：半导体热电模块，模块控温、试管控温，控温范围：4～99℃ |  | 1 | 是
2.8 | 多重荧光检测：多重检测，无需校正。 |  | 1 | 是
2.9 | 检测器：高灵敏度光电传感器 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 控温精度：±0.1℃ | 1 | 是
3.1.2 |  | 温度均匀性：±0.1℃ | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 检测灵敏度：最小分辨率为 1 个拷贝 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 样本检测重复性 CV< 1.00% | 1 | 是
3.3.2 |  | 有断电保护 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 使用期限：7年 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、CY3、CY5 、TEXRD | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 7
技术参数总计分值 |  |  | 20
设备二（采购数量：2）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.1在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程 1.2具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速 1.3可同时检测5色荧光 1.4完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 1.5适用于染料法及探针法荧光标记 1.6采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低
二、主要技术参数
2.1 | 检测器：高效MPPC，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 |  | 2 | 是
2.2 | 发射光透镜：菲涅尔透镜，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 |  | 2 | 是
2.3 | 分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 |  | 2 | 是
2.4 | 具备双FAM通道快速扫描模式，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 |  | 2 | 是
2.5 | 软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。 |  | 2 | 是
2.6 | 数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等，投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 温度准确性：±0.2°C | 1 | 是
3.1.2 | 温控模块 | 温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现极佳的温度均一性及稳定性，投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。 | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 能检测1拷贝人基因组DNA基因 | 1 | 是
3.2.2 | 荧光检测通道 | 6个，可同时检测5个目标基因 | 1 | 是
3.2.3 | 扫描时间 | 多色快速整板（96孔）扫描8.5秒 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 样本检测重复性：Ct值CV≤0.5% 或 Ct SD≤0.1 | 1 | 是
3.3.2 | 数据导出 | Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 激发光源为单色LED，免维护 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 20
全部设备技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 单套 主机一台 通讯线一根 USB转接线一根 系统软件一套 保险丝两个
单套 医用荧光定量PCR仪 一 台 操作计算机（便携）一台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥60个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。