## 包1 多波长激光治疗仪
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：多波长激光治疗仪
采购编号： 0024-W00036468 预算总价：1,800,000元
预算单价：1,800,000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于妇科手术中软组织止血、消融、汽化、切除、切开和凝固
二、主要技术参数
2.1 | 具备止血、消融、汽化、切除、切开和凝固软组织功能，适用于妇科子宫内膜病变、卵巢囊肿切除等腹腔镜手术和宫颈锥形切除等开放手术，提供医疗器械产品注册证附件产品技术要求。 |  | 5 | 是
2.2 | 主机激光输出功率≤30瓦，具备功率调节功能，调节步进值至少达到0.5瓦，提供原厂技术白皮书 |  | 5 | 是
2.3 | 主机激光波长≤980纳米，提供原厂技术白皮书 |  | 5 | 是
2.4 | 主机脉冲开启时间至少包含：0.05秒—99秒，脉冲关闭时间至少包含：0.01秒—99秒 |  | 5 | 是
2.5 | 主机内置触摸屏，尺寸≥7英寸 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具备预设模式，至少包含：预设模式、自定义模式、普通模式，具备用户编辑参数功能，提供原厂技术白皮书 | 1 | 是
3.1.2 |  | 主机激光模式至少包含：连续、单脉冲、重复脉冲，提供原厂技术白皮书 | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 主机激光具备安全措施功能，配置钥匙开关，主机至少包含：待机、准备工作模式，具备光纤接口识别功能，具备激光发射时警示音功能，提供原厂技术白皮书 | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 主机累计激光能量及时间具备显示查看功能，提供原厂技术白皮书 | 0.5 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 具备双脚踏功能，每个脚踏具备独立设置输出功率、脉宽、脉冲间隔时间功能 | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 光纤数值孔径≥0.3，纤芯直径≤300微米，外径范围直径≤1毫米，光纤长度≥2.5米，光纤具备同轴冷却剂管路 | 1 | 是
3.2.3 |  | 光纤刀头具备直接提供切割、止血、汽化、凝固功能 | 1 | 是
3.2.4 |  | 光纤具备重复使用功能，适用于环氧乙烷灭菌 | 1 | 是
3.2.5 |  | 治疗刀头表面具备波长转换功能，具备温度梯度性能，提供原厂技术白皮书 | 1 | 是
3.2.6 |  | 刀头熔点至少包含：2030摄氏度~2050摄氏度，提供原厂技术白皮书 | 1 | 是
3.2.7 |  | 刀头最小直径≤0.2毫米，对组织损伤≤0.5毫米，使用时能直接接触组织，提供原厂技术白皮书 | 1 | 是
3.2.8 |  | 刀头具备重复使用功能，适用于环氧乙烷灭菌，提供原厂技术白皮书 | 1 | 是
3.2.9 |  | 主机运行状态具备颜色至少功能，至少包含：待机指示灯、准备指示灯、发射指示灯，指示灯颜色≥3种 | 0.5 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 设备记录故障功能≥5次，具备查看系统校验数据功能，具备显示当前激光系统工作累计总时间功能，能显示当前激光系统工作的累计总能量 | 1 | 是
3.3.2 |  | 主机具备红色紧急停止开关键，用于紧急状态下停止发射激光 | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 主机配置冷却系统强制风冷、半导体制冷双重冷却功能 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 主机电源最大输入功率≥500伏安，具备双极热保护断路开关功能，提供原厂技术白皮书 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 激光控制模式≥2个，至少包含：手柄触摸开关、脚踏开关，脚踏开关防护等级≥IPx8级 | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 手柄具备触摸控制开关按键，用于控制激光发射，具备长度及角度设置功能 | 1 | 是
3.5.2 | 其他 | 配置台车，至少为：立柱式，金属材质，带锁止静音脚轮 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单： 1、主机*1套 提供三类医疗器械产品注册证 2、电源线*1根 3、脚踏开关*1套 4、激光护目镜*3副 5、遥控互锁连接器*1个 6、钥匙*2把 7、非一次性使用医用激光光纤*2根 提供二类医疗器械产品注册证 8、治疗刀头*2个 9、手柄*2个 10、台车*1辆
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区高科西路2699号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | ■不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。

## 包2 全自动核酸蛋白分析系统
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：全自动核酸蛋白分析系统
采购编号： 0024-W00036469 预算总价：1,200,000元
预算单价：1,200,000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类 |  |  |  |  | 无注册证要求
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于DNA、RNA、蛋白等电泳分析，进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析、多重检测等
二、主要技术参数
2.1 | 核酸蛋白分析仪上样直接兼容常规单管0.2ml离心管、常规8联管、12联管、96孔微孔板等，适用于微量样品管，溶液需求量最低≤2ul |  | 2 | 是
2.2 | 核酸蛋白分析仪一次性完成检测分析数至少包含：1个-100个，具备单次自动处理单个样本功能 |  | 2 | 是
2.3 | 核酸蛋白分析仪具备设备适配通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，用于对卡夹中毛细管中的胶进行置换、处理 |  | 2 | 是
2.4 | 核酸蛋白分析仪配置空气压缩机或其他给压装置功能，无需氮气钢瓶，无需后期灌气 |  | 2 | 是
2.5 | 核酸蛋白分析仪核酸片段分辨率≤500bp，最高分辨率至少包含：1bp-4bp，蛋白分辨率最高分辨率至少包含：1kDa-3kDa |  | 2 | 是
2.6 | 核酸实时定量PCR分析仪配备激发光滤光片通道数≥5色，检测光滤光片通道数≥5色 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 核酸蛋白分析仪配置LED光源，具备光电倍增管检测 | 1 | 是
3.1.2 |  | 核酸蛋白分析仪单次电泳分析时间≤2分钟 | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 核酸蛋白分析仪无需对样品进行纯化，直接对PCR产物原液进行检测，核酸样品的检测灵敏度范围至少包含：1pg/ul-2pg/ul | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 核酸蛋白分析仪样品上样消耗量≤0.1 ul | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 核酸蛋白分析仪主机内置软件功能，至少包含：自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等数据，具备报告完整打印输出功能，输出格式至少包含：PDF， WORD，JPG | 0.5 | 是
3.1.6 |  | 核酸蛋白分析仪具备无污染性能，系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触 | 0.5 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 核酸实时定量PCR分析仪至少适用：标准96孔模块、快速96孔模块、384孔模块，具备更换模块功能 | 1 | 是
3.2.2 |  | 核酸实时定量PCR分析仪标准96孔模式反应体积至少包含：10μL-100μL，384孔模式反应体积至少包含：5μL-20μL；快速96孔模块反应体积至少包含：10μL-30μL | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 核酸实时定量PCR分析仪温控模块最大变温速率≥6.5°C/秒 | 1 | 是
3.2.4 |  | 核酸实时定量PCR分析仪温控范围至少包含： 4°C–99.9°C | 0.5 | 是
3.2.5 |  | 核酸实时定量PCR分析仪配备独立数码温控区域≥3个 | 1 | 是
3.2.6 |  | 核酸实时定量PCR分析仪配套软件具备荧光校正去除移液误差功能 | 1 | 是
3.2.7 |  | 核酸实时定量PCR分析仪具备人脸识别功能，自动登入个人账户 | 1 | 是
3.2.8 |  | 核酸实时定量PCR分析仪主机内置触摸屏电脑，实验数据备份还原≥100次，具备一键式实验方案功能，用于快速设置多种应用 | 0.5 | 是
3.2.9 |  | 核酸实时定量PCR分析仪可分辨拷贝数差异 ≥1.5倍 | 0.5 | 是
3.2.10 |  | 核酸实时定量PCR分析仪完成40个循环反应≤30分钟 | 0.5 | 是
3.2.11 |  | 核酸实时定量PCR分析仪适用耗材至少包含： 标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管，384孔反应板与光学盖膜 | 0.5 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 台式低温水平离心机最高转速≥15200rpm | 1 | 是
3.3.2 |  | 台式低温水平离心机最大离心力≥25800xg | 1 | 是
3.3.3 |  | 台式低温水平离心机配置水平转子，最大容量≥4×1000mL， 温度设定范围至少包含：-10℃至+40℃ | 1 | 是
3.3.4 |  | 台式低温水平离心机具备转头自锁功能，配置转头自动锁定装置，转头安全锁定或者转头更换时间≤3秒 | 0.5 | 是
3.3.5 |  | 台式低温水平离心机配置防生物污染密封盖，具备单手操作功能，无需旋盖及搭扣 | 1 | 是
3.3.6 |  | 台式高速低温离心机配置角转转子，最大转速≥14800rpm，最大离心力≥21100xg，温度设定范围至少包含：-9℃~+40℃,递增精度至少达到1℃ | 1 | 是
3.3.7 |  | 台式高速低温离心机配置转头自动锁定装置，具备转头自锁功能 | 0.5 | 是
3.3.8 |  | 台式高速低温离心机配置防生物污染转头，完全密封，用于防止气溶胶的泄漏 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 4°双开门医用冷藏箱有效容积≥1000L，配置双门结构，电加热玻璃门，具备多种门体加热功能，具备自动关门功能，配置铝合金门把手 | 1 | 是
3.4.2 |  | 4°双开门医用冷藏箱外部尺寸（宽*深*高mm）≤1250mm*900mm*2000mm | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 4°双开门医用冷藏箱具备温度控制功能，内置高精度微电脑温度控制系统，内置传感器≥7个，至少包含：上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器 | 0.5 | 是
3.4.4 |  | 4°双开门医用冷藏箱配套蓄电池提供显示及报警≥48小时 | 0.5 | 是
3.4.5 |  | 负40°医用冷冻冰箱有效容积≥270L | 1 | 是
3.4.6 |  | 负40°医用冷冻冰箱外部尺寸（宽*深*高mm）≤750mm*710mm*1900mm | 0.5 | 是
3.4.7 |  | 负40°医用冷冻冰箱配置ABS抽屉≥7个，用于分类存储 | 0.5 | 是
3.4.8 |  | 负40°医用冷冻冰箱发泡层厚度≥100mm | 0.5 | 是
3.4.9 |  | 4°冷藏箱有效容积≥230L | 1 | 是
3.4.10 |  | 4°冷藏箱外部尺寸（宽*深*高mm）≤600mm*600mm*1750mm | 0.5 | 是
3.5.1 | 其他 | 电热恒温干燥箱控温范围至少包含：室温+10-200℃ | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 电热恒温干燥箱控温精度至少达到：0.1℃ | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 电热恒温干燥箱温度波动≤±1℃ | 0.5 | 是
3.5.4 |  | 掌上微型离心机最大转速≥8000rpm | 0.5 | 是
3.5.5 |  | 掌上微型离心机配置多合一转子，用于同时离心0.2/0.5/1.5/2.0 ml及八联排离心管 | 0.5 | 是
3.5.6 |  | 涡旋混合器最大转速≥2800转/分 | 0.5 | 是
3.5.7 |  | 涡旋混合器至少包含：连续、点触、调速功能 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 28
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单： 1、核酸蛋白分析仪主机*1台 2、分析软件*1套 3、电脑*1套 4、DNA预制胶卡夹*1个 5、RNA预制胶卡夹*1个 6、蛋白预制胶卡夹*1个 7、开机试剂*1套 8、缓冲液试剂*1套 9、核酸实时定量PCR分析仪*1台 10、台式低温水平离心机*1台（含水平转子*1个） 提供一类备案凭证的优先考虑 11、台式高速低温离心机*1台（含角转转子*1个） 提供一类备案凭证的优先考虑 12、4°双开门医用冷藏箱*1台 提供二类医疗器械产品注册证及及其附件（产品技术要求）的优先考虑 13、负40°医用冷冻冰箱*1台 提供二类医疗器械产品注册证及其附件（产品技术要求）的优先考虑 14、4°冷藏箱*5台 15、电热恒温干燥箱*1台 16、掌上微型离心机*5台 17、涡旋混合器*3台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区高科西路2699号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | ■不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。

## 包3 全自动化学发光仪
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：全自动化学发光仪
采购编号： 0024-W00036470 预算总价：1,000,000元
预算单价：500,000元/套 采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
设备A（全自动化学发光仪A*1套）需求内容及描述（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途：用于进行心肌标志物、炎症、激素、糖代谢、贫血等项目检测
二、主要技术参数
2.1 | 单台仪器测试速度≥400测试/小时，提供设备使用说明书 |  | 3 | 是
2.2 | 单机试剂位≥50个，可随时更换试剂盒，提供设备使用说明书或设备图片 |  | 3 | 是
2.4 | 第一个结果检测时间≤15分钟，提供设备运行截屏 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 8
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 单机样本位≥120个，样本管容量≥4管/架，样本管管型至少包含：13x75mm、13x100mm具备样本预分杯功能，分杯后的样本独立冷藏，冷藏位≥250个 | 1 | 是
3.1.3 |  | 配置孵育区功能，孵育位≥250个 | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 正常人群肌钙蛋白检出率≥95%，提供试剂盒产品说明书 | 1 | 是
3.2.3 |  | 具备设备适配高敏肌钙蛋白测定试剂盒，第99百分位值CV≤5%，用于提供不同性别的第99百分位值，提供试剂盒产品说明书 | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 主探针≥4个，具备血凝块监测及纠正功能 | 2 | 是
3.3.3 |  | 具备超声波混匀功能 | 2 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 甲状腺检测项目≥8个，心肌标志物检测项目≥4个，炎症检测项目≥2个，激素检测项目≥11个，糖代谢检测项目≥2个，贫血检测项目≥3个，肿瘤检测项目≥8个，提供二类医疗器械产品注册证附件产品技术要求证明，且试剂批号稳定性至少达到≤4个批次/年度 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 仪器配套的所有试剂提供医疗器械产品注册证 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 仪器配套所有试剂的单人份试剂价格供应时间≥5年，提供承诺函，无承诺函不得分 | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 设备运行过程中，具备耗材试剂随时连续加载或更换功能，配置触摸操作屏功能，尺寸≥15英寸，内置应用软件，至少包含：样本管理、测试结果显示、试剂耗材用量显示、定标显示、质控功能、保养维护功能、运行日志显示 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 13
技术参数总计分值 |  |  | 21
设备B（全自动化学发光免疫分析仪B*1套）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途：用于自身免疫等项目检测
二、主要技术参数
2.1 | 单台仪器测试速度≥600测试/小时，提供设备使用说明书 |  | 3 | 是
2.2 | 单机冷藏试剂位≥40个，可随时更换试剂盒，提供设备使用说明书或设备图片 |  | 2 | 是
2.3 | 第一个结果检测时间≤15分钟，提供试剂说明书 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 8
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 相对偏差≤±10% 提供试剂说明书 | 1 | 是
3.1.2 |  | 重复性变异系数≤10%，批间变异系数≤15% ，提供试剂说明书 | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 孵育位≥230个，提供设备使用说明书 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 检测项目≥100种，至少包含：结缔组织病、自身免疫性肝病、抗磷脂综合征、自身免疫性血管炎、EB病毒、呼吸道病原体、术前八项检测，提供二类医疗器械产品注册证 | 2 | 是
3.3.2 |  | 单模块一次性可存储反应杯≥3000个，提供设备使用说明书 | 1 | 是
3.3.3 |  | 主探针≥3个，具备血凝块监测及纠正功能，提供设备使用说明书 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 设备运行过程中，具备耗材试剂随时连续加载或更换功能，具备专有加样加试剂位≥15个，提供设备图片 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 提供仪器配套所有试剂的医疗器械产品注册证 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 仪器配套所有试剂的单人份试剂价格供应时间≥5年，提供承诺函，无承诺函不得分 | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 能同时开展17α—羟孕酮、抑制素B、抗精子IgG抗体、抗子宫内膜IgG抗体、抗卵巢IgG抗体、抗透明带IgG抗体、抗滋养层细胞IgG、抗人绒毛膜促性腺激素IgG等项目，提供医疗器械二类产品注册证附件产品技术要求附件证明 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 11
技术参数总计分值 |  |  | 19
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单A*1套： 1、仪器主机*2台 提供二类医疗器械产品注册证 2、试剂架组件*2套 3、17英寸触摸操作屏*2台 4、激光打印机*2台 配置清单B*1套： 1、仪器主机*2台 提供二类医疗器械产品注册证 2、试剂盒总装组件*2套 3、二维影像扫描枪*2台 4、反应杯*2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.4 | 备品备件、试剂供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书 3、设备A的单人份试剂供货价（含项目检测配套使用清洁液、质控校准等所有辅助试剂及耗材）应当≤上海市医保收费标准的40%，提供试剂报价单（含试剂名称、规格、单人份价格、注册证号、收费编号、收费名称、收费价格、扣率）。 4、设备B的单人份试剂供货价（含项目检测配套使用清洁液、质控校准等所有辅助试剂及耗材）应当≤上海市医保收费标准的60%，提供试剂报价单（含试剂名称、规格、单人份价格、注册证号、收费编号、收费名称、收费价格、扣率）。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区高科西路2699号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | ■不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。

## 包4 倒置荧光显微镜
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：倒置荧光显微镜
采购编号： 0024-W00036471 预算总价：1,400,000元
预算单价：350,000元/套 采购数量：4套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类 |  |  |  |  | 无注册证
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于多荧光通道条件下对细胞、组织样本进行观察和研究
二、主要技术参数
2.1 | 无目镜观察，用于教学或多人同时观察，至少包含：明场、相差、荧光和彩色明场等观察模式 |  | 5 | 是
2.2 | 载物台XY轴具备位置溯源和可视化功能，通过软件可跟踪记忆载物台的观察位置，可标记和记录载物台坐标位置信息，实现同样本同视野的多次回溯观察 |  | 5 | 是
2.3 | 配置LED高能固态冷光源，至少包含：白光光源≥1个、彩色LED光源≥3个，用于明场成像和彩色组化成像及荧光成像，单个光源使用寿命≥5万个小时，总使用寿命≥15万个小时，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却 |  | 5 | 是
2.4 | Z轴具备聚焦锁定功能，同一视野不同荧光通道可分别调整最合适的焦平面，调节后具备自动记忆。可连续动态成像对活细胞进行动态观察记录，可延时成像生成视频文件 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具备一体化集成功能，全套系统占地面积≤0.3m2，具备无限远校正光学系统功能 | 1 | 是
3.1.2 |  | Z轴分辨率≤0.15um，具备一键自动聚焦功能；可进行Z轴层扫成像，自动拍摄多层焦平面的图像，可用于合成高分辨率的投射图 | 1 | 是
3.1.3 |  | 整体能放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照，可用于定期进行紫外线照射消毒和灭菌 | 1 | 是
3.1.4 |  | 物镜转盘≥5位，配置物镜包含≥4个： 长工作距离平场消色差相差物镜4x（NA≥0.13，WD≥10 mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜10x（NA≥0.25，WD≥7 mm） 长工作距离平场半复消色差相差物镜20x(NA≥0.4，WD≥3 mm) 长工作距离平场半复消色差相差物镜40x(NA≥0.6，WD≥1.5 mm) 相差环至少适用于：4x、10x、20x、40x物镜 | 1 | 是
3.1.5 |  | 无需暗室，具备在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集功能 | 1 | 是
3.1.6 |  | 配置LCD显示器，倾斜度可调节，尺寸≥18英寸，分辨率≥1900×1000像素，通过显示屏可直接控制仪器和成像软件,无时间延迟 | 1 | 是
3.1.7 |  | 光源可实现自由调节光源强度和曝光时间，调节后具备自动记忆功能 | 1 | 是
3.1.8 |  | 载物台移动行程≥120mmx80mm，亚微米级别分辨率 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 配置高分辨率长工作距离聚光镜，转轮≥4孔，通光孔径NA≥0.50，WD≥60mm | 1 | 是
3.2.2 |  | 具备复消色差荧光系统功能，配置荧光激发块≥3组，至少包含： 激发波带宽340nm-370nm，发射波带宽410nm-470nm；激发波带宽460nm-480nm，发射波带宽490nm-530nm；激发波带宽510nm-550nm，发射波带宽570nm-610nm | 1 | 是
3.2.3 |  | 同时容纳荧光通道≥4个，支持现场升级无需校准， 具备宽范围光谱成像功能，激发波长光谱范围包含：340nm-700nm | 1 | 是
3.2.4 |  | 显微镜主机荧光光强线性调节范围：0%-100%，每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭，激发光强线性化调节范围：0%-100% | 1 | 是
3.2.5 |  | 检测器为高分辨率高灵敏度单色CMOS摄像头，像素≥320万，像素尺寸≥3.5μm/pixel | 1 | 是
3.2.6 |  | 荧光激发模块≥20种，每一种荧光激发模块的光源和滤光片都是独立的，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488、RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 荧光通道电动切换，无需手动操作，软件可自动化控制多通道荧光拍摄和成像叠加 | 1 | 是
3.3.2 |  | 配置多种容器支架适配器，至少适用于6-384多孔板、35,50,60,100mm培养皿、T25，T75，T175培养瓶和荧光切片等，用于直接观察 | 1 | 是
3.3.3 |  | 具备自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域面积、周长等测量功能 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 电脑主机内置于显微镜主机内，自带防火墙预防电脑病毒侵染系统 | 1 | 是
3.4.2 |  | 获取的图像格式这是包含：16位或8位单色TIFF和PNG格式（≥12位动态范围），具备普通图像分析软件即可打开 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 显微镜主机内置电脑主机系统，缓存空间≥10G（储存≥1500张JPEG图片，≥1000张TIFF图片），具备防火墙功能 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 内置软件功能至少包含：一键自动聚焦，用于自动粗调和微调；一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图；程序设置可进行自动化时间序列成像，合成动态视频 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单： 1、主机*4台 2、物镜*4套（每套含：4X物镜*1个，10X物镜*1个，20X物镜*1个，40X物镜*1个） 3、光源*4套（每套含：DAPI光源*1个、GFP光源*1个、RFP光源*1个） 4、细胞培养板适配器*4个 5、载玻片适配器*4个 6、10cm培养皿适配器*4个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区高科西路2699号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | ■不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。

## 包5 电工作站（能量平台）
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购需求（第5包）
设备名称：电工作站（能量平台）
采购编号： 0024-W00036471 预算总价：1,400,000元
预算单价：700,000元/套 采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于妇产科相关手术，手术器械可以通过脚踏切换，适配反复使用的器械，大血管器械及氩气切割、凝血
二、主要技术参数
2.1 | 单极最高峰值电压≤4300V |  | 2 | 是
2.2 | 具备双极功能 |  | 2 | 是
2.3 | 适配高温高压消毒的可重复使用的手术器械，至少适用于大血管闭合和双极手术，用于各种开放式或腔镜下手术 |  | 3 | 是
2.4 | 具备氩气刀功能，用于直接电切、电凝及氩气覆盖下切割、凝血 |  | 5 | 是
2.5 | 具备软硬件升级功能，至少包含：水刀、除烟器模块等 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 17
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 单极切割功率范围至少包含：0～300瓦，功率具备调节功能，调节精度至少达到1瓦 | 1 | 是
3.1.2 |  | 单极切割模式≥3种，至少包含：自动电切、高能电切、无血电切 | 1 | 是
3.1.3 |  | 单极电凝功率范围至少包含：0～200瓦，功率具备调节功能，调节精度至少达到1瓦 | 1 | 是
3.1.4 |  | 单极电凝模式≥5种，至少包含：柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝、双路电凝 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 双极电凝输出功率范围至少包含：0～120瓦，功率具备调节功能，调节精度至少达到1瓦 | 1 | 是
3.2.2 |  | 双极电凝模式≥3种，至少包含：双极强力电凝、双极柔和电凝、带自动停止的双极柔和电凝 | 1 | 是
3.2.3 |  | 双极启动方式≥2种，至少包含：脚踏启动、自动启动 | 1 | 是
3.2.4 |  | 具备大血管闭合功能，具备有效闭合最大血管直径至少达到7mm功能，提供医疗器械产品注册证 | 2 | 是
3.2.5 |  | 双极功能至少包含：完成3mm血管的分离、电切、电凝功能 | 1 | 是
3.2.6 |  | 双极电切输出功率范围至少包含：0～100瓦，功率具备调节功能，调节精度至少达到1瓦 | 1 | 是
3.2.7 |  | 双极功能器械具备重复使用功能，适用于高温高压消毒，至少适合开放式、腔镜下使用 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 双极电凝模式效果≥4种，最大功率≥300W，具备实时功率图形显示功能，提供原厂产品说明书 | 2 | 是
3.3.2 |  | 具备中文操作功能，具备LED液晶屏显示功能 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 具备中性电极安全监测功能 | 1 | 是
3.4.2 |  | 具备输出错误监测功能，具备错误代码储存功能 | 1 | 是
3.4.3 |  | 具备时间限值监测功能 | 1 | 是
3.4.4 |  | 具备氩气凝血功能≥3种，至少包含：精细模式、脉冲模式、强力模式，提供原厂说明书 | 2 | 是
3.4.5 |  | 具备器械自动识别功能 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 具备程序存储功能，存储数量≥90组 | 1 | 是
3.5.2 |  | 具备功率控制功能 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 23
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置清单： 1、高频电外科系统*2台 提供三类医疗器械产品注册证 2、脚踏开关*2个 3、氩气控制器*2套 提供三类医疗器械产品注册证 4、一次性使用刀笔*10支 5、中性电极*10片 6、双极连线*2根 7、负极板连线*2根 8、台车*2辆
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、保修期后，供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单 2、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区高科西路2699号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | ■不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。