## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求
设备名称：眼科光学相干断层扫描仪
采购编号： 预算总价：180 万元
预算单价：180万元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：o是 Q否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 光学相干断层扫描仪是无创、快速、非接触式检查，适用于眼科眼前节、眼后节及眼后节血流检查，提高患者依从性，提高诊疗效率，结合设备量化分析功能，对疾病诊疗实现从定性诊断到定量管理的转变。
二、主要技术参数
2.1 | OCT扫描速度：≥250000次A-scan/秒（提供产品检验报告证明文件） |  | 5 | 是
2.2 | OCT光源中心波长：≥1060nm,不计允差（提供产品检验报告证明文件） |  | 5 | 是
2.3 | 产品注册证中结构及组成/主要组成成分：必须明确包含眼前节适配器（提供产品注册证证明文件） |  | 5 | 是
2.4 | 眼底成像光源波长：≥840nm,不计允差（提供产品检验报告证明文件） |  | 5 | 是
2.5 | 外置眼前节适配器（镜头），独立保存，专业安装，为保证图像更加清晰，非内置切换的眼前节适配器（镜头） |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 眼前节扫描深度（组织中）：≥12mm | 1 | 否
3.1.2 |  | 眼后节扫描深度（组织中）：≥12mm | 1 | 否
3.1.3 |  | 眼底扫描长度：≥18mm | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 前节扫描长度：≥24mm | 1 | 否
3.1.5 |  | 轴向分辨率（光学）≤4um，横向分辨率（光学）≤10um | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 视网膜及黄斑厚度测量准确度和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75% | 1 | 否
3.2.2 |  | 角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75% | 2 | 否
3.2.3 |  | 无任何外接广角镜下，眼底OCTA成像功能：单次成像范围≥24mm*20mm | 2 | 否
3.2.4 |  | 无任何外接广角镜下，眼底血流成像拼图范围：≥42mm*40mm | 2 | 否
3.2.5 |  | 实时眼球追踪≥128Hz | 0.5 | 否
3.3.1 | 稳定性 | OCT扫描光源：扫频激光光源 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像 | 0.5 | 否
3.4.3 | 耐用性 | 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL（眼内镜）拱高，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化 | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 血流量化参数：支持自定义边界，自定义的ETDRS工具，支持自定义网格，环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ（黄斑中心凹无血管区），自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度。支持可自定义的网格和ETDRS的血管线密度分析。支持无灌注面积自动量化 | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 脉络膜分析软件：可呈现任意扫描范围脉络膜中大血管影像。支持自动或手动测量脉络膜厚度，自动量化脉络膜体积，支持任意扫描尺寸可自定义的脉络膜中大血管层血流量化，量化包括CVI（脉络膜血管体积密度），CSI（脉络膜基质体密度），CVV/a（脉络膜血管体积比），CSV/a（脉络膜基质体积比），以及2D平面的血管密度量化 | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，OCT主机纯鼠标操作，非手动摇杆操作 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 眼科光学相干断层扫描仪主机1套，眼前节适配器1个，电动升降台1台，电脑主机1台，系统电源1台，彩页打印机2台，显示器1台，眼科专业软件1套，脱机版分析软件2套，眼科裂隙灯显微镜检查仪1台，眼压计1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为≥3次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的 5 %）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥8年，提供配件报价清单及折扣率