## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：有创呼吸机
采购编号：0025-00012446-000 预算总价：225万元
预算单价：25万元/台 采购数量：9 台（A6台、B3台）
所属医疗设备类别：¨第一类 □ 第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 þ否
（有创呼吸机）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
A 数量6台
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气的重症呼吸机，通气功能全面，可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min |  | 2 | 是
2.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 2 | 是
2.3 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 2 | 是
2.4 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 2 | 是
2.5 | 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧≥3分钟，允许吸痰≥2分钟，吸痰后提供纯氧≥2分钟 |  | 1 | 是
2.6 | 压力/容积环图、容积/流量环图、低流速压力/容积环图（可显示参考环图），肺复张趋势 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
3.1 | 通气模式具有：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；自动流速调节功能；一体化高流速氧疗；无创通气NIV，可适用于所有的通气模式 |  | 1 | 否
3.2 | 先进通气模式：BIPAP-双水平气道正压通气模式，全程允许患者自主呼吸，人机同步性高 |  | 0.5 | 否
3.3 | 压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量 |  | 0.5 | 否
3.4 | 使用无创通气模式可以提供≥250L/min的泄露补偿 |  | 0.5 | 否
3.5 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 否
3.6 | 潮气量：20-2000ml 范围越大越优；压/叹息PEEP：0-50mbar；吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min |  | 0.5 | 否
3.7 | 窒息通气报警：15-60s |  | 0.5 | 否
3.8 | 屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 0.5 | 否
3.9 | 流量传感器独立于呼出阀，方便拆卸，可以和呼出阀分离，使用中可随时取下消毒 |  | 0.5 | 否
3.10 | 采用免维护长效氧电池≥2年 |  | 1 | 否
3.11 | 一体化气动雾化功能 |  | 0.5 | 否
3.12 | 监测项目：吸入潮气量；呼出潮气量；自主呼吸潮气量；自主呼吸频率；流量；自主分钟通气量;分钟泄漏气量；气道峰压；平台压；平台时间；平均压；呼气末正压PEEP；吸气时间；吸呼比；肺顺应性；气道阻力；RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）；同屏显示压力、容积、流量三环图 |  | 0.5 | 否
3.13 | 具有智能三级声光报警系统；人机对话功能，提供中文报警文字信息；气源报警；气道压力（高/低）报警；呼吸频率（高/低）报警；吸入潮气量过高报警；分钟通气量（高/低）报警；窒息报警；吸入氧浓度（高/低）报警；管道脱落/泄漏报警；机器故障报警 |  | 0.5 | 否
3.14 | 具有参数调节和极限参数调节确认功能，保障患者通气安全 |  | 0.5 | 否
3.15 | 具有开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿 |  | 0.5
3.16 | 具有屏幕锁定功能、待机功能 |  | 0.5 | 否
3.17 | 具有漏气测定及自动补偿功能 |  | 0.5 | 否
3.18 | 具有其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的功能（RS232） |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单台配置： 1、主机≥1台 2、机械臂≥1个 3、车架≥1台 4、中心供氧管道≥1根（≥3米） 5、加温湿化器及套件≥1套 6、重复性呼吸管路≥1套；一次性呼吸管路≥10根/箱 7、模拟肺≥1个 8、高流速氧疗鼻管≥25个/盒 ；一次性细菌过滤器≥50个；气管延长管≥50根/箱；classicstar plus口鼻面罩M号≥5只/箱 9、电源线≥1根 10、流量传感器≥5个 11、氧电池≥1个 12、呼吸机电池≥1套（待机30分钟以上） 13、说明书、操作流程卡≥各2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 1、按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。 2、产品生产日期在验收时不得超过6个月。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥6年，提供设备整机(≥72个月原厂)、所有第三方配套设备(≥72个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件如流量传感器、氧电池、设备备用电池等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。
（有创呼吸机）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
B 数量3台
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气的重症呼吸机，通气功能全面，可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 无创面罩通气NIV，带自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控、压控、自主呼吸模式 |  | 1 | 是
2.2 | 高流速氧疗O2，且氧浓度可达100% |  | 1 | 是
2.3 | 智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力R及顺应性C，并可监测和比较病情前后变化趋势 |  | 1 | 是
2.4 | 顺磁式氧浓度监测技术，监测吸入氧浓度 |  | 1 | 是
2.5 | 呼出端采用非压差式流量传感器，可自动定标，可随时取下清洗消毒 |  | 1 | 是
2.6 | 氧疗平均气道压力 |  | 1 | 是
2.7 | 压力/容积环图、容积/流量环图、低流速压力/容积环图（可显示参考环图），肺复张趋势 |  | 1 | 是
2.8 | 能提供中文界面，报警信息以中文显示，机器自带报警问题处理方法，内置全本中文操作指南，可检索模式、参数、报警处理等信息 |  | 1 | 是
2.9 | 可与其他设备（如呼吸机中央站及EIT设备）数据互联 |  | 1 | 是
2.1 | 压力链接/吸呼比链接功能，可快速设置参数功能 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 基本通气模式：间歇指令正压通气，辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持，持续气道正压+容量支持，压力限制通气，叹息，窒息通气 |  | 0.5 | 否
3.2 | 具有先进通气模式：双水平正压通气，压力控制容量保证通气模式、高流速氧疗功能 |  | 0.5 | 否
3.3 | 具有自动流速/容量保证功能，自动流速叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量 |  | 0.5 | 否
3.4 | 手动吸气/吸气保持，成人、儿童患者最多持续40s，新生儿患者最多持续5s， 手动呼气/呼气保持，成人最多持续45s，儿童患者最多持续30s |  | 0.5 | 否
3.5 | 潮气量：20-300ml，容量模式下最小潮气量设置值≤20mL |  | 0.5 | 是
3.6 | 呼吸频率：0.5-150bpm |  | 0.5 | 是
3.7 | 吸气时间：0-10s |  | 0.5 | 是
3.8 | 吸气流量：2-120 L/min，5.吸气压力：3-95mbar/cmH2O |  | 0.5 | 是
3.9 | 呼气末正压PEEP: 0-50 mbar/cmH2O，PEEP：0-20 mbar/ cmH2O |  | 0.5 | 是
3.1 | 触发灵敏度：0.2-15 L/min，窒息通气报警：5-60s |  | 0.5 | 是
3.11 | 峰流速：≥180L/min |  | 0.5 | 是
3.12 | 监测项目：吸气每分钟通气量，呼气每分钟通气量，指令呼气每分钟通气量，自主每分钟呼气量，潮气量，指令潮气量，自主呼吸潮气量，吸气潮气量，指令吸气潮气量，呼气潮气量，指令呼气潮气量，每分钟通气量的自主呼吸比例，每千克体重的潮气量 |  | 0.5 | 是
3.13 | 具有监测：平台压力，呼气末正压，吸气峰压，平均气道压力，最低气道压力，指令呼吸的吸气末压力、内源性 PEEP 、PEEPi 操作结束时的PEEP、最大吸气负压NIF、闭合压P0.1、吸入 O2 浓度、肺内残留气体量Vtrap、设备平均流量（吸气，氧疗）、呼吸频率 RR、指令呼吸频率RRmand、触发的呼吸频率RRtrig、自主呼吸频率RRspon、分钟漏气量MVleak |  | 0.5 | 是
3.14 | 具有气道压力/时间波形、流量/时间波形、容积/时间波形、压力/容积环图、容积/流量环图、低流速压力/容积环图（可显示参考环图）、浅快呼吸指数RSBi |  | 0.5 | 否
3.15 | 具有具有肺复张趋势；表格趋势≥30天；图形趋势≥30天；表格趋势，图形趋势，日志（≥5000个条目） |  | 0.5 | 否
3.16 | 彩色触摸屏幕尺寸≥15寸 |  | 0.5 | 否
3.17 | 电源故障报警，气源（空气和氧气）报警，呼气每分钟通气量（上限/下限）报警，分钟通气量延迟（上限/下限）报警，气道压力（上限/下限）报警，呼吸频率（上限）报警，潮气量（上限/下限）报警，窒息报警时间（0-60s），吸入氧浓度（高/低）报警，管道脱落和泄漏报警，吸入气体温度过高报警，雾化故障报警，流量传感器故障报警，机器故障报警 |  | 0.5 | 否
3.18 | 具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能，具有操作安全保护功能，可自定义6种显示配置视图界面，可自定义显示屏的功能按键，可自定义主要监测值屏幕显示功能，USB接口截屏输出功能，USB接口配置导入/导出功能，USB接口导出系统/呼吸回路测试结果功能，USB接口设定/监测数据、趋势、日志、报警日志输出功能 |  | 0.5 | 否
3.19 | 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，预增氧最长3分钟，吸痰期最长2分钟，后增氧最长2分钟 |  | 0.5 | 否
3.2 | 屏幕具有白天和夜间两种模式，且可自动进行模式切换，屏幕锁定功能，待机功能 |  | 0.5 | 否
3.23 | 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单台配置： 1、主机≥1台 2、台车≥1台 3、机械臂≥1个 4、湿化器支架≥1个 5、重复性呼吸管路≥1套；一次性呼吸管路≥10根/箱 6、模拟肺≥1个 7、流量传感器≥5个 8、气管延长管≥50根 9、加温湿化器及套件≥1套 10、氧电池 ≥1个 11、呼吸机电池≥1套（待机30分钟以上） 12、高流速氧疗鼻管≥25个/盒 ；一次性细菌过滤器≥50个；classicstar plus口鼻面罩M号≥5只/箱 13、电源线≥1根 14、中心供氧管道≥1根（≥3米） 15、说明书、操作流程卡≥各2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 1、按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。 2、产品生产日期在验收时不得超过6个月。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥6年，提供设备整机(≥72个月原厂)、所有第三方配套设备(≥72个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件如流量传感器、氧电池、设备备用电池等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。