## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：输注工作站
采购编号：0025-00012445-000 预算总价：120万元
预算单价：8万元/台 采购数量： 15台
所属医疗设备类别：¨第一类 □ 第二类 ☑️第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于各临床科室的成人、小儿和新生儿患者，与特定的输注器具配套，用于精确控制输液的速度和总量；和进行静脉输液、输血和肠内营养输注；工作站采集输液泵和/或注射泵数据并报警，可传输到中央工作站。
二、主要技术参数
2.1 | 工作站
2.1.1 | 输液工作站需通过NMPA三类注册证 |  | 2 | 是
2.1.2 | 具备≥6通道，以≤2个通道为基本单位增减；最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 |  | 2
2.2 | 注射泵
2.2.1 | 注射泵支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.2.2 | 注射泵可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.2.3 | 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.2.4 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.3 | 输液泵
2.3.1 | 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） |  | 2 | 是
2.3.2 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  | 2 | 是
2.3.3 | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 |  | 2
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 工作站
3.1.1 | 整机设计使用年限≥10年 |  | 1
3.1.2 | 可通过有线网络直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看；任意输注模块之间具备联机功能,通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改 |  | 1
3.1.3 | 具备RJ45端口，可有线联网，远程控制需要输入授权码才能控制，确保网络安全 |  | 1
3.1.4 | 注射泵
3.1.5 | 注射泵需通过NMPA三类注册证（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.1.6 | 整机使用期限≥10年 |  | 1
3.2 | 注射精度≤±1.8%；速率范围：0.01-2300ml/h范围越大越优, 最小起始流速和步进流速均为≤0.01ml/h；预置输液总量设置范围：0.01-9999.99mL范围越大越优；支持注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL等 |  | 1
3.2.1 | 具有≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式,具备联机功能 |  | 1
3.2.2 | 具有PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛 |  | 1
3.2.3 | 显示屏≥3.5英寸彩色，电容触摸屏技术；支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥10种以上颜色 |  | 1
3.2.4 | 防异物及进液等级≥IP33，整机重量≤2kg，电池工作时间≥5小时@5ml/h |  | 1
3.2.5 | 信息储存：可存储≥3500 条的历史记录 |  | 1
3.2.6 | 输液泵
3.2.7 | 整机使用期限≥10年 |  | 1
3.2.8 | 输液泵需通过NMPA三类注册证（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.2.9 | 支持输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路，可升级肠内营养液输液功能 |  | 1
3.2.10 | 输液精度≤±5%；速率范围：0.1-2300ml/h范围越大越优, 最小步进≤0.01ml/h，快进流速范围：0.1-2300ml/h范围越大越优，具有自动和手动快进可选；预置输液总量设置范围：0.01-9999.99mL范围越大越优 |  | 1
3.2.11 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  | 1
3.2.12 | 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开；智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作 |  | 1
3.2.13 | 具有≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式，具备联机功能 |  | 1
3.2.14 | 显示屏≥3.5英寸彩色，电容触摸屏技术；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |  | 1
3.2.15 | 具备支持药物库功能，可储存≥5000 种药物信息；压力报警阈值至少15档可调，最低可设置≤50mmHg；具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 |  | 0.5
3.3 | 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 |  | 0.5
3.3.1 | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≤15μL的单个气泡报警 |  | 0.5
3.3.2 | 信息储存：可存储≥3500条的历史记录 |  | 0.5
3.3.3 | 电池工作时间≥5小时@25ml/h；防异物及进液等级≥IP33；整机重量≤2kg； |  | 0.5
3.3.4 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用 |  | 0.5
| 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、主机≥15套 2、输液泵（含电池）≥15台 3、注射泵（含电池）≥45台 4、紧固夹≥15台 5、输注泵专用移动架≥15套 6、国标电源线≥15套 7、说明书≥15本
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 1、按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。 2、交货产品生产日期须是临近合同签订日期的产品，即设备生产日期与验收日期不超过6个月。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机(≥60个月原厂)、所有第三方配套设备(≥60个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。