## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：磁刺激仪（双屏双位联动）
采购编号：0025-00012458-000 预算总价：120万元
预算单价：60万元/台 采购数量：2 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ 第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 þ否
（磁刺激仪）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对临床神经疾病及康复领域的辅助治疗。如缺血性脑血管病、脑损伤性疾病的辅助治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 外观结构：全封闭一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成 |  | 2 | 是
2.2 | 标配双屏双拍，每个线圈都可通过独立屏幕进行控制 |  | 3 | 是
2.3 | MEP传输方式：内置式MEP模块，非无线传输MEP模块 |  | 3 | 是
2.4 | MEP通道数≥8通道 |  | 3 | 是
2.5 | MEP采样率≥100KHz |  | 2 | 是
2.6 | MEP最小分辨率＜0.2μV，频率测量范围至少覆盖：1Hz~25KHz |  | 2 | 是
2.7 | 输出脉冲宽度：至少包括350μs±20μs |  | 3 | 是
2.8 | 输出脉冲频率至少0.1Hz~50Hz可调；脉冲频率允差值≤±2% |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 刺激模式：至少包含单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式 |  | 2
3.2 | 两个线圈拍之间可以相互独立进行单次刺激或连续程控刺激 |  | 2
3.3 | 在连续程控刺激模式下可进行刺激方案的选择和编辑，其中刺激强度、总刺激时间和总刺激强度以百分比形式显示，总刺激时间和总刺激个数可程序根据设置好的参数自动计算 |  | 2
3.4 | 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T，磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s |  | 2
3.5 | 脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs |  | 2
3.6 | 刺激频率连续可调，当刺激频率≥1Hz，调节精度≤1Hz；刺激频率＜1Hz，调节精度≤0.1Hz |  | 1
3.7 | 具有电动吸液和电动排液功能 |  | 1
3.8 | 检测模式：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）等的检测功能 |  | 1
3.9 | 支持自动阈值检测，具备自动计算神经传导时间功能 |  | 1
3.1 | 运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形 |  | 1
3.11 | 两个线圈拍之间可以设置成联动关联刺激，按照设定的刺激顺序和刺激间隔进行工作，双线圈成对脉冲最小时间间隔：0ms,(允差：≤0.2ms)。 |  | 1
3.12 | 设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。 |  | 1
3.13 | 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容 |  | 1
3.14 | 主机内部高压储能电容电介质强度≥3800VAC |  | 1
3.15 | 连续工作中具有手动停止磁场输出的功能，可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能 |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配置要求： 1、磁刺激仪主机≥2台 2、专用磁刺激软件≥2套 3、四通道MEP模块≥4个 4、线圈支架≥4个 5、脚踏开关≥4套 6、刺激定位帽≥10个 7、刺激线圈≥8个（至少包含儿童圆形线圈1个，儿童8字线圈1个，成人圆形线圈2个，成人8字线圈2个，双锥形线圈1个，小脑刺激线圈1个）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 1、按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。 2、交货产品生产日期须是临近合同签订日期的产品，即设备生产日期与验收日期不超过6个月。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥6年，提供设备整机(≥72个月原厂)、所有第三方配套设备(≥72个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件、易损耗材及零配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。