## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：全自动微生物质谱检测系统
采购编号：0025-W00015947-000 预算总价：125万元
预算单价：125万元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定。
二、主要技术参数
2.1 | 飞行管具备温度补偿技术 |  | 2 | 提供省市级权威机构检测报告证明
2.2 | 真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，非机械泵；高真空泵应为分子涡轮泵 |  | 2 | 提供仪器图片及说明书证明
2.3 | 负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析 |  | 2 | 提供省市级仪器检验所出具的检测报告
2.4 | 设备高压电源支持正负电压模式 |  | 2 | 提供带有注册检验报告
2.5 | 为保证检出率，检测器需为微通道板（MCP）电子倍增器 |  | 2 | 提供检测器说明说或规格书
2.6 | 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果 |  | 2 | 提供版权合同证明
2.7 | 为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种≥ 5000 种,可随时免费更新升级、维护 |  | 2
2.8 | 分枝杆菌数据库≥170种，该分枝杆菌数据库建设工作参与过国家重大专项课题 |  | 2 | 提供课题证明文件
2.9 | 可提供同品牌一次性硅基靶板和重复使用不锈钢靶板（提供医疗器械注册证明），重复性靶板为分体式靶板，靶板厚度≥0.6mm，保障平整度，且表面镜面工艺，易于清洗。（提供靶版厚度证明及靶版正面照） |  | 2 | 是
2.1 | 无需通过lis系统，支持与国际主流品牌药敏鉴定仪联机，整合质谱鉴定结果并输出报告 |  | 2 | 提供证明文件并确保验收通过
2.11 | 可实现聚类分析功能，具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等 |  | 1
2.12 | 可提供智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定；（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版） |  | 1
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1 | 激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数≥1×108次 |  | 2 | 提供仪器内部照片及产品规格书并盖章
3.2 | 仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤10min |  | 2 | 提供省市级权威机构检测报告证明
3.3 | 质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mpa以下所需时间＜50s |  | 2 | 提供省市级仪器检验所出具的检测报告
3.4 | 具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件; |  | 1
3.5 | 操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，无需切换 |  | 1
3.6 | 丝状真菌数据库≥500种 |  | 1
3.7 | 提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料 |  | 2 | 是
3.8 | 鉴定质量范围：1-500kDa |  | 1
3.9 | 质量分辨率（线性模式）：>5000(FWHM)@ Angiotensin |  | 1
3.1 | 鉴定灵敏度：1fmol/uL人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1） |  | 1
3.11 | 质量准确度：≤150 ppm (外校准) 质量准确度：≤100ppm （内校准） |  | 1
3.12 | 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单试剂包扩甲酸、乙腈等成分，操作时间小于3分钟，且取得临床注册证，提供说明书 |  | 2 | 是
3.13 | 工作站配置：正版软件，≥3.0GHzCPU四核处理器，内存≥32GB，硬盘≥2TB，液晶显示屏≥19寸 |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、主机≥1套 2、工作站（印机1台）≥1套 3、专用UPS电源设备≥1台 4、手持条码扫描器≥1台 5、激光打印机≥1台 6、配备重复样品靶托≥3块 7、重复性靶片≥5块 8、点靶台≥1个 9、移液枪≥2把 10、移液器枪头≥1盒 11、离心机≥1台 12、超声波清洗机≥1台 13、开机试剂及耗材≥100人份
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 1、按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。 2、交货产品生产日期须是临近合同签订日期的产品，即设备生产日期与验收日期不超过6个月。
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥6年，提供设备整机(≥72个月原厂)、所有第三方配套设备(≥72个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。 2、必须提供本设备使用的耗材或试剂报价清单，无报价清单视为无耗材或耗材价格为零，设备使用该类耗材时将由投标方（中标方）免费提供。