## Sheet1
上海市精神卫生中心检验设备采购项目 采购需求
设备名称：全自动生化分析仪
采购数量：1套
预算总价：100万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是）
一、主要功能与目标
1.1 | 全自动生化分析仪主要用于：心肌酶谱、血糖、血脂、肝功、肾功等常规生化指标的检测，可进行微量元素、免疫球蛋白、血药浓度等特别化合物的测定，为临床在疾病的诊断、治疗、预防中和预后及健康状态提供重要的科学依据。
二、主要技术参数
2.1 | 比色法速度：≥2000测试/小时，单个电解质单元检测速度：≥750测试/小时 |  | 2.5 | 是
2.2 | 最小样品体积：≤1.0uL（0.1 uL步进） |  | 2 | 是
2.3 | 常规样本进样区容量：≥400管 |  | 2 | 是
2.4 | 具备独立的急诊位：≥20个 |  | 2 | 是
2.5 | R1和R2最小试剂体积均满足：≤10uL（1 uL步进） |  | 2 | 是
2.6 | 加样准确度误差不超过±5% |  | 2 | 是
2.7 | 杂散光，吸光度不小于2.3 |  | 2 | 是
2.8 | 最小总反应体积：≤80uL |  | 2 | 是
2.9 | ALT最低检测限≤3 U/L |  | 2 | 是
2.1 | TIBL最低检测限≤0.5 umol/L |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20.5
三、一般技术参数
3.1 | 采用干式孵育方法 |  | 2 | 是
3.2 | 采用耐用的石英玻璃反应杯 |  | 2 | 是
3.3 | 钾钠氯电极寿命：≥6个月 |  | 2 | 是
3.4 | 常规样本出样区容量：≥400管 |  | 2 | 是
3.5 | 进样方式：三条轨道处理进样，可连续、随机进样 |  | 2 | 是
3.6 | 双试剂同时分析项目：≥57项（含ISE） |  | 1 | 是
3.7 | 试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个 |  | 1 | 是
3.8 | 孵育温度的波动不大于0.2℃ |  | 1 | 是
3.9 | 样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型 |  | 0.5
3.1 | 分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 |  | 0.5
3.11 | 吸光度稳定性，变化不大于0.01 |  | 0.5
3.12 | 分析波长数：≥13个 |  | 0.5
3.13 | 分光系统：光栅后分光技术 |  | 0.5
3.14 | 吸光度线性范围：0-3.0 OD |  | 0.5
3.15 | 样本容器：多种规格的原始管或样品杯可混合使用 |  | 0.5
3.16 | 具备样本凝块检出功能，及样品探针堵孔报警和防撞保护功能 |  | 0.5
3.17 | 具备同品牌的原装试剂，同时可以应用第三方试剂 |  | 0.5
3.18 | 配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 |  | 0.5
3.19 | 操作方便：可用鼠标、键盘或触摸屏等方式进行操作 |  | 0.5
3.2 | 内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则 |  | 0.5
3.21 | 标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断 |  | 0.5
|  | 一般技术参数小计分值 | 19.5
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.不间断稳压电源功率不小于6KV≥1套 2.电脑工作站≥1套 3.黑白激光打印机≥1套 4.数据处理终端≥1套 5.负责免费接入医院信息系统，承担所有费用
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试 2.完成设备正常使用前的所有校准调试服务包括但不限于质控、定标、性能验证等，同时提供这一过程中所需的试剂，并承担费用
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.免费提供原厂操作、维修培训，次数不限 4.终身原厂免费技术咨询
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单和技术手册 3.具有固定的售后服务机构和售后人员 4.原厂保修期≥5年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费 5.设备终身原厂免费提供培训服务 6.设备终身提供免费原厂校准及调试服务
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 2.每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养 3.如故障不能在三天内解决，公司无偿提供备用设备
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单，未提供价格的配件默认在壹万元人民币以下 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以优惠价供应零配件与易耗件
第一类
第二类
第三类