## Sheet1
上海市精神卫生中心检验设备采购项目 采购需求
设备名称：全自动电化学发光仪
采购数量：1套
预算总价：200万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在临床上用于对来源人体的血清、血浆、全血和尿液中分析物的定性或定量检测，包括蛋白质及多肽类，肝病，心肌疾病，维生素、氨基酸与血药浓度，激素，骨质疏松，免疫功能，自身抗体，感染性疾病，肿瘤相关抗原，变应原等项目。同时能实现自动进样、拍照、去盖、分杯、分类、存档、样本质量检测及拍照等自动化前处理功能。
二、主要技术参数
2.1 | 配备满足临床检测要求的免疫分析系统，其中在线化学发光总分析速度≥600测试/小时，总试剂通道数≥90个。未来可直接在原有化学发光仪器后拓展至四模块，拓展后化学发光分析速度≥900测试/小时。 |  | 4 | 是
2.2 | 全自动样本前处理系统进样区要求单模块容纳样本≥600个，且可以一次进样600个以上样本。 |  | 4 | 是
2.3 | 免疫分析仪试剂定标方式：仪器配备的所有免疫检测项目的定标≤2点（需提供试剂说明书） |  | 4 | 是
2.4 | 免疫分析仪加样方式：：仪器需要采用可抛弃性的加样头，避免交叉感染，试剂的抗干扰能力强，线性范围宽，复检率低 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 全自动样本前处理系统要求单模块的样本处理速度：≥1200样本/小时 | 1
3.1.2 |  | 单模块的分杯（1:1分杯）速度≥600管/小时（需提供证明资料） | 2 | 是
3.1.3 |  | 单分杯模块满足单个样本可分杯数量≥10杯 ，满足线上线下分析仪同时检测，保证样本的报告时间（需提供证明资料） | 2 | 是
3.1.4 |  | 免疫单模块检测速度≥200测试/小时 | 1
3.1.5 |  | 免疫单模块试剂通道数≥45个 | 1
3.1.6 |  | 出样系统单模块的出样处理速度≥2000样本/小时 | 1
3.1.7 |  | 出样系统单模块的样本存储容量需达到≥600个样本管 | 1
3.2.1 | 灵敏度 | 全自动样本前处理系统包含去盖单元、子管条码粘贴单元、分杯单元、分类单元，并且具有样本质量检测及血清图片拍照功能 | 1
3.2.2 |  | 全自动样本前处理进样单元能自动检测样本质量，可鉴别黄疸、溶血、脂血标本，并将样本原始照片和判断的样本质量结果信息传输到LIS中（需提供相关证明资料） | 1 | 是
3.2.3 |  | 全自动样本前处理能自动检测样本离心状态是否完成，同时防止没离心的样本进入仪器检测，造成试剂浪费，TAT时间过长（需提供相关证明资料） | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 免疫流水线各分析模块均有离线检测功能，当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测 | 1
3.3.2 |  | 全自动样本前处理系统支持360度旋转去盖，避免气溶胶溅出 | 1
3.3.3 |  | 分杯模块能打印中文条码并自动粘贴到分杯管 | 1
3.3.4 |  | 免疫分析仪器混匀系统：支持超声混匀系统，避免样本的交叉污染 | 1
3.3.5 |  | 免疫分析仪试剂加载功能：试剂加载时无需停机，实现不停机的试剂加载功能 | 1
3.3.6 |  | 免疫分析仪试剂定标周期：试剂性能的稳定性，检测精密度、准确度好，并且同批号试剂平均定标周期≥30天（需提供试剂说明书） | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 全自动样本前处理的去盖和分类速度需要≥950样本/小时 | 1
3.4.2 |  | 全自动样本前处理的出样区容量需达到≥600个样本管，可连续出样 | 1
3.4.3 |  | 流水线的轨道传输速度需≥2500样本/小时 | 1
3.5.1 | 其他 | 免疫分析流水线至少应包含以下部分：全自动样本前处理系统、全自动化学发光分析仪、流水线轨道、样本在线出样单元、软件系统，并可将各部分整合成流水线系统。 | 1
3.5.2 |  | 流水线配套软件TAT实时监控功能：可以通过大屏幕方式实时显示样本的完成情况，要求直观显示，并有提醒功能 | 1
3.5.3 |  | 流水线配套软件危机值提醒功能：可以通过大屏幕方式实时显示危急值，可以让实验室及时处理 | 1
|  | 一般技术参数小计分值 | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.分析模块≥2套 2.不间断稳压电源功率不小于10KV≥1套 3.电脑工作站≥1套 4.前处理模块、后处理模块、进样轨道各≥1套 5.黑白激光打印机≥1套 6.数据处理终端≥1套 7.负责免费接入医院信息系统，承担所有费用
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试 2.完成设备正常使用前的所有校准调试服务包括但不限于质控、定标、性能验证等，同时提供这一过程中所需的试剂，并承担费用
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.免费提供原厂操作、维修培训，次数不限 4.终身原厂免费技术咨询
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单和技术手册 3.具有固定的售后服务机构和售后人员 4.原厂保修期≥15年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费 5.设备终身提供免费原厂校准及调试服务 6.设备终身免费提供原厂培训服务
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 2.每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养 3.如故障不能在三天内解决，公司无偿提供备用设备
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单，未提供价格的配件默认在壹万元人民币以下 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以优惠价供应零配件与易耗件
第一类
第二类
第三类