## Sheet1
上海交通大学附属仁济医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称： 彩色多普勒超声诊断仪
采购编号：0023-W00032270 预算总价： 720万 元
预算单价： 80万元/台 采购数量：9
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：是 √否
一、彩色多普勒超声诊断仪需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途：用于重症、神经、急诊、腹部、产科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用检查辅助诊断
二、主要技术参数
超声A
2.1 | ≥21英寸无缝纯平触摸液晶屏，可触摸操控，无物理按键，至少支持单点、多点、滑动、缩放操作；屏幕可旋转 |  | 2 | 是
2.2 | 主机内置≥4个可激活探头接口，无需额外连接探头扩展器 |  | 1 | 是
2.3 | 支持超声设备与监护类设备信息互通互联, 可在超声设备显示血压，血氧及心电等电生理信号，在中央监护系统设备显示超声图像，满足临床多维度信息综合决策的需求。（提供证明图片） |  | 3 | 是
2.4 | 主机内置电池,不连接电源的情况下电池可持续工作时间≥5.5小时 |  | 2 | 是
2.5 | 支持心脏结构自动识别：自动识别心脏扫查时获得的标准切面，自动存图，并引导用户获取标准的心脏扫查切面；可支持自动舒张功能评估：自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数 |  | 2 | 是
超声B
2.6 | 至少支持左右心室心肌二维斑点追踪技术，对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。 |  | 2 | 是
2.7 | 笔记本式超声，医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，可自动调节亮度 |  | 1 | 是
2.8 | 探头接口选择:≥ 3 个，面板支持物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能 |  | 1 | 是
| 支持有线、无线网络连接，DICOM 3.0，支持下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台并且可进行远程病人信息管理等； |  | 1 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 | 15
三、一般技术参数
3.1 | 至少支持数字波束增强器，多倍波束合成，二维灰阶模式，组织谐波成像模式，宽带频移谐波，组织特异性成像，频率复合成像，空间复合成像，斑点抑制成像 |  | 0.5 | 是
3.2 | 支持彩色多普勒成像（至少包括彩色、能量、方向能量多普勒模式），频谱多普勒成像（至少包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒），组织多普勒成像，解剖M型模式 |  | 0.5 | 是
3.3 | 支持扩展成像（至少支持凸阵及线阵），实时双幅对比成像，一键自动优化（至少包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变），穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果. |  | 1 | 是
3.4 | 支持智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯，支持，自动工作流协议（至少可自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释） |  | 1 | 是
3.5 | 支持预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |  | 1 | 是
3.6 | 最大显示深度:≥38cm，TGC: ≥8段，二维灰阶：≥256，动态范围: ≥230（可视可调） |  | 1 | 是
3.7 | 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，伪彩图谱: ≥8种 |  | 1 | 是
3.8 | 彩色多普勒成像支持包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：至少包含B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头) |  | 1 | 是
3.9 | 频谱多普勒模式支持包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，显示方式：至少包含B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等，最大速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s），最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号），取样容积: 至少包含0.5-20mm ，偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)，零位移动：≥8 级 |  | 1 | 是
3.10 | 支持直线解剖M型（≥3条）和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |  | 1 | 是
3.11 | 支持自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险 |  | 1 | 是
3.12 | 支持自动速度时间积分测量（至少包括自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并至少计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图） |  | 1 | 是
3.13 | 支持自动下腔静脉定量分析（至少支持自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图） |  | 1 | 是
3.14 | 支持自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿 |  | 1 | 是
3.15 | ≥256GB SSD硬盘 |  | 1 | 是
3.16 | 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  | 0.5 | 是
3.17 | 支持电影回放和原始数据处理：所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(至少支持向后：最大时间≥480s；向前：≥120s) |  | 1 | 是
3.18 | 支持同步存储(至少支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 |  | 0.5 | 是
3.19 | 支持具备低机械指数造影模式，支持左心室心腔显影LVO，支持弹性成像及定量分析（具有压力指示：支持逐帧图像压力大小的查看，并且组织硬度定量分析软件：支持多种比值分析，柱状图分析等） |  | 2 | 是
3.20 | 支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等 |  | 1 | 是
3.21 | 至少支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵、经食道，无线探头 |  | 1 | 是
3.22 | 支持HDMI: ≥1个，USB 3.0：≥4个，网口：≥1个 |  | 1 | 是
3.23 | 探头频率：凸阵探头：频率：1-5Mhz；线阵探头：频率：4-12Mhz;相控阵探头：频率：1-5Mhz；无线想控制探头:频率：1-4Mhz，具备无线连接方式，内置wifi与主机或手机及平板连接，内置锂电池连续工作时间≥1小时，线阵探头支持按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能 |  | 2 | 是
3.24 | 台车支持自动电源卷线器，电源线可收纳至台车底盘内部； |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 彩色多普勒超声诊断仪A*6套 （凸阵探头*6套，线阵探头*6套，相控阵探头*6套，无线相控阵探头*6套） 彩色多普勒超声诊断仪B*3套 （凸阵探头*3套，线阵探头*3套，相控阵探头*3套，无线相控阵探头*3套）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软调校与硬件清洁，保修期满后维修单价根据厂家政策执行
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海浦建路160号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起，原厂提供免费保修≥60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | √不收取；口收取，为合同金额的5%。