## 产品技术需求
上海市中医医院嘉定院区设备物资开办
设备名称：上海市中医医院嘉定院区病房床单元采购项目
采购编号： 预算总价： 622.67 万元
预算单价： 元/台 采购数量： 902 套
所属医疗设备类别： □第一类 ■ 第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：□是 ■ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 医用电动病床：其中包含五功能电动床134张（核心产品）、三功能电动床615张、电动透析床71张、电动儿童床20张、骨科电动牵引床39张； 产品供病员诊疗、康复用。（需提供第二类医疗器械注册证）转运床：23张；产品用于运送转移患者。（需提供第一类医疗备案信息表）
2.1、主要技术参数（全部病床）
2.1.1 | 除转运床外，医用电动病床配置手动CPR开关及电动CPR功能，其中电动CPR：护栏控制器、手控器均有按键。（标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 3 | 是
2.1.2 | 具备称重功能的电动病床（五功能电动床、三功能电动床、电动透析床）：高精度称重传感器，精度±100g；具有保存数据、切换单位（kg/lb）、离床报警、暂停等功能。 |  | 2 | 是
2.2 、主要技术参数（五功能电动病床）
2.2.1 | 具备腹部减压功能：调整背部体位时，背板在升起的过程中同时可自动向床头移动。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.2.2.1 | 提供病床钢制部分所采用喷涂工艺，且要求： 1、喷涂材料环保无毒、抗菌，不含镉、汞等重金属，提供按照GB/T39560标准相关报告。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.2.2.2 | 2、提供对按照GB/T 31402或GB/T 21866标准检测报告，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等抗菌率不低于98.5%。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.2.2.3 | 3、提供根据按照GB/T 9286标准检测报告，要求附着力等级最高（好）。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.2.3 | 电机系统：明确电机品牌，要求运行安全，可靠性高，噪音小，配有蓄电池，要求标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标核心产品的GB9706.1认证证书复印件，原件备查。 |  | 2 | 是
2.3 主要技术参数（三功能电动病床）
2.3.1 | 具备腹部减压功能：调整背部体位时，背板在升起的过程中同时可自动向床头移动。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.3.2.1 | 提供病床钢制部分所采用喷涂工艺，且要求： 1、喷涂材料环保无毒、抗菌，不含镉、汞等重金属，提供按照GB/T39560标准相关报告。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.3.2.2 | 2、提供对按照GB/T 31402或GB/T 21866标准检测报告，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等抗菌率不低于98.5% （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.3.2.3 | 3、提供根据按照GB/T 9286标准检测报告，要求附着力等级最高（好）。 （标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查） |  | 1.5 | 是
2.3.3 | 电机系统：明确电机品牌，要求运行安全，可靠性高，噪音小，配有蓄电池，要求标书中提供投标单位或病床制造厂家为投标核心产品的GB9706.1认证证书复印件，原件备查。 |  | 2 | 是
2.4 主要技术参数（骨科牵引床）
2.4.1 | 配有骨科牵引架，要求全铝合金龙门架、顶层配备两根可前后移动的横杆，各配牵引滑轮两个、腿部牵引横杆一条，双牵引滑轮、配高强度助力吊臂两个。 |  | 2 | 是
2.5 主要技术参数（转运床）
2.5.1 | 采用中控脚轮，中控刹车系统；配置有一个含碳导电脚轮（与黄色标志）。（提供含碳导电轮照片） |  | 2 | 是
3.1、一般技术参数（全部病床）
3.1.1 | 医用电动病床床架具有高承重力，需提供相关材质规格及可承载载荷数据说明，要求可承载静态载荷不小于400KG，安全工作负重不低于240KG（不包含儿童电动床和转运床）。 |  | 0-4分 | 是
3.1.2 | 病床焊接工艺采用高精度焊接工艺，保证牢固安全，无毛刺，无虚焊、漏焊、假焊等现象。 |  |  | 是
3.1.3 | 要求医用电动病床床面为冷扎钢板，提供相关材质规格说明，有防止床垫侧滑的功能设计；标配有输液架1个及输液插孔4个，挂钩不少于2个。。 |  |  | 是
3.1.4 | 医用电动病床的床头尾板做防滑防污处理，表面易清洗，易装卸，能满足紧急抢救需求。 |  |  | 是
3.1.5 | 病床护栏要求表面易清洁、无缝隙、不易污，使用过程保证安全、稳定，提供抑菌检测报告及材料成分报告。 |  |  | 是
3.1.6 | 脚轮：配置四个双面中控脚轮，直径125mm（±10mm），静音耐磨。 |  |  | 是
3.2、一般技术参数（五电动病床）
3.2.1 | 床体尺寸规格：外包尺寸：长度≥2100mm，宽度≥900mm，高度范围：430-870mm；床面尺寸：1950*900mm（±50mm）。具备背部升降、腿部升降、整体升降、高低升降、前后倾斜等功能。 |  | 0-1分 | 是
3.2.2 | 具有床姿态监测功能，能实时监测并显示病床体位角度和床面高度，方便医护人员对患者体位和床高度进行观察。 |  |  | 是
3.2.3 | 具备急停开关或一键复位功能，为紧急情况提供安全保障；具备一键心脏椅位调节功能，实现快捷高效护理。 |  |  | 是
3.3、一般技术参数（三电动病床）
3.3.1 | 床体尺寸规格：外包尺寸：长度≥2100mm，宽度≥900mm，高度范围：430-870mm；床面尺寸：1950*900mm（±50mm）。具备背部升降、腿部升降、背膝联动等功能。 |  | 0-1分 | 是
3.3.2 | 具有床姿态监测功能，能实时监测并显示病床体位角度和床面高度，方便医护人员对患者体位和床高度进行观察。 |  |  | 是
3.3.3 | 具备急停开关或一键复位功能，为紧急情况提供安全保障；具备一键心脏椅位调节功能，实现快捷高效护理。 |  |  | 是
3.4、一般技术参数（电动透析床）
3.4.1 | 床体尺寸规格：外包尺寸：长度≥2100mm，宽度≥900mm，床面离地尺寸（不含床垫）≥450mm；具备背部升降、腿部升降、背膝联动等功能。 |  | 0-1分 | 是
3.4.2 | 具备急停开关或一键复位功能，为紧急情况提供安全保障。 |  |  | 是
3.5、一般技术参数（电动儿童床）
3.5.1 | 床体尺寸规格：长度≥1680mm，宽度≥900mm，床面离地尺寸（不含床垫）≥430mm。 |  | 0-1分 | 是
3.5.2 | 配备全封闭式护栏，有多重安全防护措施如防止儿童误触、夹手、坠落等，操作简便。 |  |  | 是
3.6、一般技术参数（骨科电动牵引床）
3.6.1 | 床体尺寸规格：长度≥2180mm，宽度≥940mm，高度范围：430-870mm。具备背部升降、腿部升降、整体升降、高低升降、前后倾斜等功能。 |  | 0-1分 | 是
3.6.2 | 具备急停开关或一键复位功能，为紧急情况提供安全保障。 |  |  | 是
3.7、一般技术参数（转运床）
3.7.1 | 床体尺寸规格：床板长≥1900mm，床板宽≥620mm，高低升降范围510～900mm，具有背部升降、膝部升降、倾斜调节等功能。 |  | 0-1分 | 是
3.7.2 | 具备高低升降系统：采用油压缸控制。 |  |  | 是
3.7.3 | 配有四片护栏、输液杆、氧气瓶搁架等；床体四周有防撞装置，防止在推行过程中发生碰撞起到防护作用。 |  |  | 是
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 床头柜917只：尺寸为长度≥460mm，宽度≥450mm，左右两侧各带1个不锈钢毛巾架，柜内左侧可放置热水瓶，右侧分为上下两层。 陪客椅798张：优质环保皮椅面，陪客椅设有扶手，便于陪护，节省空间。 医用床垫（防褥疮床垫）284条：床垫厚度≥80mm；具有防水、透气、防霉和阻燃功能；柔软且贴合身形，减少褥疮的发生；海绵密度和海绵甲醛含量必须合格。 医用床垫（普通床垫）595条：床垫厚度≥80mm，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链；床垫整体海绵密度和海绵甲醛含量必须合格。 其中床垫检测标准如：“GB/T 26706”、“GB/T 1952.2”、“GB/T 35607”、“GB/T 4745”、“GB/T 28481”，提供投标单位或病床制造厂家为投标产品所做的第三方检测报告，原件备查。 移动餐桌177只：铝合金立柱，液压升降，ABS一次成型台面，底部配备4个带刹车静音万向轮。 （可以按照医院需求定制）
4.2 | 安装 | √需要 □不需要
由原厂工程师进行产品进院30日内的免费安装工作
4.3 | 调试 | 设备安装后按照医院要求时间及地点进行设备调试
4.4 | 培训 | 针对设备用途和方法，对医院使用人员进行现场培训，并制作设备相关的流程卡附于设备上
4.5 | 验收方案 | 按照招标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 接到电话后2小时内响应，设备故障报修工程师在24小时内到场。
5.2 | 服务内容与计划 | 可提供详细配置清单、有专业工程师负责售后服务。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机保修≥8年，过保不收人工费，只收配件费。每年不低于两次的设备维护。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单报价。
备注：
（1）评审送样要求：五功能电动床（带防褥疮床垫）、骨科牵引床（带床垫）、床头柜各1套；（2）投标单位具有GB/T 27922认证：五星售后服务认证证书的优先
Note on G7: 刘华东: 你们给我的需求这一列都没填，下文是我填的，主要参数“是”，一般参数“否”

## 产品数量明细
品 名 | 总数量 | CPR功能 | 称重功能
5功能电动床 | 134 | √ | 62
3功能电动床 | 615 | √ | 9
电动透析床 | 71 | √ | 5
电动儿童床 | 20 | √ | ×
骨科电动牵引床 | 39 | √ | ×
转运床 | 23 | × | ×
合计 | 902