## 采购需求
上海市肺科医院移动式三维平板C型臂采购需求
设备名称：移动式三维平板C型臂
预算总价：4000000元 预算单价：4000000元/台 采购数量： 壹 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影及血管减影功能。
二、主要技术参数
2.1 | C臂架构
2.1.1 | 垂直升降≥450mm |  | 2 | 是
2.1.2 | 水平移动≥200 mm |  | 0.5 | 是
2.1.3 | 影像增强器到焦点距离≥1160mm |  | 1.5 | 是
★2.1.4 | C臂开口径≥920 mm |  | / | 是
2.2 | X线发生器
★2.2.1 | 最大电压≥125KV |  | / | 是
2.2.2 | 单幅点片最大电流≥250mA |  | 3 | 是
2.2.3 | 最小曝光时间≤5ms |  | 1 | 是
2.3 | 球管
2.3.1 | 阳极热容量≥360KHU |  | 3 | 是
2.3.2 | 阳极散热率≥90KHU/min |  | 1.5 | 是
2.3.3 | 球管热容量≥10.8MHU |  | 2 | 是
2.4 | 平板探测器
★2.4.1 | 图像采集矩阵≥1948×1948 |  | / | 是
2.4.2 | 像素尺寸≤152µm |  | 2 | 是
2.5 | 监视器
2.5.1 | 监视器≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |  | 1 | 是
2.6 | CT断层扫描功能
2.6.1 | 等中心旋转角度≥196°，保证信息完整，图像无失真 |  | 1.5 | 是
2.7 | 其他
2.7.1 | 具备正侧位激光定位灯：具备 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | C臂架构 | 沿轨道旋转≥196° (- 98° to + 98°), 电动旋转 | 1 | 否
3.1.2 |  | 左右摆角≥±10° | 0.1 | 否
3.1.3 |  | C臂深度≥740 mm | 1 | 否
3.1.4 |  | C形臂方位运动电磁阀控制开关≥4个 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 中心结构，滑环式轨道运动，中央控制阀结构（非L型托臂式结构）:具备 | 0.1 | 否
3.1.6 |  | C臂无线缆设计，防止干扰三维扫描:具备 | 0.5 | 否
3.2.1 | X线发生器 | 最大输出功率（非等效功率）≥25KW | 1 | 否
3.2.2 |  | 发生器频率≥50KHZ高频/多脉冲处理器控制 | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 透视最大电流≥250mA | 1 | 否
3.2.4 |  | 最大脉冲频率≥30p/秒 | 1 | 否
3.2.5 |  | 最小脉冲频率≤0.5p/s | 1 | 否
3.3.1 | 球管 | 球管类型：旋转阳极 | 0.2 | 否
3.3.2 |  | 球管小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.5mm | 1 | 否
3.3.3 |  | 球管转速≥10000转/分钟 | 1 | 否
3.3.4 |  | 最高连续透视时间≥ 60分钟 | 1 | 否
3.4.1 | 平板探测器 | 平板成像大小≥30cm*30cm | 0.1 | 否
3.4.2 |  | 平板材质：CMOS | 1 | 否
3.4.3 |  | 可观察像素≥400万像素 | 0.5 | 否
3.5.1 | 准直器及滤线栅 | 矩形准直器及狭缝准直器：具备 | 0.1 | 否
3.5.2 |  | 滤线栅栅比≤1/15 | 0.1 | 否
3.5.3 |  | 滤线栅密度≥80线/厘米 | 0.1 | 否
3.6.1 | 监视器 | 最大分辨率≥1280 × 1024 | 0.1 | 否
3.6.2 |  | 可视角度≥±178° | 0.1 | 否
3.6.3 |  | 对环境光亮度自动补偿功能：具备 | 0.1 | 否
3.6.4 |  | 监视器可旋转，方便不同角度观察影像(注明旋转角度)≥240° | 0.1 | 否
3.7.1 | 二维数字图像处理 | AI选定任意区域自动调整窗宽窗位：具备 | 0.25 | 否
3.8.1 | CT断层扫描功能 | 三维采集为CT等中心采集：具备 | 0.5 | 否
3.8.2 |  | 三维CT扫描时间≤30秒 | 0.5 | 否
3.8.3 |  | CT断层扫描投影数≥400个投影 | 0.5 | 否
3.8.4 |  | 三维容积像素≥512x512x512 | 0.5 | 否
3.9.1 | 三维CT扫描后处理功能 | 三维断层图像重建：具备 | 0.1 | 否
3.9.2 |  | 可自定义层厚与层间距：具备 | 0.25 | 否
3.10.1 | 图像资料存储系统 | CD/DVD刻录功能：具备 | 0.25 | 否
3.10.2 |  | Dicom发送及打印功能：具备 | 0.25 | 否
3.10.3 |  | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥300000幅 | 0.5 | 否
3.10.4 |  | 具备USB导出功能：具备 | 0.1 | 否
3.11.1 | 操控部件 | 双屏同步触控登记功能及图像后处理功能：具备 | 0.25 | 否
3.11.2 |  | 双屏同步触控设定检查前曝光参数功能：具备 | 0.1 | 否
3.11.3 |  | 无线脚踏开关：具备 | 0.5 | 否
3.11.4 |  | 触摸屏上可与台车显示器同步显示图像：具备 | 0.25 | 否
3.11.5 |  | C臂上具备同屏触摸控制装置：具备 | 0.25 | 否
3.11.6 |  | 显示器推车上具备同屏触摸控制面板：具备 | 0.25 | 否
3.11.7 |  | 操作系统：最新Win10系统，64bit后处理系统，≥4G内存 | 0.5 | 否
3.11.8 |  | 台车工作站与C臂为分体设计：具备 | 0.5 | 否
3.12.1 | 其他 | 设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌满足 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 三维移动式C臂CT系统一套 一体化25kw球管一套 三维激光定位灯（正侧位全含）一套 移动台车工作站一套 19英寸高亮医用显示屏两台 DICOM打印组件一套 三维测量功能及三维导航接口各一套 无线脚闸及多功能脚闸各一套
4.2 | 随机工具、产品的要求 | 供应商须向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求，至少提供中英文操作手册一套；至少提供维修手册和线路图一套。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
在货物到达使用单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 供应商安装完设备后，需将设备调试至临床医生及技术人员可以正常使用的状态。
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应提供厂家原厂DATASHEET及相关资料。维修手册必须包含有常见故障与排除方法等内容，提供故障维修定位诊断软件及软件使用说明等。
4.6 | 培训 | 供应商应免费提供现场技术培训，应对招标人临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使招标人全面了解直至完全掌握设备的使用。根据设备技术要求，要定期向招标人免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率≥95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，48小时内排除故障或提供应急措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供终身免费安全软件升级,提供详细配置清单, 具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 提供不低于60个月的质保期。质保期后供应商应对设备进行定期的维护及修理，任何由制造、材料、工艺及软件设计等原因引起的非正常损坏和/或运转异常投标人应负责修理甚至赔偿。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人需提供备品备件清单与价格，保修期外供应商负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件。