## Sheet1
上海临床研究中心医疗设备采购需求
设备名称：手术机器人
采购编号： 预算总价：2200万元
预算单价：2200万元/套 采购数量： 1 套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
本次手术机器人1套，包含不同配置。 其中包括： 设备1：手术机器人1套 三类 核心产品 设备2：术中超声 1套 三类 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
设备一：手术机器人
一、主要功能与目标
1.1 | 上海临床研究中心需采购腹腔内窥镜手术系统一套，主要需求：通过主从操控系统控制微创手术器械，开展腹腔镜手术操作，满足泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科所有术式的手术。
二、主要技术参数
2.1 | 产品要求-胸腹腔内窥镜手术系统，获批泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科（全术式）适应症，需在注册证适用范围内体现 |  | 3 | 是
2.2 | 结构组成可升级为2台医生控制台，可在两位主刀医生间切换分配操作权限，需在机器人产品注册证中体现证明 |  | 6 | 是
2.3 | 图像传输延时≤30ms，并提供医疗器械产品检测报告 |  | 6 | 是
2.4 | 内窥镜安装无需额外的内窥镜转接头，不减少内窥镜的工作长度 |  | 3 | 是
2.5 | 患者手术平台的吊杆位置控制方式≥2种，包含但不限于触屏和物理握杆 |  | 3 | 是
2.6 | 主刀可通过医生控制台触摸屏控制气腹机参数，包含但不限于流量、压力和气体供应方式 |  | 6 | 是
2.7 | 主刀可通过医生控制台触摸屏控制气腹机工作模式，包含但不限于气帘模式、排烟模式、标准模式 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 支持画中画模式，具备≥4种画中画显示模式 |  | 1 | 是
3.2 | 提供≥3种荧光切换方式，包括但不限于指压离合、主控台触摸屏、影像系统 |  | 1 | 是
3.3 | 主刀可通过医生控制台控制第二医生主控台，分配对机械臂的控制权 |  | 1 | 是
3.4 | 内窥镜和手术器械可通过单一鞘管置入，完成单孔手术，减小患者创伤 |  | 1 | 是
3.5 | 医生控制台可实现虚拟仿真手术环境，便于示教 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 5
技术参数小计分值 |  |  | 35
设备2：术中超声
一、主要功能与目标
1.1 | 配合手术机器人进行术中相关病灶的影像诊断
二、主要技术参数
2.1 | 术中超声主机配置≥2个显示器，主显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，操作面板配置液晶触摸屏，触摸屏≥15英寸 |  | 1 | 是
2.2 | 术中超声主机支持造影成像及造影定量分析功能，支持多种探头：至少包含凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，腹腔镜探头 |  | 2 | 是
2.3 | 支持剪切波弹性成像，支持探头类型至少包含凸阵探头，线阵探头，支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据 |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 5
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 投标人需提供多孔手术机器人1套、第二医生控制台1台、模拟器1台、能量平台1台、气腹机1台、术中超声1套（含术中探头、双平面穿刺探头、腹腔镜探头，探头为三类），以及满足练习用器械3把（30次/把，器械为三类）、满足100例手术需要的器械耗材，3年保修。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人需提供备品备件，提供产品版本内软件及组件免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
1. 供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。器械到货后，供应商应在接到通知后7~14天内安装调试完成。 3. 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口。
4.4 | 调试 | 供应商应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 供应商应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且供应商应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)保证投标产品5年以上的配件供应期。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥2次（5）超过保修期，提供年度维护保养次数≥2次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价85折的优惠价供应维修零配件。