## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：X射线断层扫描诊断仪
采购编号： 预算总价：2200000元
预算单价：2200000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 产品用于功能负重位状态下的三维扫描透视及摄影，获得影像供临床诊断用，支持旋转扫描拍摄和体层成像。
二、关键技术参数（实质性要求）
1★ | 摆动范围≥±12° |  |  |  | / | 是
2★ | 弧深≤740mm |  |  |  | / | 是
3★ | 采集矩阵≥2000×2000 |  |  |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 探测器尺寸≥40cm×40cm |  |  |  | 3分 | 是
2 | 开口≥940mm |  |  |  | 3分 | 是
3 | 垂直运动范围≥400 mm |  |  |  | 3分 | 是
四、一般技术参数
1 | 采用分体式等中心旋转设计，四轴全电动驱动 |  |  |  | 1分 | 是
2 | 水平运动范围：≥200mm | 3.1.3、水平运动范围：≥200mm | 3.1.3、水平运动范围：≥200mm | 3.1.3、水平运动范围：≥200mm | 1分 | 是
3 | 旋转角度：≥±180° | 3.1.4、C形臂旋转角度：≥±180° | 3.1.4、C形臂旋转角度：≥±180° | 3.1.4、C形臂旋转角度：≥±180° | 1分 | 是
4 | 滑转角度：≥196° | 3.1.5、C形臂滑转角度：≥196° | 3.1.5、C形臂滑转角度：≥196° | 3.1.5、C形臂滑转角度：≥196° | 1分 | 是
5 | SID：≥1200mm | 3.1.7、SID：≥1200mm，大开口弧深，进出手术床更方便安全，避免碰撞及污染 | 3.1.7、SID：≥1200mm，大开口弧深，进出手术床更方便安全，避免碰撞及污染 | 3.1.7、SID：≥1200mm，大开口弧深，进出手术床更方便安全，避免碰撞及污染 | 1分 | 是
6 | 多部位激光定位器：≥5个，定位快速准确 | 3.1.10、多部位激光定位器：≥5个，定位快速准确 | 3.1.10、多部位激光定位器：≥5个，定位快速准确 | 3.1.10、多部位激光定位器：≥5个，定位快速准确 | 1分 | 是
7 | 阳极类型：旋转阳极 | 3.2.1、阳极类型：旋转阳极 | 3.2.1、阳极类型：旋转阳极 | 3.2.1、阳极类型：旋转阳极 | 1分 | 是
8 | 双焦点球管：小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm； | 3.2.2、双焦点球管：小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm； | 3.2.2、双焦点球管：小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm； | 3.2.2、双焦点球管：小焦点≤0.3mm，大焦点≤0.6mm； | 1分 | 是
9 | 最大阳极热容量：≥300kHU，最大阳极散热率：72kHU/min，高热容量和散热率，提升工作效率及成像质量，运转稳定 | 3.2.3、最大阳极热容量：≥300kHU，最大阳极散热率：72kHU/min，高热容量和散热率，提升工作效率及成像质量，运转稳定 | 3.2.3、最大阳极热容量：≥300kHU，最大阳极散热率：72kHU/min，高热容量和散热率，提升工作效率及成像质量，运转稳定 | 3.2.3、最大阳极热容量：≥300kHU，最大阳极散热率：72kHU/min，高热容量和散热率，提升工作效率及成像质量，运转稳定 | 1分 | 是
10 | 冷切方式：水冷、油冷、自然冷切三种方式 | 3.2.4、最高管电压：≥130kV | 3.2.4、最高管电压：≥130kV | 3.2.4、最高管电压：≥130kV | 1分 | 是
11 | 球管最大功率：小焦点≥4kW，大焦点≥12kW | 3.2.4、球管最大功率：小焦点≥4kW，大焦点≥12kW | 3.2.4、球管最大功率：小焦点≥4kW，大焦点≥12kW | 3.2.4、球管最大功率：小焦点≥4kW，大焦点≥12kW | 1分 | 是
12 | 最大输出功率：≥15kW，高功率穿透性更强，图像更清晰，还可拓展不同科室需求（如肺部、颅脑等） | 3.4.1、最大输出功率：≥15kW，高功率穿透性更强，图像更清晰，还可拓展不同科室需求（如肺部、颅脑等） | 3.4.1、最大输出功率：≥15kW，高功率穿透性更强，图像更清晰，还可拓展不同科室需求（如肺部、颅脑等） | 3.4.1、最大输出功率：≥15kW，高功率穿透性更强，图像更清晰，还可拓展不同科室需求（如肺部、颅脑等） | 1分 | 是
13 | 最大管电压：≥120kV，最大管电流：≥120mA | 3.4.2、最大管电压：≥120kV，最大管电流：≥120mA | 3.4.2、最大管电压：≥120kV，最大管电流：≥120mA | 3.4.2、最大管电压：≥120kV，最大管电流：≥120mA | 1分 | 是
14 | 最小管电压：≥40kV，最小管电流：≥0.5mA | 3.4.3、最小管电压：≥40，最小管电流：≥0.5mA | 3.4.3、最小管电压：≥40，最小管电流：≥0.5mA | 3.4.3、最小管电压：≥40，最小管电流：≥0.5mA | 1分 | 是
15 | 最短加载时间：≤1ms | 3.4.4、最短加载时间：≤1ms | 3.4.4、最短加载时间：≤1ms | 3.4.4、最短加载时间：≤1ms | 1分 | 是
16 | 具有数字脉冲透视功能，最大脉冲频率≥25 帧/秒，最小脉冲频率≤1帧/秒 | 3.4.5、具有数字脉冲透视功能，最大脉冲频率≥25 帧/秒，最小脉冲频率≤1帧/秒 | 3.4.5、具有数字脉冲透视功能，最大脉冲频率≥25 帧/秒，最小脉冲频率≤1帧/秒 | 3.4.5、具有数字脉冲透视功能，最大脉冲频率≥25 帧/秒，最小脉冲频率≤1帧/秒 | 1分 | 是
17 | 像素尺寸：≤148μm | 3.5.2、像素尺寸：≤148μm | 3.5.2、像素尺寸：≤148μm | 3.5.2、像素尺寸：≤148μm | 1分 | 是
18 | 有效采集像素灰阶：≥16 bit，最大空间分辨率：≥2.8lp/mm | 3.5.3、采集有效像素矩阵：≥2880×2880，有效采集像素灰阶：≥16 bit | 3.5.3、采集有效像素矩阵：≥2880×2880，有效采集像素灰阶：≥16 bit | 3.5.3、采集有效像素矩阵：≥2880×2880，有效采集像素灰阶：≥16 bit | 1分 | 是
19 | DQE：≥70% | 3.5.5、DQE：≥70% | 3.5.5、DQE：≥70% | 3.5.5、DQE：≥70% | 1分 | 是
20 | 可体层扫描各部位的横断位、矢状位、冠状位、任意平面的三维重建图像 | 3.7.1、可体层扫描各部位的横断位、矢状位、冠状位、任意平面的三维重建图像 | 3.7.1、可体层扫描各部位的横断位、矢状位、冠状位、任意平面的三维重建图像 | 3.7.1、可体层扫描各部位的横断位、矢状位、冠状位、任意平面的三维重建图像 | 1分 | 是
21 | 最大三维体积尺寸：≥21cm×21cm×21cm，成像视野更大，无需反复定位，重建清晰三维立体图像，整体判断更精准 | 3.7.2、最大三维体积尺寸：≥23cm×23cm×23cm，成像视野更大，无需反复定位，重建清晰三维立体图像，整体判断更精准 | 3.7.2、最大三维体积尺寸：≥23cm×23cm×23cm，成像视野更大，无需反复定位，重建清晰三维立体图像，整体判断更精准 | 3.7.2、最大三维体积尺寸：≥23cm×23cm×23cm，成像视野更大，无需反复定位，重建清晰三维立体图像，整体判断更精准 | 1分 | 是
22 | 等中心三维最快扫描采集时间：≤10s，成像时间更短，快速扫描，提升手术效率，降低呼吸影响 | 3.7.4、等中心三维最快扫描采集时间：≤10s，成像时间更短，快速扫描，提升手术效率，降低呼吸影响 | 3.7.4、等中心三维最快扫描采集时间：≤10s，成像时间更短，快速扫描，提升手术效率，降低呼吸影响 | 3.7.4、等中心三维最快扫描采集时间：≤10s，成像时间更短，快速扫描，提升手术效率，降低呼吸影响 | 1分 | 是
23 | 具备迭代重建去金属伪影技术 | 3.7.5、具备迭代重建去金属伪影技术 | 3.7.5、具备迭代重建去金属伪影技术 | 3.7.5、具备迭代重建去金属伪影技术 | 1分 | 是
24 | 自动调整曝光剂量，采集过程中自动调整曝光参数，提升影像质量、降低医患辐射 | 3.8.2、自动调整曝光剂量，采集过程中自动调整曝光参数，提升影像质量、降低医患辐射 | 3.8.2、自动调整曝光剂量，采集过程中自动调整曝光参数，提升影像质量、降低医患辐射 | 3.8.2、自动调整曝光剂量，采集过程中自动调整曝光参数，提升影像质量、降低医患辐射 | 1分 | 是
25 | 自动存储图像,存储容量：≥100,000幅 | 3.9.1、自动存储图像,存储容量：≥100,000幅 | 3.9.1、自动存储图像,存储容量：≥100,000幅 | 3.9.1、自动存储图像,存储容量：≥100,000幅 | 1分 | 是
26 | 具备DICOM 3.0接口，免费开放存储、工作列表、队列、媒体类等功能。具备USB导出功能 | 3.9.2、具备DICOM 3.0接口，免费开放存储、工作列表、队列、媒体类等功能 | 3.9.2、具备DICOM 3.0接口，免费开放存储、工作列表、队列、媒体类等功能 | 3.9.2、具备DICOM 3.0接口，免费开放存储、工作列表、队列、媒体类等功能 | 1分 | 是
27 | 具备儿童模式图形采集，在检查过程中降低不必要的辐射 | 3.9.4、具备USB导出功能 | 3.9.4、具备USB导出功能 | 3.9.4、具备USB导出功能 | 1分 | 是
28 | 具备液晶触摸显示屏尺寸：≥12英寸，亮度：≥500cd/m2 | 3.10 具备液晶触摸显示屏尺寸：≥12英寸，亮度：≥500cd/m2 | 3.10 具备液晶触摸显示屏尺寸：≥12英寸，亮度：≥500cd/m2 | 3.10 具备液晶触摸显示屏尺寸：≥12英寸，亮度：≥500cd/m2 | 1分 | 是
29 | 液晶监视器（2台）尺寸：≥24英寸，亮度：≥300cd/m2 | 3.11 液晶监视器（2台）尺寸：≥24英寸，亮度：≥300cd/m2 | 3.11 液晶监视器（2台）尺寸：≥24英寸，亮度：≥300cd/m2 | 3.11 液晶监视器（2台）尺寸：≥24英寸，亮度：≥300cd/m2 | 1分 | 是
30 | 图像采集处理系统：影像后处理移动工作站1台，配置要求:CPU：Inter(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.9GHz；内存：DDR4, 32G；显卡：Nvidia RTX显卡，显存8G；硬盘：≥2T，内置影像后处理软件。 | 3.12.5、图像采集处理系统：影像后处理移动工作站1台，配置要求:CPU：Inter(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.9GHz；内存：DDR4, 32G；显卡：Nvidia RTX显卡，显存8G；硬盘：≥2T，内置影像后处理软件。 | 3.12.5、图像采集处理系统：影像后处理移动工作站1台，配置要求:CPU：Inter(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.9GHz；内存：DDR4, 32G；显卡：Nvidia RTX显卡，显存8G；硬盘：≥2T，内置影像后处理软件。 | 3.12.5、图像采集处理系统：影像后处理移动工作站1台，配置要求:CPU：Inter(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.9GHz；内存：DDR4, 32G；显卡：Nvidia RTX显卡，显存8G；硬盘：≥2T，内置影像后处理软件。 | 1分 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 机架、移动台车、高压发生器、X射线管组件、限束器、DAP剂量面积乘积仪、探测器、可拆卸防散射线滤线栅、显示器、触摸控制屏
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机工具配备齐全，产品软件后续提供免费升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 需要
5 | 提供技术援助 | 需要
6 | 培训 | 需要
7 | 验收方案 | 需要
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）周期维护保养计划内容与次数； （2）保修期满后整机年保修价格； （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）预防性维护保养单价。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。