## 其他要求
上海市第一人民医院南部院区二期开办费项目（一）（第1包）
项目名称：CT、MR（一批）（2024）
采购编号：0024-W000143136 预算总价：48000000 元
预算单价：48000000元/批 采购数量：1 批（ CT 1、CT2、CT3各1套，MR 1套 ）
所属医疗设备类别：√ 第二类 √ 第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途： CT1（2024）用于临床全身X射线计算机断层扫描检查，能够支持各种心脏条件下冠脉心血管造影扫描、TAVI术前术后检查、心肌灌注功能扫描成像和肿瘤能谱成像扫描；支持临床影像科研。 CT2（2024）能够开展全身各部位CT扫描，适合用于老年患者复杂疾病精准诊断及体检人群早期病变筛查。具备高分辨率成像、快速扫描及低剂量辐射技术优势，可显著提升疾病检出率，满足临床精准诊疗和健康管理需求。 CT3（2024）主要用于急危重症患者的快速精准诊断，具备丰富临床应用，可适应急性胸痛、卒中、多发伤、感染及急腹症等病症的全身各部位扫描。 MR（2024）适合用于全身各部位核磁共振成像检查，满足临床及科研使用需要。 |  | / | /
二、技术参数及配置要求
2.1. | （一）、CT1（2024）
2.1.1 | 1、总体要求 |  | / | /
2.2.1.1 | 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排 x2;或提供光谱探测器，探测器Z轴方向物理排数≥128排x2 |  | / | 是
2.2.1.2 | 球管阳极等效热容量≥33MHu |  | 0.5 | 是
2.2.1.3 | 机架孔径≥78cm |  | / | 是
2.2.1.4 | 探测器每排物理单元数≥500个 |  | 0.5 | 是
2.2.1.5 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.7x1.0mm |  | 0.5 | 是
2.2.1.6 | 滑环数据传输速度 ≥40Gbps |  | 0.5 | 是
2.2.1.7 | 每组高压发生器输出功率(非等效) ≥105KW |  | 0.5 | 是
2.2.1.8 | 每组球管散热率 ≥3000KHU/min |  | 0.5 | 是
2.2.1.9 | 每组球管最大毫安输出≥1300mA |  | 1 | 是
2.2.1.10 | 每组高压发生器具备瞬时变能功能，能够对高压140KV和低压80KV之间进行切换，切换次数≥2000次/秒 |  | 1 | 是
2.2.1.11 | 为保证整机稳定性和兼容性，影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）,要求与 CT主机为同一品牌 |  | 1 | 是
2.2.2 | 2、其他要求 |  |  | /
2.2.2.1 | 断层、螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.625mm |  | 0.1
2.2.2.2 | 最薄重建层厚≤0.625mm |  | 0.1
2.2.2.3 | 最长连续曝光时间≥60秒 |  | 0.1
2.2.2.4 | 单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥384层 |  | 0.1
2.2.2.5 | 如提供单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱解析探测器，Z轴覆盖范围≥8cm |  | 0.1
2.2.2.6 | 焦点到探测器距离≥62cm |  | 0.2
2.2.2.7 | 焦点到等中心点距离≥105cm |  | 0.2
2.2.2.8 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28秒 |  | 0.1
2.2.2.9 | 球管70kV输出时，每组球管mA输出范围（非等效） 至少包含10mA-1300mA |  | 0.2
2.2.2.10 | 1300mA 输出（非等效)下16cm探测器准直宽度扫描： 具备 |  | 0.2
2.2.2.11 | 心脏最快采集时间分辨率≤24ms |  | 0.2
2.2.2.12 | 每圈轴扫探测宽度 ≥160mm |  | 0.2
2.2.2.13 | X-Y轴空间分辨率≥18 Lp/cm @ 10% MTF |  | 0.2
2.2.2.14 | 头颅及心脏系统32cm SFOV小扫描视野： 提供 |  | 0.2
2.2.2.15 | 每组探测器10cm使用宽度的心脏检查模式 提供 |  | 0.2
2.2.2.16 | 不动扫描床16cm心肌灌注扫描成像分析功能 提供 |  | 0.2
2.2.2.17 | 头颈部血管分析高级后处理软件包：其中包括头颈部血管一键提取，头颈部DSA剪影去骨、分割和提取动脉瘤、动脉瘤体积。 |  | 0.1
2.2.2.18 | 肺结节分析高级后处理软件包：其中包括肺结节自动检测和分割、支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节、测量结节直径、体积等参数。 |  | 0.1
2.2.2.19 | 灌注成像及高级后处理软件包：其中包括体灌注分析软件包、肝脏灌注分析协议、肺部灌注分析协议、肿瘤灌注分析协议、肾脏灌注分析协议、胰腺灌注分析协议。 |  | 0.1
2.2.2.20 | 心脏分析软件包：支持对冠脉CTA图像数据进行计算，用于冠脉显示和狭窄计算。 |  | 0.1
CT1（2024）技术参数及配置要求 小计分值 |  |  | 9
2.2 | （二）、CT2（2024）
2.2.1 | 1、总体要求 |  | / | /
2.2.1.1 | 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2，或提供光谱探测器，探测器Z轴方向物理排数≥128排 |  | 1 | 是
2.2.1.2 | 球管阳极等效热容量≥30MHU |  | 1 | 是
2.2.1.3 | 机架孔径≥80cm |  | 1 | 是
2.2.1.4 | 探测器每排物理单元数≥912 |  | 1 | 是
2.2.1.5 | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm |  | 1 | 是
2.2.2 | 2、其他要求 |  | / | /
2.2.2.1 | 断层扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm |  | 0.2 | 是
2.2.2.2 | 螺旋扫描模式下最薄扫描层厚≤0.6mm |  | 0.2 | 是
2.2.2.3 | 最薄重建层厚≤0.6mm |  | 0.2 | 是
2.2.2.4 | 最长连续曝光时间≥100s |  | 0.2
2.2.2.5 | 探测器总单元数≥230000个 |  | 0.2
2.2.2.6 | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° |  | 0.2 | 是
2.2.2.7 | 高压发生器最大功率≥100kW |  | 0.2
2.2.2.8 | 单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2 |  | 0.2
2.2.2.9 | 如提供单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱解析探测器，Z轴覆盖范围≥8cm |  | 0.5 | 是
2.2.2.10 | 焦点到探测器距离≥110cm |  | 0.2
2.2.2.11 | 焦点到等中心点距离≥60cm |  | 0.2
2.2.2.12 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 |  | 0.5 | 是
2.2.2.13 | 头颈部血管分析高级后处理软件包：其中包括头颈部血管一键提取，无需平扫数据、头颈部DSA剪影去骨、一键分割和提取动脉瘤、动脉瘤体积、截面积、直径自动计算、自动去除静脉窦 |  | 0.2
2.2.2.14 | 肺结节分析高级后处理软件包：其中包括肺结节自动检测和分割、支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节、自动测量结节直径、体积、CT值等参数、自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示、支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 |  | 0.2
2.2.2.15 | 体部血管分析高级后处理软件包：其中包括体部血管一键提取，无需平扫数据、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）、探针手动去骨、支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |  | 0.2
2.2.2.16 | 灌注成像及高级后处理软件包：其中包括体灌注分析软件包、肝脏灌注分析协议、肺部灌注分析协议、肿瘤灌注分析协议、肾脏灌注分析协议、胰腺灌注分析协议、脾脏灌注分析协议、子宫灌注分析协议 |  | 0.2
2.2.2.17 | 心脏分析软件包：支持对冠脉CTA图像数据进行计算，用于冠脉显示和定量计算 |  | 0.2
CT2（2024）技术参数及配置要求 小计分值 |  |  | 9
2.3 | （三）、CT3（2024）
2.3.1 | 1、总体要求 |  | / | /
2.3.1.1 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  | 1 | 是
2.3.1.2 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个 |  | 1 | 是
2.3.1.3 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU |  | 1 | 是
2.3.1.4 | 最小球管电压：≤70KV |  | 1 | 是
2.3.1.5 | 球管最小焦点尺寸（IEC 60336）≤0.5mm² |  | 1 | 是
2.3.2 | 2、其他要求 |  | / | /
2.3.2.1 | 探测器物理单元总数≥53760个 |  | 0.2
2.3.2.2 | 最薄层厚：≤0.625mm |  | 0.2
2.3.2.3 | 每层数据采样率：≥4800views/圈 |  | 0.2
2.3.2.4 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.38秒/360° |  | 0.2
2.3.2.5 | 球管电压范围≥70~140千伏 |  | 0.2
2.3.2.6 | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）≤1.0mm² |  | 0.2
2.3.2.7 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW |  | 0.2
2.3.2.8 | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min |  | 0.2
2.3.2.9 | 最大螺距：≥1.8，最小螺距：≤0.15 |  | 0.2
2.3.2.10 | 球管最大电流：≥667mA |  | 0.2
2.3.2.11 | 球管最小电流：≤6mA |  | 0.2
2.3.2.12 | 球管电压可选值：70千伏，80千伏，100千伏，120千伏，140千伏 |  | 0.2
2.3.2.13 | 70KV肺部低剂量扫描模式：具备 |  | 0.2
2.3.2.14 | 机架孔径≥70cm |  | 0.2
2.3.2.15 | 机架倾角≥±30° |  | 0.2
2.3.2.16 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF |  | 0.2
2.3.2.17 | Z轴空间分辨率@0%MTF≥20 LP/CM |  | 0.2
2.3.2.18 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  | 0.2
2.3.2.19 | 显示器≥24英寸，CPU≥4核，内存≥24GB，硬盘≥1TB |  | 0.2
2.3.2.20 | 图像存储量≥900,000幅，具备DICOM 3.0接口功能，用于与PACS联接进行存贮、传输、查询、工作单管理、打印 |  | 0.2
CT3（2024）技术参数及配置要求 小计分值 |  |  | 9
（四）、MR（2024）
2.4.1 | 1、总体要求 |  | / | /
2.4.1.1 | 最大单轴梯度场强度（工程物理值，非等效值、非峰值、非Performance值）≥80mT/m，最大单轴梯度切换率（工程物理值，非等效值、非峰值、非Performance值）≥200 T/m/s |  | 1.2 | 是
2.4.1.2 | 梯度放大器功率≥2.7MW（梯度放大器峰值电流x梯度放大器峰值电压，非三轴累加概念） |  | 1.2 | 是
2.4.1.3 | 独立射频放大器个数≥2个 |  | 1.2 | 是
2.4.1.4 | 独立射频接收通道数（单个扫描视野内不移床一次扫描最大通道数）≥96通道 |  | 1.2 | 是
2.4.1.5 | 科研头线圈≥64通道 |  | 1.2 | 是
2.4.1.6 | 提供原厂基于AI人工智能欠采样磁共振加速技术（非AI人工智能重建算法） |  | 1.2 | 是
2.4.2 | 磁体系统 |  | / | /
2.4.2.1 | 磁场强度：3.0T |  | / | 是
2.4.2.2 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 10cm DSV≤0.002 ppm |  | 0.2 | 是
2.4.2.3 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 20cm DSV≤0.015 ppm； |  | 0.2 | 是
2.4.2.4 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 30cm DSV≤0.06 ppm |  | 0.2 | 是
2.4.2.5 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 40cm DSV≤0.25 ppm |  | 0.2 | 是
2.4.2.6 | 磁场均匀度，典型值(Typical)，V-RMS测量法 50cm DSV≤1.8 ppm |  | 0.2 | 是
2.4.2.7 | 患者检查孔径≥60cm |  | 0.2
2.4.2.8 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  | 0.2 | 是
2.4.2.9 | 磁体重量（含液氦）≤7.0吨 |  | 0.2
2.4.2.10 | 液氦容积≤1850L |  | 0.2 | 是
2.4.2.11 | 5高斯线范围≤5.0m x 3.1m x 3.1m |  | 0.2
2.4.3 | 梯度系统 |  | / | /
2.4.3.1 | 梯度控制技术：全数字实时 |  | 0.2
2.4.3.2 | 最大单轴梯度场强度（有效值）≥139mT/m |  | 0.2 | 是
2.4.3.3 | 最大单轴梯度场切换率（有效值）≥346 T/m/s |  | 0.2
2.4.4 | 射频系统 |  | / | /
2.4.4.1 | 提供双源射频发射技术 |  | 0.2 | 是
2.4.4.2 | 射频发射带宽≥800kHz |  | 0.2
2.4.4.3 | 原厂头颈联合线圈（非组合）：1套，≥20单元 |  | 0.2 | 是
2.4.4.4 | 原厂脊柱相控阵线圈：1套，≥44单元 |  | 0.2 | 是
2.4.4.5 | 原厂前片体部线圈（不包括脊柱线圈或体部后片线圈）：1套，≥18单元 |  | 0.2 | 是
2.4.4.6 | 原厂多功能大柔性线圈：1套，≥12单元 |  | 0.3 | 是
2.4.4.7 | 原厂多功能小柔性线圈：1套，≥12单元 |  | 0.3 | 是
2.4.5 | 临床应用序列 |  | / | /
2.4.5.1 | 具备静音专用扫描序列，支持FSE、GRE、DWI、MRS、TOF等序列 |  | 0.2 | 是
2.4.5.2 | 具备小视野弥散成像技术 |  | 0.2
2.4.5.3 | 具备多次激发弥散成像技术 |  | 0.2
2.4.5.4 | 具备多TE磁敏感成像技术，提供高通滤波的相位图 |  | 0.2
2.4.5.5 | 具备弥散张量成像技术、脑功能成像技术、波谱成像技术 |  | 0.2
2.4.5.6 | 具备脂肪定量成像技术 |  | 0.2
2.4.5.7 | 具备胰胆管成像技术 |  | 0.2
2.4.5.8 | 具备体部自由呼吸动态增强成像技术 |  | 0.2
MR（2024）技术参数及配置要求 小计分值 |  |  | 13
技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、提供CT1（2024）配套的高压注射器1套：能够配合投标的CT1（2024）使用，开展全身各部位CT增强扫描。 2、提供CT2（2024）配套的高压注射器1套：能够配合投标的CT2（2024）使用，开展全身各部位CT扫描，适合用于老年患者复杂疾病精准诊断及体检人群早期病变筛查。 3、提供CT3（2024）配套的高压注射器1套：能够配合投标的CT3（2024）使用，完成急危重症患者的急性胸痛、卒中、多发伤、感染及急腹症等病症的全身各部位扫描。 4、提供MR（2024）配套的高压注射器1套：能够配合投标的MR（2024）使用，协助完成全身各部位核磁共振成像检查。提供MR（2024）配套的冷却系统1套：能够满足MR（2024）冷却需要。提供MR（2024）配套的金属探测门1套。提供MR（2024）配套的无磁转运床1套。提供MR（2024）配套的磁共振兼容紫外线消毒灯1套。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | 需要
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，中标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。
4.5 | 调试 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：在接到报修后1周内修复。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 制造商负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
提供质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 分别提供招标要求的CT1（2024）、CT2（2024）、CT3（2024）、MR（2024）整机的年保修价格； 质量保证期满后整机年保修总价格≤8.4%投标总价（CT包括球管）。
质量保证期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按采购人要求的数量及时限，向采购人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供采购人使用。