## 其他要求
上海市第一人民医院南部院区二期开办费项目（一）（第2包）
项目名称：乳腺机（2024）
采购编号：0024-W000143138 预算总价：5700000 元
预算单价：2850000 元/套 采购数量：2 套（乳腺机A、乳腺机B各1套）
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途： 乳腺机A（2024）适合用于老年患者及高端体检人群的精细化扫描筛查，具备低剂量三维断层扫描模式，提高腺体萎缩、脂肪增多等情况下的乳腺钙化灶及肿块检出率，适用于各类复杂乳腺疾病精准诊断。 乳腺机B（2024）适合用于全科门诊等常规乳腺疾病的诊断，同时具备三维穿刺系统可开展穿刺活检对可疑病灶进行良恶性病变鉴别。 |  | / | /
二、技术参数要求
2.1 | 乳腺机A（2024） |  | / | /
2.1.1 | 平板探测器材料：单晶硅或非晶硅 |  | 0.5 | 是
2.1.2 | 平板探测器像素尺寸：≤60μm |  | 1 | 是
2.1.3 | 平板探测器空间分辨率：≥8.0 lp/mm |  | 1 | 是
2.1.4 | 平板探测器采集灰阶度：≥16bits |  | 0.3 | 是
2.1.5 | 平板探测器采集矩阵：≥4500×5200 |  | 1 | 是
2.1.6 | 平板探测器量子检出率（DQE）≥70%（@1lp/mm） |  | 0.3 | 是
2.1.7 | X线球管热容量：≥300KHU |  | 0.3 | 是
2.1.8 | X线球管阳极转速：≥10800rpm |  | 1 | 是
2.1.9 | X线球管阳极材料：钨靶，非钼靶及钼铑双靶等 |  | 0.3 | 是
2.1.10 | X线球管阳极靶角：双靶角设计，小角度≤10°，大角度≥16° |  | 0.3 | 是
2.1.11 | 高压发生器功率：≥5KW |  | 0.3 | 是
2.1.12 | 高压发生器最大mA：≥200mA |  | 1 | 是
2.1.13 | 最大mAs≥600mAs |  | 1 | 是
2.1.14 | 高压发生器最小曝光电压≤20kV，最大曝光电压≥49kV |  | 1 | 是
2.1.15 | 立式摄影臂旋转角度（起始位置按0°位置计算）：≥+190°/-150° |  | 1 | 是
2.1.16 | 源像距SID：≥68cm |  | 1 | 是
2.1.17 | 摄影平台最低高度：≤65cm |  | 0.7 | 是
2.1.18 | 立式摄影臂垂直运动范围：≥82cm |  | 0.7 | 是
2.1.19 | 具备便捷性操作设计，支持一健到下一体位、到对称体位，机架底座具备LED显示屏，可显示压力、角度、厚度、摆位信息，机架与工作台均设有一键急停键 |  | 0.3
2.1.20 | 支持断层图像1-10mm的自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 |  | 0.7
2.1.21 | 设备能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试 |  | 0.3
2.1.22 | 提供图像采集工作站1套,图像采集工作站配置要求：硬盘≥7TB；内存≥32GB |  | 1 | 是
2.1.23 | 采集工作站显示器尺寸≥24英寸 |  | 0.5 | 是
2.1.24 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站及2个乳腺专业诊断屏，屏幕像素≥5M |  | 1 | 是
2.1.25 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度 |  | 1.5 | 是
2.1.26 | 单次三维断层摄影采集曝光次数：≥20次 |  | 2 | 是
乳腺机A（2024）技术参数要求 小计分值 |  |  | 20
2.2 | 乳腺机B（2024） |  | / | /
2.2.1 | 平板探测器材料：非晶硒 |  | 0.3
2.2.2 | 平板探测器像素尺寸：≤85μm |  | 1.5 | 是
2.2.3 | 平板探测器空间分辨率：≥5.5 lp/mm |  | 0.3 | 是
2.2.4 | 平板探测器采集灰阶度：16bits |  | 0.3 | 是
2.2.5 | 平板探测器采集矩阵：≥2800x3500 |  | 0.3 | 是
2.2.6 | 平板探测器有效成像野：≥24x30cm |  | 1.5 | 是
2.2.7 | X线球管热容量：≥800KHU |  | 0.3 | 是
2.2.8 | X线球管阳极转速：≥9300rpm |  | 0.3
2.2.9 | X线球管阳极材料：钨靶 |  | 0.3
2.2.10 | X线球管阳极靶角：≥20° |  | 0.3 | 是
2.2.11 | 高压发生器功率：≥5KW |  | 0.3
2.2.12 | 高压发生器最大mA：≥190mA |  | 0.3 | 是
2.2.13 | 高压发生器最小mAs：≤2mAs；最大mAs≥630mAs |  | 0.3 | 是
2.2.14 | 立式摄影臂旋转角度（起始位置按0°位置计算）：≥360° |  | 0.3 | 是
2.2.15 | 源像距SID：≤65cm |  | 1.5 | 是
2.2.16 | 摄影平台最低高度：≤70cm |  | 0.3
2.2.17 | 数码显示屏位于X线机架的底座上，可显示角度、厚度、压力和病人姓名等信息：具备 |  | 0.3
2.2.18 | 智能压迫技术，可在到达最适宜的压力时自动停止压迫：具备 |  | 0.3
2.2.19 | 常规压迫板尺寸：≥24X30cm |  | 0.3 | 是
2.2.20 | 滤线栅栅比：≥5:1；滤线栅栅密度≥30 lp/cm |  | 0.3
2.2.21 | 图像采集工作站的曝光参数设置与图像采集为一体式操作界面：具备 |  | 0.3
2.2.22 | 提供图像采集工作站1套,图像采集工作站配置要求：硬盘：≥2TB；内存：≥24GB；可存储图像容量：≥140000幅 |  | 0.7 | 是
2.2.23 | 提供诊断工作站*1套，诊断工作站配置要求：具备≥24"双屏显示器 |  | 1 | 是
2.2.24 | 单次三维断层摄影采集时的球管旋转角度：≥40° |  | 1.5 | 是
2.2.25 | 单次三维断层摄影采集曝光次数：≥20次 |  | 1.5 | 是
2.2.26 | 三维数字乳腺断层融合摄影功能具备连续曝光功能，非步进式曝光 |  | 0.3
2.2.27 | 具备三维断层图像融合二维功能 |  | 0.3
2.2.28 | 具备三维立体穿刺活检功能，持针器具备X、Y、Z轴全电动运动功能 |  | 0.3
2.2.29 | 具备三维断层融合穿刺活检功能，活检定位精度：≤±1mm |  | 1.5 | 是
2.2.30 | 具备患者未解压状态下，同机可实现组织标本拍摄功能 |  | 1.5 | 是
2.2.31 | 具备对比增强双能成像功能 |  | 1.5 | 是
乳腺机B（2024）技术参数要求 小计分值 |  |  | 20
技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 投标人应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，中标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。
4.5 | 调试 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 制造商负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤7%投标总价（包括球管）。
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按采购人要求的数量及时限，向采购人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供采购人使用。