## 其他要求
上海市第一人民医院南部院区二期开办费项目（一）（第3包）
项目名称：移动DR（2024）
采购编号：0024-W000143139 预算总价：2000000 元
预算单价：1000000 元/套 采购数量：2 套
所属医疗设备类别： √ 第二类 √ 第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： √ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 平板探测器像素尺寸≤125um，全表面最大承重≥310kg |  | 3 | 是
2.2 | 高压发生器功率≥50KW,最大毫安秒＞600mAs |  | 3 | 是
2.3 | 机身宽度≤470mm，机身重量≤370kg |  | 3 | 是
2.4 | 机架结构：三节升降式立柱-伸缩臂，伸缩臂伸缩距离≥550mm |  | 3 | 是
2.5 | 设备充满电可持续使用≥80公里，充电时间≤3h |  | 3 | 是
2.6 | 球管热容量≥300kHU，阳极转速≥3200RPM，阳极散热效率≥70KHU/min |  | 3 | 是
2.7 | 阳极靶角≥14° |  | 3 | 是
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 21
三、一般技术参数要求
3.1 | 最大输出电流≥550mA |  | 1 | 是
3.2 | 最大逆变频率≥250kHz |  | 1 | 是
3.3 | 曝光时间范围：完全覆盖1ms~12s |  | 2 | 是
3.4 | 采用球管和高压分离式设计,非组合机头，球管小焦点≤0.6mm，球管大焦点≥1.2mm |  | 1 | 是
3.5 | 具备升降立柱-伸缩臂机架系统 |  | 1 | 是
3.6 | 机身高度≤1300mm |  | 1 | 是
3.7 | 机身长度≤1100mm |  | 2 | 是
3.8 | 具备推行过程鸣笛提醒功能 |  | 1
3.9 | X射线管组件绕垂直轴旋转角≥-310° ～ +310°，X射线管组件绕水平轴旋转角≥-180°~+180° |  | 1 | 是
3.10 | 配备即时充电技术，可以实现边充电边曝光，曝光电池充满电可曝光次数≥800次 |  | 1
3.11 | 最大上坡角度≥13° |  | 2 | 是
3.12 | 提供无线平板探测器，探测器尺寸≥14×17英寸，探测器采集距阵≥2800×3400 |  | 1 | 是
3.13 | 探测器重量（含电池）≤3.2公斤 |  | 1 | 是
3.14 | 探测器单次充电可拍摄最大张数≥1000张 |  | 1 | 是
3.15 | 触摸操作屏尺寸≥19英寸，主机工作站操作台硬盘≥500GB，内存≥8G |  | 1 | 是
3.16 | 具备图像采集工作站、图像采集软件系统、限束器、双激光线定位功能、虚拟滤线栅功能、有线曝光手闸及散射线抑制软件功能 |  | 1
一般技术参数要求 小计分值 |  |  | 19
主要技术参数及一般技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，中标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，投标人应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 制造商负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向采购人提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤7%投标总价（包括球管）。
质量保证期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按采购人要求的数量及时限，向采购人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供采购人使用。