## 其他要求
上海市第一人民医院南部院区二期开办费项目（一）（第4包）
项目名称：DR（2024）
采购编号：0024-W000143137 预算总价：1500000 元
预算单价：1500000 元/套 采购数量：1 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：能够用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 高压发生器最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s，最大输出波纹频率≥500kHz |  | 2 | 是
2.2 | 最小电流时间积≥0.3mAs，最大电流时间积≥1000mAs |  | 2 | 是
2.3 | 球管架垂直运动距离≥180cm，沿纵轴运动距离≥190cm，沿横轴运动距离≥320cm |  | 2 | 是
2.4 | 球管套可沿垂直轴旋转＞-150°/+180°，可沿水平轴旋转＞±135° |  | 2 | 是
2.5 | 配备两块17×17英寸无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用，探测器像素尺寸＜140微米，探测器重量（含电池）＜4.0kg |  | 2 | 是
2.6 | 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置) |  | 2 | 是
2.7 | 支持在采集工作站上实时查看AEC激活状态及拍摄部位对电离室的覆盖情况，支持基于摄像头在采集工作站上画面上进行FOV实时无极调节，支持在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频隔室调整拍片的光野范围 |  | 3 | 是
2.8 | 具备胸片智能质控功能，可对肺野不全，中线偏移，肩胛骨未打开，非医源性异物等问题进行识别 |  | 3 | 是
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 18
三、一般技术参数要求
3.1 | 为保证设备稳定性，高压发生器需与整机制造商为同一品牌，高压发生器功率≥65kW，管电压可调范围至少包含40～150kV |  | 0.5 | 是
3.2 | 具备AEC自动曝光控制，发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |  | 0.5
3.3 | 可通过采集工作站LCD 显示缩光野的尺寸和源像距，可通过卷尺测量床旁拍照的距离并具备激光定位线 |  | 0.5
3.4 | 具备手动和电动两种射线野控制模式 |  | 0.5 | 是
3.5 | 球管悬吊支架同时支持手动和电动两种运动模式 |  | 0.5 | 是
3.6 | 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 |  | 0.5 | 是
3.7 | 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位） |  | 0.5
3.8 | 探测器空间分辨率≥3.6lp/mm，采集距阵≥3k×3k |  | 0.5 | 是
3.9 | 胸片架垂直运动行程≥150cm |  | 0.5 | 是
3.10 | 最大SID≥320cm |  | 0.5 | 是
3.11 | 胸片架同时支持手动和电动两种运动模式，且具备独立的电动和手动操作按键 |  | 0.5 | 是
3.12 | 胸片架中平板探测器可在-20度/+90度翻转，胸片架具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 |  | 0.5 | 是
3.13 | 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 |  | 0.5 | 是
3.14 | 可隔室遥控胸片架垂直升降，胸片架具备自动曝光控制电离室，胸片架可与球管双向跟踪运动 |  | 0.5 | 是
3.15 | 具备平板在线充电指示灯，胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 |  | 0.5 | 是
3.16 | 胸片架平板盒中心离地最小距离≤32cm |  | 0.5 | 是
3.17 | 具备球管侧近台操控彩色触控屏，屏幕尺寸≥9.5英寸，近台操控彩色触摸屏屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |  | 0.5
3.18 | 近台操控彩色触摸屏可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 |  | 0.5 | 否
3.19 | 近台操控彩色触摸屏可调整曝光参数（kV，mA，mAs等），具备部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换等功能 |  | 0.5 | 是
3.20 | 近台操控彩色触摸屏具备滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配）功能 |  | 0.5 | 是
3.21 | 近台操控彩色触摸屏具备智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码） |  | 0.5
3.22 | 摄影床尺寸≥83cm×23cm，床面纵向移动范围≥24cm，床面横向运动范围≥100cm |  | 0.5 | 是
3.23 | 床面最大承重≥250kg，床下平板托盘具备手动和电动两种运动模式，托盘运动范围≥50cm |  | 0.5 | 是
3.24 | 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 |  | 0.5
3.25 | 具备无线远程遥控器，可遥控胸片架电动升降和实现限束器光野控制 |  | 0.5 | 是
3.26 | 无线远程遥控器采用锂电池供电，待机时间≥8h，可实现无线电磁感应式充电，控制类型为无线射频遥控、非红外式 |  | 0.5
3.27 | 主机工作站操作台内存≥16GB，主机工作站操作台硬盘≥1TB，图像文件储存容量≥20000幅 |  | 0.5 | 是
3.28 | 球管侧具备原厂自带的摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面 |  | 0.5 | 是
3.29 | 可在采集工作站患者实时摆位画面上通过鼠标拉取方框来设置长骨拼接范围 |  | 0.5 | 是
3.30 | 采集工作站支持实时AEC区域及激活状态显示及RIS和HIS系统的集成 |  | 0.5
3.31 | 采集工作站支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 |  | 0.5
3.32 | 采集工作站支持根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议，支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 |  | 0.5
3.33 | 采集工作站支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 |  | 0.5
3.34 | 采集工作站支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能，支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment,DICOM Query/Retrieve,DICOM Worklist/MPPS |  | 0.5 | 是
3.35 | 具备原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室），拼接方式为全自动单焦点旋转式拼接 |  | 0.5 | 是
3.36 | 最大拼接拍摄张数≥4张 |  | 0.5 | 是
3.37 | 立位拼接最大拍摄范围≥145cm，卧位拼接最大拍摄范围≥90cm，全长脊柱拼接最大支持身高患者≥200cm |  | 0.5 | 是
3.38 | 可直接在采集工作站上基于摄像头采集的实时视频影像进行长骨拼接起止位置的选择，无需进出检查室调节 |  | 0.5 | 是
3.39 | 具备胸部正位片智能质控分析软件包，可对肺野不全识别和提示 |  | 0.5 | 是
3.40 | 智能质控分析软件包可对中线偏移识别和提示 |  | 0.5 | 是
3.41 | 智能质控分析软件包可对肩胛骨未打开识别和提示 |  | 0.5 | 是
3.42 | 智能质控分析软件包可对非医源性异物进行智能识别和提示 |  | 0.5 | 是
3.43 | 智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量 |  | 0.5
3.44 | 智能质控分析软件包可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量 |  | 0.5 | 是
一般技术参数要求 小计分值 |  |  | 22
主要技术参数及一般技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 投标人应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，中标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。
4.5 | 调试 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，投标人应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 制造商负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向采购人提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤7%投标总价（包括球管）。
质量保证期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
|  | 投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码) |  |  | ·
投标人需在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人要求的数量及时限向采购人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按采购人要求的数量及时限，向采购人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供采购人使用。