## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第一包）
设备名称：自动细胞显微图像扫描分析系统
采购编号：0025-W00009549 预算总价：1500000元
预算单价：1500000元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备系统可自动对扫描的图片进行分析， 同时匹配异常核型识别模块，可自动识别异常核型，包括数目异常、结构异常以及生物性别冲突，其中结构异常可提示插入、缺失、重复、倒位（包括罗氏易位）、易位等，在该产品的帮助下，有助于提升异常病例检出率。 1、扫描速度 具备快速中期分裂相目标识别及自动化聚焦采集图像的能力，搭载高精度玻片加载装置的扫描模块，实现了全自动快速明场扫描≥200片样本玻片，识别并捕获细胞图像，单张玻片扫描时间≤5分钟（50个可分析的中期分裂相图）。 2、 智能化软件 具备一键切割识别准确率达99.45%，每份病例分析时间缩短至2.5分钟以内。每套系统每天每人可完成至少30例患者分析并发出报告。 3、具备染色体异常核型的人工智能判断，对于染色体数目异常，灵敏度和特异度需接近100%，染色体结构异常识别灵敏度≥80%，特异度≥99%。
二、主要技术参数
2.1 | *支持≥4位电动物镜转换器。 |  | 5 | 是
2.2 | *设备主体搭载 4.3寸触摸屏，实时监控设备温度、湿度数据。 |  | 5 | 是
2.3 | 自动进样系统，自动进样器一次性装载玻片数量≥200片。（需提供装载≥200片玻片的实物照片） |  | 5 | 是
2.4 | 电动载物台：单次可装载玻片数≥5片。（需提供载物台可放置5片玻片的实物照片） |  | 5 | 是
2.5 | 单张玻片扫描速度≤5分钟（50个核型）染色体一键切割识别准确率≥98%。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1.1 | 扫描系统 | 物镜螺纹符合GB/T22055.1-2008显微镜物镜螺纹标准和GB/T2985-2008生物显微镜中推荐的螺纹接口标准。 | 1 | 否
3.1.2 |  | 细胞显微成像扫描相机：靶面尺寸≥1.1英寸，全帧摄取图像≥700万像素，位深≥12位。 同时具备全景相机自动拍摄玻片全景记录玻片状态：图像像素≥500万像素 | 1 | 否
3.1.3 |  | 采用高精度光栅尺测量Z轴运动位置，保证长时间扫描焦距不变。 | 1 | 否
3.1.4 |  | 全自动化一体式盒式显微成像系统（非传统显微镜改造），集成于封闭外壳内，可作明场（BF）观察，同时兼容暗场观察。（需提供产品盒式的实物图片） | 1 | 是
3.1.5 |  | 自动泵油系统，配备≥500毫升大容量储油罐。（需要提供≥500毫升大容量储油罐的实物照片） | 1 | 是
3.1.6 |  | 支持样本玻片不间断扫描。 | 1 | 是
3.1.7 |  | 10倍物镜数值孔径≥0.40，工作距离≥3.1mm。 | 1 | 否
3.1.8 |  | 100倍物镜数值孔径≥1.35，工作距离≥0.13mm。 | 1 | 否
3.1.9 |  | 支持不同类型样本玻片混合上机并自动扫描，无需人工干预。（需提供同时设置外周血、羊水、骨髓样本扫描设置的系统照片） | 1 | 是
3.2.1 | 分析系统 | 系统采用客户端/服务器架构，在医院授权的局域网内通过客户端软件访问，每个客户端可以充分发挥电脑性能。（提供C/S架构的软件著作权证明） | 1 | 是
3.2.2 |  | 系统应经过多中心临床性能和安全性验证。（提供临床试验证明） | 2 | 是
3.2.3 |  | 系统内置常见异常核型知识库，支持查询染色体异常相关疾病、基因、蛋白质和预后措施等信息。同时知识库支持自定义编辑功能，可形成科室专用异常数据库。系统自动将分析样本的核型与知识库中的核型匹配，提示相关异常描述。（需要提供页面内相应模块照片与模块打开后的照片） | 2 | 是
3.2.4 |  | 系统运行所调用的数据库应覆盖全国多中心，确保算法的广泛适用性和高准确性。（提供盖章的合作协议） | 2 | 是
3.2.5 |  | 支持浏览器在线分析染色体，支持专家在线审核，支持染色体核型分析在线练习与培训，支持染色体题目在线编辑功能以便于在线创建多类型题目，支持在线考核组织与管理功能以便于开展多人考核。（提供网址链接和模拟题以供现场核查功能） | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 染色体核型扫描设备×1台 中央服务器×1台 专家工作站*1台 浸油*5瓶
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | 需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取