## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第三包）
设备名称：呼吸机1
采购编号：0025-W00009547 预算总价：1000000元
预算单价：250000元/台 采购数量：4台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1．各类通气功能齐全：可以无创通气，也可以有创通气，并且无创通气可以叠加在任何模式上使用。具有漏气补偿。具有“开放通气”理念，全程支持患者自主呼吸，减少人机对抗，改善患者通气血流比，有助于降低呼吸机相关性肺损伤。 2．监测及报警内容丰富，有助于临床医生观察了解病人病情； 3．设计合理，呼吸机的病人接触部分、呼出阀、流量传感器容易清洁消毒。减少院内交叉感染
二、主要技术参数
2.1 | 采用一体化内置涡轮技术,最高且持续流速≥250L/min（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） |  | 5 | 是
2.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） |  | 5 | 是
2.3 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗，与呼气阀可分开拆卸消毒（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） |  | 5 | 是
2.4 | 趋势图≥10天，日志记事本≥500条（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 通气模式 | 间歇指令正压通气 VC-CMV； | 0.1 | 否
3.1.2 |  | 辅助间歇指令正压通气 VC-AC； | 0.1 | 否
3.1.3 |  | 同步间歇指令通气 VC-SIMV； | 0.1 | 否
3.1.4 |  | 同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS； | 0.1 | 否
3.1.5 |  | 压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量； | 0.1 | 否
3.1.6 |  | 双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV+ | 0.5 | 否
3.1.7 |  | 叹息Sigh； | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 窒息通气Apnea V | 0.5 | 否
3.1.9 |  | 呼吸机可自动调节送气流速，并全程支持患者自主呼吸。 | 1 | 是
3.2.1 | 技术指标 | 潮气量：50-2000ml；呼吸频率：2-80次/分；吸气时间：0.2-10s；吸入氧浓度：21-100%； | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 吸气压力：1-99mbar；压力支持：0-50mbar；（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） | 2 | 是
3.2.3 |  | 最大吸气流量 250L/min（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） | 2 | 是
3.2.4 |  | 吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min； | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 吸气终止灵敏度：5－75％PIF（吸气峰流速） | 0.5 | 否
3.2.6 |  | 窒息通气报警：15-60s。 | 0.5 | 否
3.2.7 |  | 呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar | 0.5 | 否
3.2.8 |  | 具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下无上限。 | 2 | 是
3.3.1 | 监测项目 | 显示屏幕：≥12英寸彩色触摸显示控制屏。屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换（提供说明书或Datasheet,并加盖公章） | 3 | 是
3.3.2 |  | 同屏显示3道波形：压力、流量、容量与时间的波形. | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 免维护长效氧电池可工作至少3年以上，在极端情况下可不停顿连续工作2年。 | 1 | 是
3.3.4 |  | 吸入潮气量；呼出潮气量；自主呼吸潮气量；自主呼吸频率；流量；自主分钟通气量;分钟泄漏气量；气道峰压；平台压；平台时间；平均压；呼气末正压PEEP；吸气时间；吸呼比；肺顺应性；气道阻力； | 0.5 | 否
3.4 | 报警项目 | 智能三级声光报警系统；人机对话功能，提供中文报警文字信息；气源报警；气道压力（高/低）报警；呼吸频率（高/低）报警；吸入潮气量过高报警；分钟通气量（高/低）报警；窒息报警；吸入氧浓度（高/低）报警；管道脱落/泄漏报警；机器故障报警。 | 0.5 | 否
3.5.1 | 特殊功能 | 一体化气动雾化功能 | 1 | 是
3.5.2 |  | 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟； | 1 | 是
3.5.3 |  | 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿；漏气测定及自动补偿功能；屏幕锁定功能；波形冻结功能；待机功能；吸气保持功能（15s）； | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 联网功能：通过RS232或网络接口等端口与医院重症监护系统对接并免费开放所有协议 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机×4台 加温湿化器 ×4套 机械臂 ×4套 车架 ×4个 成人/儿童硅胶重复使用呼吸回路 ×4套 模拟肺 ×4个 流量传感器 ×40个 无创面罩×20个 所有必要附件 ×4套 所有随机资料（使用说明书等）×4套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取