## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第二包）
设备名称：麻醉药柜
采购编号：0025-W00009548 预算总价：1200000元
预算单价：300000元/台 采购数量：4台
面向企业分类：¨ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
þ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：用于手术麻醉药品闭环管理的智能药柜，实现毒麻药品一格一支，普通药品，控制类类药品，冷藏药品等的智能化管理，实现收费退费，还药，空安瓿回收，残液处理，打印处方，视频监控等功能，并将数据实时存入数据库，与医院信息系统等系统同步数据。 系统概述：药柜是指单套“主机柜”和“冰箱”两套独立硬件组成。主机柜中含多个品种的“大抽屉模块”，存储毒麻药品的单个大抽屉模块包含各种类型的“小抽屉模块”，小抽屉正面和大抽屉正面在一个平面上。冰箱使用无线的方式和主机柜连接传送数据，控制开关门等功能
二、主要技术参数
2.1 | 基于手术室空间的限制，同时需最大限度的满足手术药品存放量的要求及操作便利性，机柜尺寸须满足：长850±5mm，宽720±5mm，操作平台高1015±10mm。，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.2 | 设备投入使用后，需存放药品规格和数量会有变动，主机柜的各种类型的大抽屉模块需要能互换，以满足需求，大抽屉模块的内部空间需满足长558±10mm，宽480±10mm，深140±5mm。软件和硬件均可设置，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.3 | 主机柜和冰箱之间采用有线和无线方式，在无线模式下，主机柜和冰箱的无线通讯距离≥5km，主机柜通过无线的方式控制独立单体冰箱门的开关，主机柜须能对冰箱内智能计数模块的药品做到实时计数，冰箱门电子锁失灵后，可以用钥匙以纯机械的方式打开冰箱。需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.4 | 单独无线控制外置冰箱尺寸须满足： 长470±10mm，宽570±10mm，高740±20mm，外置冰箱内须安装≥2个智能计数模块。单一计数模块尺寸须满足：长315±10mm，宽185±5mm，高45±5mm，单一计数模块须能放置1ml，2ml，5ml，10ml，20ml的不同品规的针剂，且能存放且计数总容量≥90支具有唯一性批次号针剂药品，在提取每一支针剂后，这支带批次号信息的针剂药品的信息和具有唯一性的物理位置信息将在数据库实时自动更新，且在屏幕软件中可查阅，同时计数模块可设置，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.5 | 一种单个大抽屉模块，嵌入≥18个各种类型的“小抽屉模块”，小抽屉正面和大抽屉正面在一个平面上，小抽屉可以单独前后进出，小抽屉的格子进出要求有效监控，前后进出的格子数量由软件通过传感器等硬件实时自动控制，为了符合对于毒麻药品单支管控的要求，一个小抽屉横向一排只有一格，纵向须≥12格，小抽屉前后进出，每出一格只可提取一支药品，药品存放物理位置具有唯一性，且在显示屏上可显示。需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.6 | 由于麻醉质控对于药品管控的要求，带小抽屉模块的大抽屉自带的小抽屉一格须放置一支药品，根据针剂的尺寸，单格槽尺寸须满足：长75±5mm，宽30±5mm，高45±5mm，小抽屉长度可设置，最多可容纳单剂控制类药品（要求为一格存放一单剂）≥750格，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.7 | 一种单个大抽屉模块，须可存放50ml整盒包装的得普利麻的丙泊酚≥24盒，由于药品尺寸的限制和传感器的感应的限制，以及最大限度的提高药品存放容量，大抽屉模块内须有≥24单格槽，每一格槽放置一盒，槽的尺寸须满足：长220±2mm，宽41±5mm，高58±5mm，并能把每一个单一支药品的物理位置（物理位置具有唯一性），批次号信息实时同步到数据库，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明。 |  | 3 | 是
2.8 | 主机柜可带≥10个自落物体辅柜，自落物品辅柜的长860±10mm，宽1100±10mm，高1850±20mm，单个自落物品辅柜含≥8层自落耗材抽屉模块，自落物品抽屉模块的长720±10mm，宽700±10mm。抽屉模块之间的高度间隔可以根据临床需要进行调整，单个自落抽屉模块含多种宽度的自落物品模块，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
2.9 | 对于大抽屉模块内的50ml，100ml瓶装，20ml针剂的各类品规的丙泊酚，需要存放并提供单支药品唯一的物理位置，且支持药品批号数量≥120，模块可设置，库存数据须实时计数，并同步到数据库，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相应检测证明 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 27
三、一般技术参数
3.1.1 | 精度 | 外挂药品回收箱，由于空间限制以及容量要求，回收箱尺寸须满足：内腔尺寸长300±5mm，宽180±5mm，深120 ±5mm，由于回收箱须能投入大口径药瓶，且能防止手伸入获取箱体中物品，回收药品入口尺寸须满足：长175±5mm ，宽35±5mm，并且需带只进不出的装置。软件系统支持药品回收信息，回收箱须电控，只有药剂师才可解锁，并在断电时可用钥匙以机械方式打开，需提供具有CMA标识的检测机构出具的检测证明 | 1 | 是
3.1.2 |  | 药柜台面平台须自带可以伸缩的扩展平台，此扩展平台大小为，长500±10mm毫米，宽400±10mm毫米，以方便麻醉师有足够的操作平台，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相关检测证明 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 提取≥20个不同批次不同种类的普通药品的取药时间≤30秒，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相关检测证明 | 1 | 是
3.2.2 |  | 用急诊号提取≥12个不同种类（一个种类一个抽屉）的单支针剂的毒麻药品的时间≤20 秒，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相关检测证明 | 1 | 是
3.2.3 |  | 提取盒装丙泊酚≥5个剂量的取药时间≤30秒，并实时提供计数及具有唯一性的物理位置信息，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相关检测证明 | 1 | 是
3.2.4 |  | 提取瓶装（50ml，100ml）的丙泊酚≥5个剂量的取药时间≤30秒，并实时提供计数及具有唯一性的物理位置信息，需提供具有CMA标识的检测机构出具的相关检测证明 | 1 | 是
3.2.5 |  | 具备摄像监控功能，摄像头静态视角需≥120度的超广角，最高分辨率≥1080P/60帧，需能保存监控数据一年及以上 | 0.5 | 是
3.2.6 |  | 由于无线冰箱操作不当，冰箱门没有正常关闭，冰箱控制模块将没有正常关闭的信息，通过无线的方式实时传给主机柜，主机柜可以报警，冰箱门没有关闭而需要报警的时间可以设置，定时采集冰箱温度，存储于本地及服务器数据库，可远程查询，传感器温度-40摄氏度/125摄氏度时，线性度小于+/-0.1% | 0.5 | 是
3.2.7 |  | 无线扫描枪抗跌落能力需满足：扫描器能够承受至少50次从1.8m高处到水泥地面的跌落，充电底座能够承受至少50次从1.0m高处到水泥地面的跌落，运动容差须满足：在最佳焦距时可识读以近600cm/s运动的13mil UPC码，10 mil DM须达到0mm–106.7mm，1D Code 39分辨率为3mil (0.076 mm)，2D DM分辨率为5mil (0.127 mm) | 0.5 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 系统故障率应≤0.05% | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 电源输入端与易触及导电部件应至少能承受50Hz，1500V的试验电压，历时≥1分钟，无击穿或闪络现象 | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 无线冰箱须带电加热玻璃门，保证在25°、85%湿度极端环境下无凝霜，清晰观祭箱內物品，须采用热气除霜，化霜不停机，噪音须低于45分贝 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 带撞击点阵式打印机，自动切纸，能打印双层纸，能打印条形码，打印头和切刀的寿命≥150,000小时 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 主机柜配置无线扫描枪，扫描枪主机系统接口须带USB, Keyboard Wedge, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485)，无线通讯范围须满足2.4 ~ 2.5 GHz (ISM Band) 自适应调频 Bluetooth v2.1:Class 2:视线范围内10m，数据速率(传输速度）须能高达1Mbps，须满足0~95%相对湿度、无冷凝，一次充电可进行≥50,000次扫描，操作时长为不低于14小时 | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 带电容式触摸屏≥21.5英寸，可带手套操作，支持多手指操作，MBTF≥5万小时，需自带4个或以上的Micro USB 侧端口，至少一个USB B型接口, 至少一个USB 2.0 A型接口 | 0.5 | 是
3.5.1 | 灵活性 | 非控制类药品摆放区域大小的物理尺寸可设置，非控制类药品摆放区域与显示屏显示区域药品能一一对应，如果物理尺寸调整，则对应显示屏中显示区域可同步调整，并可设置具有非控制类药品退还到原存放区域的流程 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 单个非控制类药品的大抽屉模块可容纳≥50种药品，单个药品的存储空间的物理尺寸大小可根据临床需求设置 | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 单个非控制类药品的大抽屉模块可升级为≥24个计数非控制类药盒，单个药品的存储空间尺寸大小可根据临床需求设置，药品摆放区域与显示屏显示区域药品能一一对应 | 0.5 | 是
3.5.4 |  | 支持不同的大抽屉模块（控制类和非控制类药品的大抽屉模块等）互换 | 0.5 | 是
3.5.5 |  | 由于手术量的增加从而对于冷藏药品的需求的增加，主机柜支持更换升级到大容量冰箱，并满足通过无线的方式控制冰箱的开关和报警，可支持唯一批次号，物理地址唯一性的药品数量≥1000 | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 13
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | /
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取