## 包2
2025年专项设备采购需求（包2）
设备名称：全景激光扫描眼底成像系统
预算总价：1500000元
预算单价：1500000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持超广角眼底照相、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）等模式，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像
二、主要技术参数
2.1 | 成像技术原理：共焦激光眼底成像技术 |  | 5 | 是
2.2 | 设备可完成的检查： 分层成像：近红外成像（IR）无赤光成像蓝光（B-RF）、无赤光成像绿光（G-RF） 自发荧光：自发荧光成像蓝光（B-FAF）、自发荧光成像绿光（G-FAF） 眼底造影：视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、同步造影（FFA+ICGA） |  | 5 | 是
2.3 | 成像角度：最大单张成像角度≥165° |  | 5 | 是
2.4 | 角度切换：眼底成像角度可一键无损切换（无需更换镜头） |  | 5 | 是
2.5 | 动态IR录像：具备超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 图像分辨率：≤5um | 1 | 否
3.1.2 |  | 超广角（拼图）最大成像角度：≥265° | 1 | 否
3.1.3 |  | 图像降噪技术：ART实时叠加降噪 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 屈光补偿范围：≥-35D~+50D | 1 | 否
3.2.2 |  | 视细胞功能：可拍摄视细胞，并量化细胞密度和直径 | 1 | 否
3.2.3 |  | 血流功能：可测量血管直径、管壁厚度和血流速度 | 1 | 否
3.2.4 |  | 可直接拍摄镜头角30°（眼内角45°）的原始图像，直接观察黄斑区 | 1 | 否
3.2.5 |  | 动态造影功能：动态造影模式可实现（45°、90°、135°、165°视场角无损变焦）实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 工作距离：20-40mm，从患者眼睛至镜头 | 1 | 否
3.3.2 |  | 拍摄瞳孔要求：≥2mm | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 拍摄方式：手柄控制、图标点击、自动拍摄等拍摄方式 | 1 | 否
3.4.2 |  | 对焦方式：自动对焦、手动对焦（根据病灶层次） | 1 | 否
3.4.3 |  | 固视灯：内固视灯、外固视灯 | 1 | 否
3.5.1 | 其他 | 眼位识别：左右眼自动识别 | 1 | 否
3.5.2 |  | 采集速度≤0.2秒，实时预览大于等于16帧/秒 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 激光扫描摄像头：1个 主机控制盒、影像工作站：1个 彩色高清显示器：1个 头架运动底座组件：1个 使用说明书：1个 合格证：1个 电动升降台：1个 影像输出终端：1个 配套操作软件：1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与采购人物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按采购人要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、供应商负责免费安装并提供现场培训 2、供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、采购人、供应商双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时供应商承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经采购人、供应商双方验收合格后，双方在采购人《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1、维修人员自接到用户报修到现场时间≤12小时 2、具有固定的售后服务机构
5.2 | 服务内容与计划 | 免费保修期内，每年提供免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商备品仓库备件充足；报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，供应商需在5个工作日内提供备用机
5.4 | 备品备件供货与价格 | 供应商须承诺保修期后提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并在投标产品配件/备品备件明细表中列明供主要零配件和消耗品的价目