## 集中供应室-设备明细
主要医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 二类
2 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 二类
一般医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 干燥柜 | 1 | 非医疗
2 | 单级反渗透水机 | 1 | 非医疗
3 | 超声波清洗机 | 1 | 一类
4 | 清洗工作台 | 1 | 非医疗
5 | 小车清洗机 | 1 | 非医疗
6 | 一单元双门互锁传递窗 | 1 | 非医疗
7 | 封口机 | 1 | 非医疗
8 | 器械检查打包台 | 1 | 非医疗
9 | 包布检查打包台 | 1 | 非医疗
10 | 器械检查放大镜 | 2 | 非医疗
11 | 敷料柜 | 1 | 非医疗
12 | 器械柜 | 1 | 非医疗
13 | 污物清洗槽 | 2 | 非医疗
14 | 喷枪 | 4 | 非医疗
15 | 空气压缩机 | 1 | 非医疗

## 集中供应室-参数明细
上海市荣誉军人疗养院医疗诊断检验消毒设施设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：集中供应室
采购数量：17项22台
预算总价：100万
所属医疗设备类别（可多选）：
1、全自动清洗消毒器（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于各类医疗用品的清洗、消毒、上油、干燥
二、主要技术参数
2.1 | 容积：≥320L |  | 0 | 是
2.2 | 为满足现场安装需要，设备宽度≤680mm，高度≤1920mm，提供产品彩页证明 |  | 0 | 是
2.3 | 舱体材质：≥1.5mm厚不锈钢镜面板，提供原材料采购合同 |  | 1 | 是
2.4 | 舱体保温：≥12mm橡塑海绵 |  | 1 | 是
2.5 | 快速管路设计：不锈钢管路设计，舱体进水口位于上方和侧方 |  | 2 | 是
2.6 | 空气过滤器:效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um，提供原材料厂家证明文件。 |  | 1 | 是
2.7 | 记录方式：可自动打印过程报表记录、并记录A0值。 |  | 0 | 是
2.8 | 双温控制模块，具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 |  | 2 | 是
2.9 | 加酶快洗、低温消毒清洗、湿热消毒清洗、化学消毒清洗、快速清洗、干燥，用户可根据需要进行程序编辑。提供程序界面截图。 |  | 1 | 是
2.1 | 加热方式：电加热 |  | 0 | 是
2.11 | 运行时间≤42分钟，提供打印记录依据。 |  | 0 | 是
2.12 | 快速弹性连接装置能够将清洗舱与清洗小车快速无缝连接，降低了清洗过程中水压损耗，增强了全自动清洗机清洗水压，保证清洗效果 |  | 2 | 是
2.13 | 制造商售后服务质量高，1小时响应，2小时上门 |  | 2 | 是
2.14 | 为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 14
三、一般技术参数
3.1 | 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 |  | 0 | 是
3.2 | 门玻璃：三层防爆玻璃门，隔音隔热 |  | 0 | 是
3.3 | 门厚度：≥55mm |  | 0.5 | 是
3.4 | 设备自带≥3种颜色的状态指示灯，可以显示设备当前运行状态 |  | 0.5 | 是
3.5 | 核心配件：循环泵、排水电磁阀 |  | 0 | 是
3.6 | 提供第三方《消毒效果检测报告》 |  | 1 | 是
3.7 | 提供EMC电磁兼容检验报告 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 3
2、脉动真空灭菌器 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于耐热、耐湿、耐压物品的灭菌
二、主要技术参数
2.1 | 容积≥220L |  | 1 | 是
2.2 | 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高。须提供竣工图为证。 |  | 1 | 是
2.3 | 主体焊接工艺：全自动机器人焊接工艺，需提供主体现场自动焊接环形夹套图片，照片需标注环形夹套位置。 |  | 2 | 是
2.4 | 设计压力≥0.3MPa。须提供已售相同型号产品带检监章竣工蓝图扫描件及已售产品主体铭牌复印件。 |  | 1 | 是
2.5 | 设计温度：≥144℃。 |  | 0 | 是
2.6 | 使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环 ，提供本产品竣工图和质量证明书 |  | 0 | 是
2.7 | 主体保温：玻璃纤维保温，厚度≥60mm |  | 0 | 是
2.8 | 脉动方式：灭菌程序的脉动方式同时具有正压、负压、跨压脉动三种形式，提供打印记录。提供打印曲线图及触摸屏设置照片 |  | 1 | 是
2.9 | 相关资质文件1：卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，特种设备设计许可证，特种设备制造许可证，环境管理体系认证证书，ISO9001及ISO13485质量体系认证证书。 |  | 2 | 是
2.1 | 按照医院消毒供应中心管理规范要求，中标人或所投产品生产厂家具有CNAS资质，可以对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证、检测、维护，并出具检测报告。提供实验室认可证书 |  | 1 | 是
2.11 | 安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定。提供鉴定书 |  | 0 | 是
2.12 | 带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。需提供该装置安装在设备上实物照片 |  | 1 | 是
2.13 | 采用单级直连式水环真空泵。需提供真空泵安装在设备上的实物照片 |  | 1 | 是
2.14 | 带有降噪装置。需提供降噪装置安装在设备上实物图 |  | 1 | 是
2.15 | 蒸发器进水管路具有防逆流装置，提供企业标准证明 |  | 1 | 是
3.15 | 必须具有特种设备(压力管道)安装改造维修许可证，并提供复印件。 |  | 1 | 是
4.15 | 为了确保压力容器的质量，要求制造商具有相关认证 |  | 0 | 是
5.15 | 配置：灭菌架≥2个，外搬运车≥2台，主机≥1台。 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 14
三、一般技术参数
3.1 | 物品装载方式：灭菌架装载，可在合理范围内订制层间距。 |  | 0 | 是
3.2 | 灭菌温度：121℃和134℃，115～138℃可设。提供触摸屏温度设置界面 |  | 0 | 是
3.3 | 记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； |  | 0 | 是
3.4 | 权限管理：多级权限管理，可根据使用者身份不同来操作不同界面，提供界面图片。 |  | 0 | 是
3.5 | 脉动方式：灭菌程序的脉动方式同时具有正压、负压、跨压脉动三种形式，提供打印记录。提供打印曲线图及触摸屏设置照片 |  | 0 | 是
3.6 | 程序种类及数量：灭菌类程序≥26套；测试类程序≥4套； 辅助类程序≥2套。提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片 |  | 0 | 是
3.7 | 程序运行时间：标准循环≦55分钟，需提供打印记录照片 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
3、干燥柜 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于各类医疗用品的干燥
二、主要技术参数
2.1 | 容积：≥520L |  | 1 | 是
2.2 | 为满足现场安装要求，设备宽度需≤650mm |  | 0 | 是
2.3 | 为满足现场安装要求，设备高度需≤2245mm |  | 0 | 是
2.4 | 喷塑外观，整洁易于清理；显示屏位于柜体罩上（非密封门上）。提供产品图片。 |  | 1 | 是
2.5 | 舱体结构： 外罩、舱体采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观 |  | 1 | 是
2.6 | 密封门材质要求：采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3，整体缝隙小、美观。 |  | 1 | 是
2.7 | 密封门结构要求：体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积≥0.59 ㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度 |  | 1 | 是
2.8 | 门密封要求：采用联动门锁装置，门锁处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。提供图片证明 |  | 0 | 是
2.9 | 密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形更简洁美观。 |  | 0 | 是
2.1 | 操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。 |  | 0 | 是
2.11 | 为保证干燥效果循环风方向为顶部和侧部出风，风机风量≥600m³/h， 最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机≥3个，提供证明图片 |  | 1 | 是
2.12 | 装载量：≥9 层（≥16 个篮筐 1 个积水盒或者≥60 根呼麻管） |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1 | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |  | 0 | 是
3.2 | 采用 HEPA 高效空气过滤器，过滤精度 0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内 |  | 0 | 是
3.3 | 采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3 根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |  | 0 | 是
3.4 | 采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。 |  | 0 | 是
3.5 | 设备内置打印机，可以将设备运行过程的关键信息打印出来。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 1
4、单级反渗透水机 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于满足医院消毒供应中心的单舱清洗机、清洗槽、清洗喷枪、超声波、洗眼器等用水单元的单级反渗透纯水需求。
二、主要技术参数
2.1 | 产水量≥500 L/h |  | 0 | 是
2.2 | 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。 |  | 0 | 是
2.3 | 系统需采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。需实时在线显示设备运行状态（至少包含水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（至少能够自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 |  | 0 | 是
2.4 | 运行方式：系统相关设备需受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 |  | 0 | 是
2.5 | 系统需采用纯水专用UPVC管道，主机设备需采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。 |  | 0 | 是
2.6 | 系统需有应急控制措施：能够自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。 |  | 0 | 是
2.7 | 配备电导仪，能够连续监测实时在线显示产水的水质。 |  | 0 | 是
2.8 | 至少具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 |  | 0 | 是
2.9 | 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 |  | 0 | 是
2.1 | 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。 |  | 0 | 是
2.11 | 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 |  | 0 | 是
2.12 | 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 |  | 0 | 是
2.13 | 反渗透系统采用优质反渗透膜元件 |  | 0 | 是
2.14 | 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 产水至少有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率 |  | 0 | 是
3.2 | 至少配有纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱需装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
5、超声波清洗机 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于各类结构复杂医疗器械，精密医疗器械、管腔类医疗器械的超声清洗。
二、主要技术参数
2.1 | 容积≥50L |  | 2 | 是
2.2 | 超声频率40KHZ±5％，频率偏移少，噪音低 |  | 0 | 是
2.3 | 超声功率≥600W |  | 0 | 是
2.4 | 加热功率≥4.5KW |  | 0 | 是
2.5 | 至少具备过流保护、过载保护、防干烧保护 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 2
三、一般技术参数
3.1 | 外形尺寸：≥800×420×380mm |  | 0 | 是
3.2 | 主体采用304不锈钢板材一次性冲压成型，无焊接点，操作面板采用注塑成型工艺 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
6、清洗工作台 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于污区物品初步清洗前后的分类、规整及放置
二、主要技术参数
2.1 | 材质为304不锈钢 |  | 0 | 是
2.2 | 尺寸≥1800*1080*900(L*W*H) |  | 0 | 是
2.3 | ≥4寸万向轮（其中至少有两个含刹车） |  | 0 | 是
2.4 | 台面最大承重配备≥120Kg |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 底部带疏列式隔板 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
7、小车清洗机 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于密封下送车及污物回收车的清洗消毒
三、主要技术参数
2.1 | 电机功率：≥1600W |  | 0 | 是
2.2 | 额定压力：≥90bar，最大流量：≥8L/min，额定流量：≥5.5L/min |  | 0 | 是
2.3 | 最大进水压力：≥7bar |  | 0 | 是
2.4 | 采用感应电机，低噪音，压力高，清洗彻底 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
8、一单元双门互锁传递窗 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于消毒供应中心无菌物品的发放、传递
二、主要技术参数
2.1 | 优质不锈钢材质，持久耐腐锈蚀 |  | 0 | 是
2.2 | 外形尺寸：≥550mm×750mm×550mm |  | 0 | 是
2.3 | 特殊的双门互锁避免人为地操作失误 |  | 0 | 是
2.4 | 舱体内配紫外线灯，对通道杀菌 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 彩用钢化玻璃视窗 |  | 0 | 是
3.2 | 一侧带有门锁 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
9、封口机 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于高温纸塑袋及低温纸塑袋封口
二、主要技术参数
2.1 | 封口速度≥10 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测 |  | 0 | 是
2.2 | 封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求 |  | 0 | 是
2.3 | 封口留边0～40mm可调 |  | 0 | 是
2.4 | 浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要 |  | 0 | 是
2.5 | 具有中文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能，可以选择反向打印。 |  | 0 | 是
2.6 | 带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数。 |  | 0 | 是
2.7 | 带有USB接口，可以将数据导入或者导出到电脑。 |  | 0 | 是
2.8 | 电脑智能温度控制设计，工作温度至少能够在60～220℃任意设置，温控精度±1%；能够至少预设4种常用温度，可以根据用户的日常需求实现快速切换。 |  | 0 | 是
2.9 | 自带正序（倒序），实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔符合等特殊功能。 |  | 0 | 是
2.1 | 有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整 |  | 0 | 是
2.11 | 辅助降温功能：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃≤40秒 |  | 0 | 是
2.12 | 配备≥7英寸彩色液晶触控屏 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 高速升温：20℃计数器升至180℃≤30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃≤10秒 |  | 0 | 是
3.2 | 安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±5℃，机器能够自动停止工作 |  | 0 | 是
3.3 | 自带封口机中文打印系统，内置打印机，支持双行打印 |  | 0 | 是
3.4 | 有故障自动报警指示功能，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示 |  | 0 | 是
3.5 | 具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时能够打印符号 |  | 0 | 是
3.6 | 有自动节能待机功能：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
10、器械检查打包台 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于清洗后器械的检查分类及后续打包
二、主要技术参数
2.1 | 优质不锈钢材质，持久耐腐锈蚀 |  | 0 | 是
2.2 | 至少包含LED灯1个，五孔插座2个，开关1个，平面隔板1个，斜隔板1个，开放储物盒10个 |  | 0 | 是
2.3 | ≥4寸万向轮（其中至少有两个含刹车） |  | 0 | 是
2.4 | 尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥1500(H)mm |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 |  |  |  | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
11、包布检查打包台 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于包布检查打包
二、主要技术参数
2.1 | 优质不锈钢材质，持久耐腐锈蚀 |  | 0 | 是
2.2 | 内嵌式检查灯≥1个 |  | 0 | 是
2.3 | ≥4寸万向轮（其中至少有两个含刹车） |  | 0 | 是
2.4 | 尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥800(H)mm |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 |  |  |  | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
12、器械检查放大镜 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于器械的局部放大检查
二、主要技术参数
2.1 | 可旋转360度，带灯及放大镜 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 放大倍数10倍 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
13、敷料柜 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于辅料存放
二、主要技术参数
2.1 | 优质不锈钢材质，持久耐腐锈蚀 |  | 0 | 是
2.2 | 尺寸：≥1200（L）×≥480(W)×≥1800(H)mm |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 玻璃窗柜，上下两层独立开门，每层层平板隔板，层距≥350mm |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
14、器械柜 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于存放无菌物品、拆箱后一次性物品、消毒后手术器械物品的存储
二、主要技术参数
2.1 | 优质不锈钢材质，需持久耐腐锈蚀 |  | 0 | 是
2.2 | 尺寸：≥1000（L）×≥400(W)×≥1800(H)mm |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 玻璃窗柜，两门、四层隔板，层距≥300mm |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
15、污物清洗槽 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于去污区各类手术器械的清洗
二、主要技术参数
2.1 | 双槽、带沥水台，槽体需为316不锈钢，其余需为304不锈钢 |  | 0 | 是
2.2 | 冷、热水接口，流量大并且可以自由调节 |  | 0 | 是
2.3 | 槽体尺寸：≥1800（L）×≥650(W)×≥880(H)mm，左侧带干燥台 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 台面高度≥830mm±5mm |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
16、喷枪 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于清洗穿刺针、内镜、导管、管腔器械、针头、针筒、牙科手机、吸液管等中空器械
二、主要技术参数
2.1 | 枪体需采用304不锈钢材质 |  | 0 | 是
2.2 | 配备至少八个螺旋式喷嘴 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 开、关、水压的调节能够由扳手控制 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
17、空气压缩机 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 为干燥喷枪提供压缩空气
二、主要技术参数
2.1 | 启停压力：5/8bar |  | 0 | 是
2.2 | 储气罐容积≥30L |  | 0 | 是
2.3 | 额定功率550W |  | 0 | 是
2.4 | 气流量≥55L/min |  | 0 | 是
2.5 | 噪音等级≤60dB(A) |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 储气罐带排水口 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随配置清单。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 所配软件为该机型的最新版本
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
提供包括但不限于安装计划、现场搬运方案、产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。需包含提供排水冷却池及整体洁净工程装修。
4.4 | 调试 | 提供符合要求的专业完善的调试方案。
4.5 | 提供技术援助 | 提供包括但不限于24小时电话技术咨询服务、产品操作说明书等，提供专业完善的技术援助方案。
4.6 | 培训 | 对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务等内容的响应程度，提供符合要求的专业、完善培训方案。
4.7 | 验收方案 | 提供符合验收标准的完善的验收方案。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 装机后整机保修≥36个月，提供包括但不限于提供产品的相关技术文件及其完备程度的情况、供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案的情况等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自装机之日起，提供整机免费质保期≥36个月 2、提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供包括质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等内容。
第一类
第二类
第三类