## 门诊医疗设备-设备明细
主要医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 骨密度仪 | 1 | 二类
2 | 心电监护仪 | 10 | 二类
3 | 洗胃机 | 2 | 三类
一般医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 门诊诊室设备 | 9 | 二类
2 | 检查床 | 40 | 非医疗
3 | 身高体重 | 6 | 非医疗
4 | 听力检测 | 2 | 二类
5 | 眼压计 | 2 | 二类
6 | 验光仪 | 2 | 二类
7 | 裂隙灯 | 2 | 二类
8 | 心电图机 | 2 | 二类
9 | 脑电图 | 2 | 二类
10 | AI健康管家 | 40 | 非医疗
11 | 无创呼吸机 | 2 | 二类

## 门诊医疗设备-参数明细
上海市荣誉军人疗养院医疗诊断检验消毒设施设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：门诊医疗设施设备
采购数量：14项122台
预算总价：131.4万元
所属医疗设备类别（可多选）：
一、骨密度仪，1台（核心产品） （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 利用超声波测量受检者足跟都位的骨密度值，反应骨骼密度状况。
二、主要技术参数
2.1 | 测量结果：T值、Z值、骨密度的超声速度（SOS），骨结构的宽带超声衰减（BUA），骨质指数（BQI） |  | 2 | 是
2.2 | 探头耦合介质：水囊式探头 |  | 2 | 是
2.3 | FRAX骨折风险评估软件，可单独分析7个风险因子概率，单独输出A4报告 |  | 2 | 是
2.4 | 测量部位：跟骨 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 8
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 测量重复性误差(CV.%)≤1.0%（SOS≤1.0%, BUA≤1.0% ) | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 测量频率：超声波探头中心频率0.55MHz±0.055MHz | 2 | 是
3.3.1 | 其他 | 至少具有小腿托架、脚部定位器及大于四种规格的脚垫进行测量时的定位支撑 | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 5
二、心电监护仪，10台 （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于医疗单位对患者进行心电、无创血压、脉搏氧饱和度、呼吸、体温、脉率。
二、主要技术参数
2.1 | 在任何滤波模式下均可监测ST值,支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 |  | 1 | 是
2.2 | 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试 |  | 2 | 是
2.3 | 心律失常分析≥28种。 |  | 2 | 是
2.4 | 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | QRS检测范围：成人 70ms~120ms，小儿/新生儿 40ms~120ms ，幅度：0.5mv~5mv | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 心率计算灵敏度≥300μV 峰峰值 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 使用LINUX操作系统平台，融入多项专利算法，整机性能稳定可靠 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 监护仪使用寿命10年 | 0 | 否
|  | 防液等级:IPXI | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 4
三、洗胃机，2台 （三类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 为患者洗胃用。
二、主要技术参数
2.1 | 电源：AC 220V±10% 50Hz±1Hz |  | 1 | 是
2.2 | 泵结构：无油膜式泵 |  | 1 | 是
2.3 | 进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次；吸液量（出胃）≤450ml/次 |  | 2 | 是
2.4 | 洗胃压力：0-50KPa |  | 1 | 是
2.5 | 洗胃频次：≤20S |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1 | 洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
四、门诊诊室设备，9台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供医疗机构检查眼底、耳腔、内耳膜、鼻咽道、 耳温、血压之用。
二、主要技术参数
2.1 | 检眼镜屈光度盘内装有不同屈光度的透镜，至少包含0D、±1D、±2D、±3D、±4D、±5D、±6D、±8D、±10D、±15D、±20D、± 25D、+40D |  | 0 | 否
2.2 | 检眼镜至少包含6种光圈：小光阑、中光阑、大光阑、网格片、裂隙片、钴蓝片 |  | 0 | 否
2.3 | 检眼镜至少包含2种滤光片：无赤绿色滤光片、偏振滤光片 |  | 0 | 否
2.4 | 检耳镜具有鼓气球囊接口 |  | 0 | 否
2.5 | 窥耳器规格至少包含：2.5、3、4、5mm |  | 0 | 否
2.6 | 检鼻器视窗放大镜可放大至少2倍，并可左右移开，使器械可伸入鼻腔进行操作 |  | 0 | 否
2.7 | 鼻撑件取下可高温消毒，重复使用 |  | 0 | 否
2.8 | 血压表测量范围：0～40kPa(0-300mmHg) |  | 0 | 否
2.9 | 耳温枪测量范围：10～50℃，最小分度值：0.1℃，测量时间不大于3s |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 检眼镜的观察视场角ω≥3°。最大孔径照明角θ≥8°。观察系统直径≥2mm | 0 | 否
3.1.2 |  | 检眼镜的输出照明光的显色指数应不小于85% | 0 | 否
3.1.3 |  | 照明系统的照度至少能从最大值调节到最大值的5% | 0 | 否
3.1.4 |  | 检耳镜光照度：距耳镜口30mm处，照度 ≥200 Lx | 0 | 否
3.1.5 |  | 检鼻器光照度：距鼻撑头部30mm处 ，照度 ≥200 Lx | 0 | 否
3.1.6 |  | 血压表允许基本误差为±0.5kPa(0-300mmHg) | 0 | 否
3.1.7 |  | 示值在35℃～42℃时，误差为±≤0.2℃，小于35℃或大于42℃，误差为±≤0.3℃ | 0 | 否
3.2.1 | 稳定性 | 眼镜的屈光度盘，作顺、逆转动时应均匀，灵活、定位正确、感觉明显、不得有摆动现象 | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
五、检查床，40张， （非医疗器械） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于诊断时支撐患者。
二、主要技术参数
2.1 | 床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm |  | 0 | 否
2.2 | 床面宽度为：600mm±10mm |  | 0 | 否
2.3 | 床面离地高度为：650mm±10mm |  | 0 | 否
2.4 | 两腿之间接一横杆，横杆直径为≥20mm |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化，静电喷塑。 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
六、身高体重，6台， （非医疗） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 测量人体体重、机械测身高、语音报读体重、充电功能
二、主要技术参数
2.1 | 秤量范围:0.5公斤-199.95公斤(开机后)。分度值:50克，允许误差±300克。秤重单位:公斤 |  | 0 | 否
2.2 | 身高测量范围:83-210CM，分度值0.1CM，身高单位:CM |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1.1 | 开关机方式:5Kg起重力开机/按键开机;自动关机/按键关机 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
七、听力检测，2台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供有应答能力者听阈检测用。
二、主要技术参数
2.1 | 麦克风： 内置麦克风或外置鹅颈麦克风（选配），便于与受试者沟通 （0-20强度可调） |  | 0 | 否
2.2 | 测试频率：气导250～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差小于±2% |  | 0 | 否
2.3 | 测试强度范围：气导-10～110dB 骨导-10~60dB |  | 0 | 否
2.4 | 测试信号： 纯音、脉冲音、啭音和窄带噪声 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 电脑接口： USB 2.0数据传输接口，可连接工作站，打印测试报告 |  | 0 | 否
3.2 | 联机诊断：按照《中华人民共和国国家职业卫生标准》自行分析、生成职业性噪声聋诊断报告 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
八、眼压计，2台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 测量人眼眼内压力。
二、主要技术参数
2.1 | 测量范围：3mmHg～70mmHg |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 可实现立式和卧式测量 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
九、验光仪，2台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于客观测量人眼屈光状态，包括球镜度、柱镜度、柱镜轴位。
二、主要技术参数
2.1 | 顶点距离： 0.0mm,12.00mm,13.5mm,15.00mm |  | 0 | 否
2.2 | 球镜度： -20.00D~+20.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D） |  | 0 | 否
2.3 | 柱镜度： 0.00D~+10.00D（每步：0.12D，0.25D） |  | 0 | 否
2.4 | 模式和显示： REF/ CLBC/IOL/ILM/Z-MAP/球差和慧差/瞳孔SIZE |  | 0 | 否
2.5 | 测量： 手动和自动 |  | 0 | 否
2.6 | 瞳距测量范围： 10-80mm |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 镜头特性： 哈特曼微透镜阵列 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十、裂隙灯，2台，（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于检查眼前节及眼内病变。
二、主要技术参数
2.1 | 裂隙光斑最大照度： ≥2500LX |  | 0 | 否
2.2 | 光斑直径： 0.5mm、3mm、5mm、10mm |  | 0 | 否
2.3 | 照明角度： 水平圆周 ±30° |  | 0 | 否
2.4 | 滤色片： 无赤片、钻蓝片、减光片、隔热片 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 充电时间： ≤2小时 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十一、心电图机，2台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于测血、采集、显示、记录患者心电信号，供临床诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 |  | 0 | 否
2.2 | 采样率：≥20000Hz。(提供注册检验报告证明) |  | 2 | 是
2.3 | 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。(提供注册检验报告证明) |  | 2 | 是
2.4 | 耐极化电压：±910mV。(提供注册检验报告证明) |  | 2 | 是
2.5 | 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 |  | 0 | 否
2.6 | 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1 | 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十二、脑电图，2台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于临床脑电信号的采集和监测。
二、主要技术参数
2.1 | 采样率:10, 200，500, 1000, 2000, 5000，1000Hz |  | 0 | 否
2.2 | 耐极化电压:士750mV; |  | 2 | 是
2.3 | 闪光刺激器:具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片(可选)提供不同颜色、图案的特异性的光刺激，通软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 4
三、一般技术参数
3.1 | 自定义至少10组显示标签，可以自由组合不同导联的不同定量功能，并 通过标签一键切换显示。 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十三、AI智能健康管家，40台， （非医疗器械） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于健康检测。
二、主要技术参数
2.1 | 重点功能至少包括：支持心电、血压、血糖、体温、血氧、体脂、血脂测量、支持多成员（10位）管理。提供心电分析报告、心电图解读分析等服务 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 产品认证：SRRC、3C认证 | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十一、无创呼吸机，4台， （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征、打鼾、呼吸功能不全的成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治疗用。
二、主要技术参数
2.1 | 实时监测与记录血氧饱和度情况。 |  | 1 | 是
2.2 | 可根据病人需要提供不同的治疗方案，至少包含从CPAP到S、T、S/T、VGPS五种模式。 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 1
三、一般技术参数
3.1 | 至少支持以下警报：高压、漏气、窒息 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随配置清单
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 所配软件为该机型的最新版本
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
提供包括但不限于安装计划、现场搬运方案、产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。
4.4 | 调试 | 提供符合要求的专业完善的调试方案。
4.5 | 提供技术援助 | 提供包括但不限于24小时电话技术咨询服务、产品操作说明书等，提供专业完善的技术援助方案。
4.6 | 培训 | 对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务等内容的响应程度，提供符合要求的专业、完善培训方案。
4.7 | 验收方案 | 提供符合验收标准的完善的验收方案。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 装机后整机保修≥36个月，提供包括但不限于提供产品的相关技术文件及其完备程度的情况、供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案的情况等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自装机之日起，提供整机免费质保期≥36个月 2、提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供包括质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等内容。
第一类
第二类
第三类