## 检验科设施设备-设备明细
主要医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 智能采血管理系统 | 1 | 一类
2 | 实验室智能化流水线 | 1 | 流水线线体（一类备案）、其余（二类）
3 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 二类
一般医疗产品情况
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 一二三类设备
1 | 全自动尿液分析系统 | 1 | 二类
2 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 二类
3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 二类
4 | 流式细胞仪 | 1 | 二类
5 | 全自动血栓弹力图 | 1 | 二类
6 | 全自动血气分析仪 | 1 | 二类
7 | 全自动血液流变测试仪 | 1 | 二类
8 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 二类
9 | 碳13呼气检测仪 | 1 | 二类
10 | UPS（电源） | 1 | 非医疗
11 | 纯水机 | 1 | 非医疗
12 | 落地式离心机 | 2 | 一类
13 | 台式离心机 | 2 | 一类
14 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 | 二类
15 | 双人生物安全柜 | 1 | 三类
16 | 立式高压灭菌锅100L | 1 | 二类
17 | 生物显微镜 | 2 | 一类
18 | 洗眼器 | 1 | 非医疗
19 | 医用冷藏冰箱 | 4 | 二类

## 检验科设施设备-参数明细
上海市荣誉军人疗养院医疗诊断检验消毒设施设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：检验科设施设备
采购数量：22项28台
预算总价：505.6万元
所属医疗设备类别（可多选）：
一、智能采血管理系统，1台（核心产品）（一类医疗设备备案） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 满足三窗口的智能采血系统，综合采血大屏幕、语音叫号等功能
二、主要技术参数
2.1 | 智能采血管理系统：采血管装载量≥400支（自动贴标）；配备≥15寸触摸屏能够显示患者信息；具备工号登陆、工作量统计、满意度评价、患者信息追踪、数据分析等功能；采血结束后有回执单；标本有投放口。 |  | 0 | 是
2.2 | 采血叫号系统：排队取号软件（包含优先、过号取号等功能）；配备≥50寸显示屏现实患者叫号信息；语音叫号。 |  | 0 | 是
2.3 | 智能分拣系统：扫描采血管条码，能够根据项目分类签收。 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
二、实验室智能化流水线，1套（一类、二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.1.1、实验室智能化流水线包含全自动样品处理系统、全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪，后续可通过轨道扩展升级增加生化、免疫模块，不断匹配实验室日益增长的需求；且当全自动样品处理系统出现故障时，单机仍可正常独立使用。 1.1.2、生化分析仪：进行肝功能、肾功能、血脂和心肌等生化相关指标检测。 1.1.3、发光免疫分析仪：进行甲状腺功能、肿瘤标志物、传染病、性激素、呼吸道和自身免疫等免疫相关指标检测。
二、主要技术参数
2.1 | 生化分析仪试剂仓具备冷藏功能（2-8℃），单模块试剂位R1+R2≥150个，具备预约试剂更换功能和参数自动导入功能。 |  | 2 | 是
2.2 | 单台生化分析仪反应盘比色杯≥400个。 |  | 2 | 是
2.3 | 生化分析仪采用永久性硬质玻璃比色杯，并支持单个更换。 |  | 2 | 是
2.4 | 生化分析仪样本间携带污染率≤0.1ppm，降低携带污染。 |  | 2 | 是
2.5 | 生化分析仪温控系统采用水浴方式恒温，孵育波动37±0.1℃。 |  | 2 | 是
2.6 | 生化分析仪波长数量≥16个。 |  | 1 | 是
2.7 | 单台免疫分析仪检测速度≥600测试/小时。 |  | 2 | 是
2.8 | 单台免疫分析仪试剂通道数≥50个，试剂耗材可实现不停机连续加载。 |  | 2 | 是
2.9 | 独立反应杯，采用倾倒式添加散装反应杯，一次添加数量≥3000个，可连续供给，随时添加 |  | 2 | 是
2.1 | 免疫分析仪可提供呼吸道病原体系列检测项目，须包括肺炎支原体、肺炎衣原体抗体检测项目，须提供中华人民共和国国家食品药品监督管理局颁发的开标之日在有效期的《医疗器械产品注册证》（试剂），并在投标文件中注明页码。 |  | 2 | 是
2.11 | 所投品牌其流水线在全国装机用户≥50家，提供在用医院清单；所投生化、免疫分析仪型号在2025年上海市及国家卫健委临床检验室间质量评价计划中有单独分组，生化以白蛋白ALB为例，免疫以甲胎蛋白AFP为例，提供室间质评结果截图证明。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | 单个进出样模块处理速度≥750管/小时，容量≥500管。 |  | 1 | 是
3.2 | 单个离心模块离心速度≥450管/小时，单模块单次离心容量≥90管，可自动配平。 |  | 1 | 是
3.3 | 单模块去盖模块处理速度≥750管/小时，旋转式去盖减少气溶胶产生，可进行气溶胶过滤、紫外消杀保障实验室生物安全；废弃箱容量可容纳≥2000个盖子。 |  | 0.5 | 是
3.4 | 生化分析仪单个光学模块检测速度≥2000测试/小时，单个离子模块检测速度≥600测试/小时。 |  | 1 | 是
3.5 | 单台生化分析仪可同时分析项目数≥90个。 |  | 0.5 | 是
3.6 | 免疫分析仪采用钢针加样，无需使用一次性吸样耗材TIP头，节约运营成本。 |  | 1 | 是
3.7 | 免疫分析仪采用浓缩清洗液，自动配制和供给，无需人工配制，操作便捷。 |  | 1 | 是
3.8 | 提供全自动糖化血红蛋白分析仪1台，仪器通过国家药监局NMPA审批认证、通过CE认证，分析模式包括自动全血模式、自动预稀释模式，变异全血模式、变异预稀释模式，封闭全血，有专用急诊样本位。 |  | 0.5 | 是
3.9 | 糖化血红蛋白分析仪可识别常见变异体：HbS、HbC、HbE、HbD、HbA2，重复性CV%：CV≤1%，准确度：与参考品标示值相对偏差≤±6%，质控可提供原厂高低值质控，质控品不消耗授权测试数。 |  | 0.5 | 是
3.1 | 提供全自动特定蛋白分析仪2台（一台血液、一台尿液），可检测肌酐、尿微量白蛋白(mALB)、转铁蛋白、尿a1-微球蛋白、尿B2-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿Kappa轻链、尿Lambda轻链、肌酐、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)、等项目；线性范围要求：尿微量白蛋白不低于5-800mg/L，尿肌酐不低于100-40000μmol/L。尿蛋白项目在国家卫健委室间质评中有单独的厂家分组。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 7.5
三、全自动凝血分析仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于血栓与止血样本检测
二、主要技术参数
2.1 | 凝血分析系统具有≥4种检测方法，至少包含凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法。 |  | 0 | 否
2.2 | 仪器能够实现血小板聚集功能检测，无需额外配置血小板聚集仪 |  | 0 | 否
2.3 | 检测速度：凝血酶原时间PT检测速度≥225测试/小时 |  | 1 | 是
2.4 | 检测波长≥5个,可实现多波长可以自动切换，可有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰。 |  | 0 | 否
2.5 | 仪器有HIL检测功能，可以根据HIL检测结果，选择合适波长检测，有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰。 |  | 0 | 否
2.6 | 仪器检测通道≥12个 |  | 2 | 是
2.7 | 系统使用的反应杯单个独立，一次放置≥1000个，倾倒式、随时装载。 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 3
三、一般技术参数
3.1 | 仪器标准配置盖帽穿刺功能 |  | 0 | 否
3.2 | 仪器混匀方式需要无接触样本且混匀充分，请说明仪器采用的混匀方式 |  | 0 | 否
3.3 | 试剂位有特别设计，可以减少死腔量 |  | 0 | 否
3.4 | 纤维蛋白原测定方法≥2种，至少包含：演算与实测 |  | 0 | 否
3.5 | 项目最长检测时间：≥1500秒 |  | 0 | 否
3.6 | 定标曲线：仪器可以储存≥10个批号的定标曲线/项 |  | 0 | 否
3.7 | 系统至少具备试剂信息设备自动识别扫描、试剂余量、容量的提示功能 |  | 0 | 否
3.8 | 厂家提供线上质控系统，可以实现室内质控室间化 |  | 0 | 否
3.9 | 卫生部及上海临检中心有独立的质控分组 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
四、全自动尿液分析系统，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.1.1、一台设备同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能 1.1.2、干化学检测参数8-14项，尿有形成分自动识别12项（红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、 粘液丝、细菌、酵母菌、白细胞团、精子），具备颜色、浊度、比重检测 1.1.3、临床报告模式：多种报告模式可选，可显示干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像
二、主要技术参数
2.1 | 检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥12项，具备浊度、颜色、比重检测功能 |  | 0 | 是
2.2 | 检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 测试速度：整机检测≥恒速120测试/小时；干化学检测≥240测试/小时；尿有形成分检测≥120测试/小时 |  | 0 | 是
3.2 | 临床信息：可提供红细胞形态提示信息 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
五、全自动模块式血液体液分析仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供临床检验中作血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度和特定蛋白浓度测量。
二、主要技术参数
2.1 | 检测功能：通过一台仪器一管血一次进样可实现五分类+CRP+SAA联检 |  | 1 | 是
2.2 | 检测参数：报告参数≥27项（不含直方图及散点图） |  | 0 | 是
2.3 | 检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等全血联检模式。 |  | 0 | 是
2.4 | 样本用量：自动静脉全血五分类+CRP≤30μL、五分类+CRP+SAA模式≤35μL。 |  | 0 | 否
2.5 | 进样器容量：一次可同时装载≥60个样本。 |  | 1 | 是
2.6 | 末梢血检测：可选配全自动末梢血批量进样功能，仪器自动混匀末梢血样本。 |  | 1 | 是
2.7 | 空白计数：PLT≤5×10^9/L、HCT≤0.5%。 |  | 1 | 是
2.8 | 厂家具有CNAS认可的标准化血细胞参考测量实验室，保证结果准确具有溯源性。（提供CNAS证书证明）。 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 4
三、一般技术参数
3.1 | 检测图形：散点图≥4个，具有可旋转三维立体散点图。 |  | 0 | 是
3.2 | 研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数。 |  | 0 | 是
3.3 | 携带污染率： CRP≤0.5%。 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
六、全自动化学发光免疫分析仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 采用基于吖啶酯的直接化学发光法，用于对来源于人体的血清、血浆、尿液样本中的 被分析物进行定性或定量测定，包括肿瘤相关抗原、慼染性疾病、激素、心肌疾病、肝病、肾脏疾病项目。
二、主要技术参数
2.1 | 试剂仓冷藏功能：试剂仓具有2-8°C独立冷藏功能，仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏 |  | 0.5 | 是
2.2 | 急诊功能：具备独立的急诊样本优先处理位（非插队形式），绿色通道保证最紧急样本快速出结果，且急诊功能下单个项目检测时间≤15分钟（需提供证明材料） |  | 0.5 | 是
2.2 | 校准方式：自动校准无需人工注册，试剂采用2点或3点校准 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1.5
三、一般技术参数
3.1 | 单个模块检测通量≥200测试/小时，联机后整体通量≥800测试/小时 |  | 0.5 | 是
3.2 | 传染病术前八项，且均采用两步法检测，避免hook效应；传染病包含：HBcAb-IgM、乙肝前S1抗原、新型冠状病毒抗体检测、其他肝炎系列（包括甲肝、戊肝、丁肝的抗体检测）、肝纤四项、结核感染T细胞检测等（以注册证为准） |  | 0.5 | 是
3.3 | 肿瘤标志物可开展AFP、CEA、f-PSA、t-PSA、c-PSA、CA125/153/199/50/242/724、CY-211、NSE、SCC、ProGRP、HE4、PG-I、PG-II、G-17、EBV EBNA1 IgA、EBV VCA IgA等项目（需出示注册证等相关证明文件） |  | 0.5 | 是
3.4 | 乙肝两对半要求均要求实现定量检测 |  | 0.5 | 是
3.5 | 样本位可装载样本管数量：一套设备一次性最大样本加载数量≥150个 |  | 0.5 | 是
3.6 | 试剂仓容量：单个检测模块试剂仓容量≥20个，联机后最多可拓展至80个 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 3
七、流式细胞仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 激光散射和荧光信号检测，快速分析单个细胞的物理、化学特性及分子标记，实现多参数分析，从而对细胞进行分类、功能研究和疾病诊断‌
二、主要技术参数
2.1 | 检测器：采用 PMT检测，非 APD 检测器 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 与仪器连接的试剂种类≤2种 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
八、全自动血栓弹力图，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.检测凝血功能，监测凝血全貌，全方位解决出凝血问题的目标 2.评估肝素，低分子肝素和类肝素的疗效。 3.评估抗血小板药物的疗效
二、主要技术参数
2.1 | 检测项目： 1.活化凝血检测（普通检测） 2.肝素酶对比检测 3.血小板图检测 4.功能纤维蛋白原检测 5.凝血激活检测（快速检测） |  | 0 | 是
2.2 | 原理：试剂采用凝固法（粘度法）检测原理，仪器采用悬垂丝方法。 |  | 0 | 是
2.3 | 样本采集管要求：枸橼酸钠全血，肝素抗凝全血 |  | 0 | 否
2.4 | 条码扫描：机器自带条码扫描部件，具有条码扫描功能，无需外接扫描装置。 |  | 0 | 否
2.5 | 检测速度：≥24标本/小时。 |  | 0 | 否
2.6 | 质量控制：配套原厂质控品，同时适用第三方质控品，定期到医院维护机器，保证机器稳定运行和结果的准确性。一次性Tip头 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备不间断连续装载样本，一次性装载50个样本 |  | 0 | 是
3.2 | 样本上机模式：原始管上机 |  | 0 | 否
3.3 | 通道差：R/min、MA/mm 的通道差在 15%范围内， Angle/度的通道差在 10%范围内。 测量重复性：R/min、MA/mm 的变异系数（CV）值应在 15%范围内，Angle/度的偏倚在 10%范围内。 |  | 0 | 否
3.4 | 混匀方式：左右颠倒，自动混匀。 |  | 0 | 否
3.5 | 检测通道：至少8个检测通道，每个通道都是独立检测系统和独立温控系统。 |  | 0 | 否
3.6 | 试剂位：至少10个，每个试剂位都带冷藏功能（2～8℃）。 |  | 0 | 否
3.7 | 测试杯位：至少48个。 |  | 0 | 是
3.8 | 软件功能：自动记录检测结果，系统可与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，报告单编辑和打印功能。报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议，报告发送方式：报告自动发送。 |  | 0 | 否
3.9 | 报告参数：至少包括以下20个的国际标准参数，如α角度，R值，K值，SP，MA值，Angle，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT等。 |  | 0 | 否
4 | 通道差：R/min、MA/mm 的通道差在 15%范围内， Angle/度的通道差在 10%范围内 |  | 0 | 否
4.1 | 显示屏： 内嵌式 13.3 英寸，可触控。 |  | 0 | 否
4.2 | Lis模式：双向Lis连接。 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
九、全自动血气分析仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 血气分析仪的作用包括评估呼吸功能、判断酸碱平衡、监测重症患者、指导手术麻醉、辅助诊断疾病。
二、主要技术参数
2.1 | 方法学：干式电化学法、交流阻抗 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 进样方式：自动平行进样 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十、全自动血液流变测试仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于人体血液粘稠的检测从而对心血管疾病进行评估
二、主要技术参数
2.1 | 测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法 |  | 0 | 是
2.2 | 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、快速测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式） |  | 0 | 否
2.3 | 工作模式：单针单盘、双方法学双测试系统可同时并行工作 |  | 0 | 是
2.4 | 加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；血浆加样量≤200ul |  | 0 | 否
2.5 | 定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标，投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物质获得国家标准物质证书（官方网站可查到） |  | 0 | 是
2.6 | 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量 |  | 0 | 是
3.2 | 毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术，保证血浆结果准确性高、抗干扰性强 |  | 0 | 否
3.3 | 测量精度：准确性误差≤±1% |  | 0 | 否
3.4 | 变异系数：重复性误差CV≤1% |  | 0 | 否
3.5 | 测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤1秒/标本 |  | 0 | 否
3.6 | 样品盘：≥90孔，全开放、可互换式样品盘，适用于任意真空采血管及普通试管 |  | 0 | 否
3.7 | 排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能 |  | 0 | 否
3.8 | 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选 |  | 0 | 否
3.9 | 温度控制：37℃±0.1℃ |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十一、全自动粪便分析仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于粪便样本检测
二、主要技术参数
2.1 | 检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、乳铁蛋白、乳糖）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读 |  | 0 | 是
2.2 | 系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭 |  | 0 | 是
2.3 | 样本采集管要求：全密闭采样管、螺旋盖带硅胶密封垫，采样旋紧后无渗漏，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样 |  | 0 | 否
2.4 | 配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机和逐步完善强大的云数据库，完整初筛识别功能 |  | 0 | 否
2.5 | 检测速度： ≥60标本/小时，配备双通道计数池 |  | 0 | 否
2.6 | 具有原厂配套的粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品 |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个 |  | 0 | 否
3.2 | 样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验医生调阅判断 |  | 0 | 否
3.3 | 样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求 |  | 0 | 否
3.4 | 混匀方式：高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分 |  | 0 | 否
3.5 | CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等 |  | 0 | 否
3.6 | 试剂卡仓数量≥3个，支持同时测试3～6个POCT项目，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡150张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能 |  | 0 | 否
3.7 | 至少具备自动传输、检测、回收金标卡功能 |  | 0 | 否
3.8 | 试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能 |  | 0 | 是
3.9 | LIS系统双向通讯功能，选配条码扫描 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十二、碳13呼气检测仪，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过C13呼气试验检测胃幽门螺杆菌。
二、主要技术参数
2.1 | 分析速度:每个样品分析时间<100s |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 数据处理工作站配置要求:智能高清显示器，微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机；全中文数据管理软件:可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS(Laboratory Information System)系统或HS(Hospital Information System)系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报告模板。 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十三、UPS（电源），1台（非医疗设施设备） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 使用不间断电源保持设备正常运转
二、主要技术参数
2.1 | 工频UPS：30KVA |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 配备电池组，保障科室意外断电后至少可以延时半小时 |  | 0 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十四、纯水机，1台（非医疗设施设备） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 提供科室设备符合的纯水机
二、主要技术参数
2.1 | 水机制水效率：≥150L/H |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 制水水质要求导电率小于1μS/cm或电阻率大于1MΩ.cm |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十五、落地式离心机，2台（一类医疗器械备案） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于样本离心
二、主要技术参数
2.1 | 最高转速：≥5000rpm（转/分） |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 定时范围：0min～99min |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十六、台式离心机，2台（一类医疗器械备案） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于样本离心
二、主要技术参数
2.1 | 最高转速：≥4000rpm（转/分） |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 定时范围：0min～99min |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十七、医用冷藏冷冻冰箱，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 符合医用冰箱要求，用于存放试剂、样本等
二、主要技术参数
2.1 | 单开门医用冷藏冷冻冰箱 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
十八、双人生物安全柜，1台（三类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过营造负压环境，确保柜内空气不会泄漏到周围环境中
二、主要技术参数
2.1 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |  | 是 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 使用人数：1-2人 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
十九、立式高压灭菌锅100L，1台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 符合医用条件对物品进行灭菌处理
二、主要技术参数
2.1 | 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
二十、生物显微镜，2台（一类医疗器械备案） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
二、主要技术参数
2.1 | 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |  | 0 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 0
二十一、洗眼器，1台（非医疗设施设备） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于紧急情况下冲洗眼部,以清除眼部表面的污染物和异物
二、主要技术参数
2.1 | 双头出水，可有效保证清洗效果 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
二十二、医用冷藏冰箱，4台（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 符合医用冰箱要求，用于存放试剂、样本等
二、主要技术参数
2.1 | 单开门医用冷藏冰箱 |  | 0 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随配置清单
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 所配软件为该机型的最新版本
4.3 | 安装 | ✔需要 ¨不需要
提供包括但不限于安装计划、现场搬运方案、产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。需要包含实验室洁净工程装修。
4.4 | 调试 | 提供符合要求的专业完善的调试方案。
4.5 | 提供技术援助 | 提供包括但不限于24小时电话技术咨询服务、产品操作说明书等，提供专业完善的技术援助方案。
4.6 | 培训 | 对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务等内容的响应程度，提供符合要求的专业、完善培训方案。
4.7 | 验收方案 | 提供符合验收标准的完善的验收方案。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 装机后整机保修≥60个月，提供包括但不限于提供产品的相关技术文件及其完备程度的情况、供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案的情况等内容，提供符合要求的专业、完善安装方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自装机之日起，提供整机免费质保期≥60个月 2、提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供包括质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等内容。
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类