## Sheet1
上海市精神卫生中心流式细胞仪项目采购需求
设备名称：流式细胞仪
采购编号：0024-W00049886 预算总价：1900000
预算单价：1900000元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ü第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：√是 £否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：基于流式细胞术原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对人体血液样本进行免疫分型
二、主要技术参数
2 | 平行激光装置，每种激光器具有独立光路，包括不同的发射滤光片和检测器 |  | 4 | 是
3 | 不锈钢材质结合石英流动室，确保液流稳定性 |  | 4 | 是
4 | 换样时清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.05% |  | 4 | 是
5 | 荧光溢漏值自动更新，一次补偿至少60天内有效，60天内完全无需再做补偿。 |  | 4 | 是
6 | 样本获取速度:≥35000个细胞/秒；单个文件数据收集量无上限 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
7 | 激光器：不少于三种激光器，至少包含蓝色激光器，红色激光器, 紫色激光器 |  | 2 | 是
8 | 至少满足：三激光立体空间激发，实现十二（或以上）色荧光分析 |  | 2 | 是
9 | 每个激光器功率不低于20MW |  | 2 | 是
10 | 滤光片：拔插式滤光片，仪器配置自动识别和记录芯片编码 |  | 2 | 是
11 | 最低检测颗粒大小至少包含: 0.2um（min）-50um（max） |  | 2 | 是
12 | 荧光检测灵敏度：FITC＜85 MESF，PE＜20 MESF |  | 2 | 是
13 | 检测分辨率<3% CV |  | 1.5 | 是
14 | 进样器自动装载器能容纳30或40个试管，21种不同进样方式 |  | 0.5 | /
15 | 补偿：全矩阵补偿，支持实时和事后补偿 |  | 0.5 | /
16 | 可用荧光染料至少包含：FITC,PE,PerCP,PerCP-Cy5.5,PE-Cy7, APC,APC-Cy7，V450,V500等 |  | 0.5 | /
17 | 上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等 |  | 0.5 | /
18 | 具备全程质控系统 |  | 0.5 | /
19 | 预设开关机，节约时间成本，提高实验室效率 |  | 0.5 | /
20 | 自带数据分析软件 |  | 0.5 | /
21 | 设备符合中国SFDA认证。 |  | 0.5 | /
22 | 数据管理系统：密码保护、审计追踪、电子签名和IQ/OQ程序帮助支持，保证电子记录完整性 |  | 0.5 | /
23 | 建立好分析后，通过分析转换的功能可以实现不同医院，不同中心数据一致性 |  | 0.5 | /
24 | 具备各种配套临床与科研试剂，保证后续仪器长期使用。 |  | 0.5 | /
25 | 可开展项目至少包括：淋巴细胞检测，血液肿瘤检测及免疫监控等 |  | 0.5 | /
26 | 可升级万用自动加样工作站，可兼容标准微孔板尺寸的30管管架或40管管架，深孔以及标准的96孔板和384孔板 |  | 0.5 | /
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.配备自动上样系统 1套 2.不间断稳压电源功率≥3KV 1套 3.电脑工作站 1套 4.彩色激光打印机 1套 5.数据处理终端 2套 6.数据分析软件 1套，使用权限≥3年 7.工作台与工作椅 2套 8.免费提供一次设备移机与调试服务，承担所有费用 9.负责免费接入医院信息系统，承担所有费用
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ü需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 在接到院方通知后5天内进行上门调试
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时内响应，24小时内到达现场维修
5.2 | 服务内容与计划 | 1.软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单 3.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 4.设备终身免费提供培训服务
5.3 | 维保内容与价格 | 1. 保修期≥4年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2. 每年对设备至少进行2次巡检与保养 3. 如故障不能在三天内解决，公司无偿提供备用设备
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单，未提供价格的配件默认在壹万元人民币以下 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以不高于8折优惠价供应零配件与易耗件