## 颅底器械包（1-3）
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：颅底器械包
采购编号： 预算总价：600000元
预算单价：600000元/台 采购数量： 1 套
所属医疗设备类别：R第一类 R第二类 £ 第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
一、主要功能与目标
1.1 | 见其他工作表
二、伴随服务要求
2.1 | 产品附件要求 | 清单报价
2.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
2.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
2.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
2.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
2.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
2.7 | 验收方案 | 按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。
2.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
三、售后服务要求
3.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
3.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换，此次质保属于全保服务，手术器械出现任何损坏均可进行质保维修，当无法修复时更换新器械。维修过程须提供合格备用手术器械，避免维修时无法手术，并无额外附加费用。 5.累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
3.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
3.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。

## 主要产品（14分）
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 打分项 | 产品示意图
1 | 头托（核心产品） | 1.马蹄形头托通过万向轴和底座安装到手术台上，可匹配医院已有的头架系统，满足神经外科常规手术体位和神经内镜经鼻手术要求； 2.马蹄形头托与万向轴连接使用，其高度、角度和宽度均可自由调整，满足临床手术体位和不同病人头部大小需求； 3.马蹄形头托的啫喱垫，采用顺应性良好的硅凝胶制作，用作支撑患者头部，可拆卸，可更换； 4.啫喱垫均可使用恒温器进行预热，接近人体体温，加热温度≤40℃； 5.转接器，金属与碳纤维头架进行转接。 | 1 | 1类 | 6
2 | 抓线器 | 1、工作长度≥155mm，头部为中空方形，方便缝线抓取；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
3 | 穿线钳 | 1、工作长度≥155mm，头部上翘≥40°，可实现关节内缝线的释放；2、材料为优质医用不锈钢，采用精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
4 | 篮钳 | 1、工作长度≥125mm，咬切口宽度≥3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
5 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部左弯≥25°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2

## 一般产品（20分）
颅底器械包
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 打分项 | 产品示意图
1 | 持针钳 | 总长≥160mm，直头，细针，网纹齿，齿距≤0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
2 | 持针钳 | 总长≥160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距≤0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 4 | 1类 | 0
3 | 乳突牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度≥40-48HRC； 2.长度≥150mm，活动式，3×4钩，活结带齿，头部弯曲≥11°，钩深≤22mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 4 | 1类 | 0
4 | 胸腔镊 | 1.总长≥180mm，头宽≥1.5mm，直头，1×2无损伤齿。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2 | 1类 | 0
5 | 精细剪 | 长度≥180mm，头宽≥1.5mm，弯型，窄头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2 | 1类 | 0
6 | 骨膜剥离器 | 1.长≥180mm，头宽≥8mm，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 2 | 1类 | 0
7 | 神经剥离器 | 总长≥240mm，一头宽≥5mm，另一头带钩直径≥1mm，带钩，带槽，腰椎型；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果； | 2 | 1类 | 0
8 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度≥200mm，两头带凹，一头宽≥11mm，另一头宽≥13mm，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2 | 2类 | 0
9 | 脑压板 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度≥200mm，两头带凹，一头宽≥7mm，另一头宽≥9mm，柔性可塑； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2 | 2类 | 0
10 | 咬骨钳 | ≥220mm×4mm，直头，左侧角≥40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质 | 2 | 1类 | 0
11 | 咬骨钳 | ≥220mm×3mm，直头，左侧角，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质 | 2 | 1类 | 0
12 | 椎板咬骨钳 | 1.材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质，硬度48-53HRC； 2.长度≥200mm，头宽≥2mm，钳头90°咬切，超薄型，手柄握柄式； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 4 | 1类 | 0
13 | 脑吸引管 | ≥200mm×Ф3mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 2 | 2类 | 0
14 | 脑吸引管 | ≥200mm×Ф4mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 2 | 2类 | 0
15 | 头皮拉钩 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质；硬度40-48HRC； 2.长度≥180mm，钩端钝头，带弹簧； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 4 | 1类 | 0
16 | 医用尺 | 1.材料采用医用不锈钢材质； 2.长度≥200mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 2 | 1类 | 0
17 | 头皮夹钳 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥160mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 6 | 1类 | 0
18 | 吸引管 | ≥210mm×φ2mm，弯；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 | 2 | 1类 | 0
19 | 脑吸引管 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度≥220mm，管体直径≥φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度≥150mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2 | 2类 | 0
20 | 骨膜剥离器 | 总长≥220mm，头宽≥12mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
21 | 骨膜剥离器 | 1.长≥200mm，双头，直型，一端宽≥5.6mm，另一端宽≥5.2mm，长度公差±5mm； 2.采用不锈钢，表面电镀处理； | 2 | 1类 | 0
22 | 胸腔镊 | 1.总长≥280mm，头宽≥2.5mm，直，无损伤 ； 2.采用医用20Cr13不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2 | 1类 | 0
23 | 弓形钻 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度350mm，包含钻柄、加长杆各1件，一次成型钻头3支； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 2 | 1类 | 0
24 | 脑部解剖镊 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥200mm，头宽≥1mm，头部有齿，枪状，工作长度≥90mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2 | 1类 | 0
25 | 咬骨钳 | ≥240mm×2mm，右弯≥30°，左侧角≥40°，双关节，材料采用医用不锈钢32Cr13Mo材质 | 2 | 1类 | 0
26 | 咬骨钳 | 总长≥180mm，头宽≥2mm，弯头≥20°，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
27 | 神经根拉钩 | 1.总长≤240mm，头部90°弯曲，深度≥5mm，头部直径≥0.8mm，螺旋纹手柄。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2 | 1类 | 0
28 | 清洗打包筐 | 外形长宽高尺寸为≥340mm×250mm×70mm，≥Ф1.5，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 2 | 非医疗器械 | 0
29 | 固定式形架 | 外形长宽尺寸为≥240×95mm，固定式，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 2 | 非医疗器械 | 0
30 | 手术剪 | 长度≥160mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。 | 4 | 1类 | 0
31 | 手术刀柄 | 总长≥140mm，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面电镀处理。 | 4 | 1类 | 0
32 | 骨刮匙 | 总长≥200mm，头宽≥6mm，直，双头；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 2 | 1类 | 0
33 | 椎板咬骨钳 | 1.总长≥200mm，头宽≥2.5mm，开口≥10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 2 | 1类 | 0
34 | 椎板咬骨钳 | 1.总长≥200mm，头宽≥3mm，开口10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 4 | 1类 | 0
35 | 乳突牵开器 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥150mm，活动式，3×4钩，活结带齿，头部弯曲≥11°，钩深≥22mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 4 | 1类 | 0
36 | 显微镊 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥180mm，头宽≥0.9mm，头部有齿，枪状，工作长度55mm，扁柄带孔； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 2 | 1类 | 0
37 | 脑膜镊 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥200mm，头部1×2钩，柄部大柄花； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 8 | 2类 | 0
38 | 骨膜剥离器 | 1.长≥180mm，头宽≥8mm，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
39 | 神经剥离器 | 总长≥240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径≥1mm，带钩，带槽，腰椎型；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果。 | 2 | 1类 | 0
40 | 脑吸引管 | ≥200mm×Ф3mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质。 | 2 | 2类 | 0
41 | 脑吸引管 | ≥200mm×Ф4mm，直；管体柔性可塑；材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质。 | 2 | 2类 | 0
42 | 头皮夹钳 | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度≥160mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 4 | 1类 | 0
43 | 医用尺 | 1.材料采用医用不锈钢材质； 2.长度≥200mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。 | 2 | 1类 | 0
44 | 清洗打包筐 | 外形长宽高尺寸为≥340mm×250mm×70mm，≥Ф1.5mm，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 2 | 非医疗器械 | 0
45 | 固定式形架 | 外形长宽尺寸为≥240mm×95mm，固定式，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 2 | 非医疗器械 | 0
46 | 克氏钳 | 1.总长≥200mm，剪切直径≤2mm钢丝，尖头，厚腮； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 2 | 1类 | 0
47 | 克氏钳 | 总长≥200mm，剪切直径≤2mm钢丝，虎头，采用国产优质医用不锈钢40Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2 | 1类 | 0
48 | 骨刀 | 总长≥170mm，头宽≥3mm，直，滚花手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
49 | 骨刀 | 总长≥170mm，头宽≥5mm，直，滚花手柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
50 | 骨凿 | 总长≥220mm，头宽≥4mm，弯头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
51 | 骨凿 | 总长≥220mm，头宽≥6mm，弯头，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
52 | 截骨刀 | 总长≥230mm，头宽≥12mm，弯头，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
53 | 截骨刀 | 总长≥230mm，头宽≥18mm，弯头，平刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
54 | 骨凿 | 总长≥280mm，头宽≥8mm，梯形，滚花柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
55 | 骨刀 | 总长≥260mm，头宽≥6mm，长弧形，超薄刃，圆口，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
56 | 骨膜剥离器 | 1.长≥180mm，头宽≥6mm，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
57 | 骨膜剥离器 | 1.长≥180mm，头宽≥10mm，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
58 | 骨膜剥离器 | 总长≥180mm，头宽≥15mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2 | 1类 | 0
59 | 骨刮匙 | 1.长≥260mm，头宽≥3mm，左弯，硅胶手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
60 | 骨刮匙 | 1.长≥260mm，头宽≥3mm，右弯，硅胶手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
61 | 骨科复位钳 | 总长≥440mm，带自锁； 采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
62 | 钢丝剪 | 1.长≥140mm，指圈式，剪切直径≤0.8mm以下克氏针； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性。 | 1 | 1类 | 0
63 | 钢丝剪 | 1.总长≥520mm，手柄可拆式，胶木手柄，剪切直径≤6mm克氏针； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 1 | 1类 | 0
64 | 骨克丝钳 | ≥160mm尖嘴，薄腮，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 2 | 1类 | 0
65 | 钢丝结扎钳 | ≥245mm，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
66 | 骨撬 | 1.总长≥240mm，前端宽度≥40mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
67 | 骨撬 | 1.总长≥280mm，前端宽度≥28mm，单钩，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
68 | 骨撬 | 1.总长≥280mm，前端宽度≥28mm，双钩，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
69 | 骨撬 | 1.长≥305mm，前端宽≥12mm，弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
70 | 骨撬 | 1.长≥305mm，前端宽≥18mm，弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
71 | 骨撬 | 1.长≥235mm，前端宽≥17mm，尖端宽3mm，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
72 | 骨撬 | 总长≥310mm，头部U型，宽≥25mm，带弯度，胶木手柄，头部和杆体其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
73 | 骨钩 | 1.长≥200mm，钩宽≥34mm，开口≥24mm，T型手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
74 | 创口钩 | 1.长≥250mm，宽≥23mm，深≥35mm，三爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
75 | 创口钩 | 1.长≥250mm，宽≥42mm，深≥75mm，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
76 | 创口钩 | 1.长≥250mm，宽≥32mm，深≥55mm，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
77 | 创口钩 | 1.长≥220mm，四爪，钝钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 1类 | 0
78 | 起子 | 1.长≥290mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 1 | 1类 | 0
79 | 起子 | 1.长≥290mm，竹节柄； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性。 | 1 | 1类 | 0
80 | 起子 | 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化处理，双头起子分别SW1.5/SW2.0，SW2.5/SW2.5，SW3.0/SW4.0，SW4.0/SW4.5，SW3.5/2.4，1.2/1.5，SW代表内六方头，其余为四方头，采用优质医用不锈钢。 | 1 | 1类 | 0
81 | 起子 | 分体式组合结构，包含一个快装手柄和六种双头起子，其中快装手柄为铝合金材质，表面氧化处理，双头起子分别T2.3/T2.3，T2.8/T3.8，T3.1/T4.3，T3.4/T4.3，T4.5/T5.3，3/5，T代表梅花头，其余为一字头，采用优质医用不锈钢。 | 1 | 1类 | 0
82 | 取钉器 | 总长≥160mm，丁字手柄，内径≥4mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
83 | 取钉器 | 总长≥160mm，丁字手柄，内径≥5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
84 | 取钉器 | 丁字手柄，内径≥7mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
85 | 取钉器 | 丁字手柄，内径≥8mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
86 | 取钉器 | 1.长≥160mm，内孔径≥φ10mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
87 | 取钉器 | 丁字手柄，内径≥12mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
88 | 骨科钻头 | 总长≥100mm，钻头直径≥1mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
89 | 骨科钻头 | 1.总长≥100mm，钻头直径≥1.5mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 1 | 1类 | 0
90 | 骨科钻头 | 1.总长≥100mm，钻头直径≥1.8mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 1 | 1类 | 0
91 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥2mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
92 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥2.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
93 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥2.8mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
94 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥3mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
95 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥3.2mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
96 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥3.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
97 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥4mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
98 | 骨科钻头 | 总长≥115mm，钻头直径≥4.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
99 | 骨科钻头 | 总长≥150mm，钻头直径≥2.7mm，加长，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
100 | 螺钉打滑取出器 | 总长≥145mm，丁字手柄，头端直径≥2.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
101 | 螺钉打滑取出器 | 总长≥145mm，丁字手柄，头端直径≥3.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 1 | 1类 | 0
102 | 断钉取出器 | 1.总长度为≥200mm，T型手柄，夹取≥3.5mm皮质骨螺钉。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 1 | 1类 | 0
103 | 断钉取出器 | 1.总长度为≥200mm，T型手柄，夹取≥4.5mm皮质骨螺钉。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 1 | 1类 | 0
104 | 断钉取出器 | 1.总长度为200mm，T型手柄，夹取6.5mm皮质骨螺钉。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性能。 | 1 | 1类 | 0
105 | 钢丝穿引器 | 1.总长度为≥250mm，头部弯曲≥30°，开口≥25mm。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。 3.产品表面电镀处理。 | 1 | 1类 | 0
106 | 断钉取出器 | 长≥200mm，头端夹持3.0-5.0螺钉，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。 | 1 | 1类 | 0
107 | 清洗打包筐 | 外形长宽高尺寸为≥450mm×340mm×70mm，≥Ф1.5，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 1 | 非医疗器械 | 0
108 | 固定式形架 | 外形长宽尺寸为≥240mm×95mm，304医用不锈钢制作，表面电抛光处理。 | 1 | 非医疗器械 | 0
109 | 抓线器 | 1、工作长度≥155mm，头部为中空弧形，方便缝线抓取；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
110 | 穿线钳 | 1、工作长度≥155mm，杆部上弯≥15°，可实现关节内缝线的释放；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
111 | 篮钳 | 1、工作长度≥125mm，咬切口宽度≥3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
112 | 篮钳 | 1、工作长度≥125mm，咬切口宽度≥3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向右弯曲≥15°，头部上翘≥20°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
113 | 篮钳 | 1、工作长度≥125mm，咬切口宽度≥3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向左弯曲≥15°，头部上翘≥20°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、头部为滑槽式结构，无销轴固定，器械结合力高，运动精度高，具有优秀的咬切性能；4、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；5、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；6、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 2
114 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部右弯≥25°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2
115 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部左弯≥45°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2
116 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部右弯≥45°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2
117 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部左弯≥60°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2
118 | 骨科用穿线器 | 1、工作长度≥150mm，头部右弯≥60°；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 2
119 | 骨锥 | 1、工作长度≥125mm，头部弯曲≥25°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 0
120 | 骨锥 | 1、工作长度≥125mm，头部弯曲≥40°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 0
121 | 骨锥 | 1、工作长度≥125mm，头部弯曲≥60°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 0
122 | 骨锥 | 1、工作长度≥125mm，头部弯曲90°；2、材料为优质医用不锈钢，采用先进工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 2类 | 0
123 | 骨刮匙 | 1、工作长度≥110mm，头部中空3.5mm，头部弯15°；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 0
124 | 骨刮匙 | 1、工作长度≥110mm，头部中空5mm，头部弯15°；2、材料为医用马氏体不锈钢，硬度高，强度高；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 0
125 | 打入器 | 1、工作长度≥100mm，配合骨锥使用；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。 | 1 | 1类 | 0
|  |  |  | 合计 | 20

## 一般产品（6分）
颅底器械包
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 打分项 | 产品示意图
1 | 手动微推 | 1、行程范围-20---+20mm； 2、步进调节间距≤0.05mm； 3、远端具备同心固定块 | 1 | 非医疗器械 | 6