## 血管吻合器械包
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：血管吻合器械包
采购编号： 预算总价：600000元
预算单价：600000元/台 采购数量： 1 套
所属医疗设备类别：R第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ 是 ¨否
血管吻合器械包
一、主要功能与目标
1.1 | 见其他工作表
二、伴随服务要求
2.1 | 产品附件要求 | 清单报价
2.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
2.3 | 安装 | þ需要 □不需要 货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
2.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
2.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
2.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
2.7 | 验收方案 | 按照投标文件、医院规定，以及相关的法规政策完成设备验收。
2.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导。
五、售后服务要求
3.1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
3.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起30天内完成设备交付。 3.质量保证期≥36个月，所有第三方配套设备按照各自对应质量保证期内免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换，此次质保属于全保服务，手术器械出现任何损坏均可进行质保维修，当无法修复时更换新器械。维修过程须提供合格备用手术器械，避免维修时无法手术，并无额外附加费用。 5.累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
3.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
3.4 | 备品备件供货与价格 | 1、终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。

## 主要产品（20分）
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 打分项 | 产品示意图
1 | MR适配器 | 1.须配合立体定向系统在进行核磁影像扫描下使用。 2.适配器兼容多种型号核磁设备 | 1 | 2类 | 0
2 | MR坐标显示器（核心产品） | 1.MR坐标显示框架应为单个方框结构，方便使用； 2.MR坐标显示框由左右两块面板以及前面板架组成，两块面板镶嵌有装硫酸铜液体的标记通道； 3.MR坐标显示框重量≤500g，完全装备好后宽度应不≥200mm。 | 1 | 2类 | 6
3 | 手术硬镜 | 1.12°内窥镜，直径≤4.0mm，长度≥300mm，带光纤接口； 2. 可高温高压消毒。 | 1 | 3类 | 5 | 5
4 | 纤维导光束 | 1.纤维导光束，直型接头, 总长度≥230cm， 直径≥3.5mm； 2.连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形 | 1 | 2类 | 5
5 | 电凝镊 | 1.镊尖整体为不黏连银合金设计，同时镊体有绝缘涂层； 2.双极镊直形≥220mm,45°成角电极头宽≤1.0mm； 3.用于神经外科，耳鼻喉科等。 | 1 | 2类 | 4

## 一般产品一(6分)
血管吻合器械包
序号 | 产品名称 | 规格参数（附器械图片及产品编号） | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 使用科室 | 打分项 | 产品示意图
1 | 显微镊 | 1.显微镊，直型，头端≤0.3mm，总长≥170mm； 2.规格范围220×Φ1.5，可控缩口 | 1 | 1类 |  | 6
2 | 显微剪刀 | 1.弯型，锐/锐，总长≥140mm | 1 | 1类 |  | 0

## 一般产品二（4分）
血管吻合器械包
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 使用科室 | 打分项 | 产品示意图
1 | 电凝镊 | 1.镊尖整体为不黏连银合金设计，同时镊体有绝缘涂层； 2.双极镊成角形≥195mm,电极头宽≤0.6mm； 3.应用于神经外科，耳鼻喉科等。 | 1 | 2类 |  | 0
2 | 电凝镊 | 1.镊尖整体为不黏连银合金设计，同时镊体有绝缘涂层； 2.双极镊成角形≥195 mm，电极头宽≤1.0mm 3.应用于神经外科，耳鼻喉科等。 | 1 | 2类 |  | 4

## 一般产品三（10分）
血管吻合器械包
序号 | 产品名称 | 规格参数（附器械图片及产品编号） | 数量需要明确 （只或套） | 产品类别（1,2,3类） | 使用科室 | 打分项 | 产品示意图
1 | 工作手件 | 1.工作手件，被动式，拇指环可以移动 | 1 | 2类 |  | 5
2 | 镜鞘 | 1.外径≤26Fr.； 2.灌流接口，带阀门开关，提供连续灌流； 3. 由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘； 4.360°便捷锁扣 | 1 | 2类 |  | 5
3 | 闭孔器 | 1.电切环头端具有回流环设计； 2.电切环直径≤8mm； 3.为可重复使用电切环，可高温高压灭菌； | 1 | 2类 |  | 0
4 | 大环 | 1.电切环头端具有回流环设计； 2. 电切环直径≤8mm； 3.为可重复使用电切环，可高温高压灭菌； | 6 | 2类 |  | 0
5 | 套管 | 1.电切环头端具有回流环设计； 2.电切环直径≤8mm； 3. 为可重复使用电切环，可高温高压灭菌； | 1 | 2类 |  | 0
6 | 小环 | 1.电切环头端具有回流环设计； 2.电切环直径≤8mm； 3.为可重复使用电切环，可高温高压灭菌； | 6 | 2类 |  | 0
7 | 球形环 | 1.电切环头端具有回流环设计； 2.电切环直径≤8mm； 3.为可重复使用电切环，可高温高压灭菌； | 6 | 2类 |  | 0
8 | 点状环 | 1.双极高频导线，长度≥400cm, 搭配高频能量平台 | 6 | 2类 |  | 0
9 | 直环 | 1.电切环，双极, 直环，回流电极为丝状，配合镜鞘； 2.切割丝直径≤0.35mm，工作长度≥280mm | 6 | 2类 |  | 0
10 | 双极高频导线 | 1.双极高频导线，长度≥400cm, 搭配高频能量平台 | 3 | 3类 |  | 0
|  |  |  | 合计 | 合计： | 10