## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（三）包1采购需求
设备名称：膝关节4K关节镜
采购编号：0025-W00018263 预算总价 2400000.00 元 | [5 empty] | 实际上要采购多个设备吗？那把4K关节镜设定为核心产品？
预算单价：1200000.00元/台 采购数量：2套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于关节镜手术
二、主要技术参数
2.1 | 摄像系统分辨率至少达到：4K UHD≥3840*2160，1080p≥1920*1080P，分辨率具备切换功能 |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 摄像头分辨率达到：4K UHD≥3840*2160，图像传感器≥2个CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 摄像主机面板配置全液晶触摸屏尺寸≥7英寸，同时输出≥3种4K视频信号接口至少包含：4*SDI接口，12G接口 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 光源为单独led冷光源主机，主机面板为液晶触摸控制面板 |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 4K超高清液晶监视器响应时间≤5ms，具备镜像和旋转模式设置 |  |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 4K关节镜 | 主机 | 具备手术检查模式≥10种，至少包含：标准检查、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查等 |  | 1 | 是
3.1.2 |  |  | HDMI接口≥2个 |  | 1 | 是
3.1.3 |  |  | 具备USB键盘远距离参数设置功能，具备COMM口实现串口通讯和调试 |  | 1 | 是
3.1.4 |  |  | 具备降噪调节功能，通过系统菜单，实现3D降噪调节 |  | 1 | 是
3.1.5 |  |  | 具备降噪调节功能，通过系统菜单，实现2D降噪调节 |  | 1 | 是
3.1.6 |  |  | 具备触摸屏锁屏功能 |  | 1 | 是
3.1.7 |  |  | 水平分辨率≥2000线，垂直分辨率≥1500线 |  | 1 | 是
3.1.8 |  |  | 具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间，录像分辨率≥3840×2160，具备码率、帧率调节功能 |  | 1 | 是
3.1.9 |  |  | 具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间 |  | 1 | 是
3.2.1 |  | 冷光源 | 液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥7英寸 |  | 1 | 是
3.2.2 |  |  | 液晶显示操作屏，具备中文操作功能 |  | 1 | 是
3.2.3 |  |  | 显色指数≥90 |  | 1 | 是
3.2.4 |  |  | 色温范围至少包含：3000k-7000k |  | 1 | 是
3.2.5 |  |  | 具备通用光纤卡口，兼容6.5mm直径的光纤 |  | 1 | 是
3.2.6 |  |  | 具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出，触摸屏及语音进行提示 |  | 1 | 是
3.2.7 |  |  | 和主机为同品牌 |  | 1 | 是
3.3.1 |  | 4K摄像头 | 控制按键≥4个 |  | 1 | 是
3.3.2 |  |  | 按键可自定义≥20个功能，至少包含：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益、除雾等 |  | 1 | 是
3.4.1 |  | 关节镜 | 具有4K标志 |  | 1 | 是
3.4.2 |  |  | 显色指数≥90 |  | 1 | 是
3.4.3 |  |  | 有效光度率≥1000cd |  | 1 | 是
3.4.4 |  |  | 直径≤4mm |  | 1 | 否
3.4.5 |  |  | 镜头和主机为同品牌 |  | 1 | 是
3.5.1 |  | 医用显示器 | 液晶LCD监视器，屏幕≥31.5英寸 |  | 1 | 否
3.5.2 |  |  | 分辨率≥3840×2160 |  | 1 | 是
3.5.3 |  |  | 支持高动态范围模式HDR10 |  | 1 | 是
3.5.4 |  |  | 视角范围≥175° |  | 1 | 是
3.5.5 |  |  | 亮度≥800cd/m2 |  | 1 | 是
3.5.6 |  |  | 对比度≥1300:1 |  | 1 | 是
3.5.7 |  |  | 支持2路、3路、4路分屏功能及画中画功能 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 一、4K关节镜*2套（每套包含：4K关节镜主机（本包件核心产品，需提供二类医疗器械注册证及其附件产品技术要求）1台、LED冷光源1台、4K摄像头3个、关节镜3根、医用显示器1台）；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构，医用耗材以不高于上海阳光平台的价格入院
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应15年以上