## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（三）包3采购需求
设备名称：经皮内镜
采购编号： 0025-W00018262 预算总价 1300000.00 元
预算单价：1300000.00元/台 采购数量：1套
所属医疗设备类别： £第一类 √第二类 £第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于经皮脊柱内窥镜检查和手术，且可用于更复杂的脊柱腔镜手术中的腰椎间盘突出伴节段不稳，峡部裂型腰椎滑脱，腰椎管狭窄伴节段不稳，复发的椎间盘突出等症状。
二、主要技术参数
2.1 | 脊柱内窥镜：视场角≥80度，工作通道直径介于3.7mm至4.5mm之间，工作长度≥180mm（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 内窥镜摄像系统，分辨率≥3840×2160，逐行扫描，支持16:9（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 主机前面板≥10.25寸液晶触摸屏幕，实时显示图像和菜单 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 光源主机面板带LCD显示≥英7寸，亮度可调范围;30%、50%、90%，也可以1～100调节。需显示使用总时间和显示当次开机时间（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量≥4（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 经皮内镜手术器械包 | 内窥镜 | 视向角30度或0度，外径≥6.3mm，工作长度介于175mm至205mm之间，配消毒盒（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 穿刺针 | 直径≤1.6mm |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 导丝 | 工作长度≥450mm,直径≥0.8mm |  | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 扩展管 | 具有双通道导丝定位功能，工作长度≥180mm，内径≥0.8mm，外径≤6.0mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 工作套管 | 斜口，工作长度≥165mm，内径≥7.5mm，外径≤7.8mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | 篮钳 | 工作长度≥330mm,直径≥2.5mm，≤2.8mm，平口 |  | 0.5 | 是
3.1.7 |  | 咬骨钳 | 工作长度≥330mm,直径≥3.5mm，≤3.8mm，45度切口 |  | 0.5 | 是
3.1.8 |  | 剥离器 | 工作长度≥330mm,直径≥3.0mm，≤3.2mm |  | 0.5 | 是
3.1.9 |  | 神经根探子 | 工作长度≥330mm,直径≥3.0mm，≤3.5mm |  | 0.5 | 是
3.1.10 |  | 骨凿 | 工作长度≥330mm,直径≥3.0mm，≤3.5mm |  | 0.5 | 是
3.1.11 |  | 骨锤 | 工作长度≥180mm,外径直径≥25mm |  | 0.5 | 是
3.1.12 |  | 环锯 | 环锯A:一体式T型手柄，工作长度≥220mm,内径≥6.5mm，外径≤6.8mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.13 |  |  | 环锯B:一体式T型手柄，工作长度≥220mm,内径≥7.5mm，外径≤7.8mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.14 |  | 髓核钳 | 髓核钳A:工作长度≥330mm,直径≥2.5mm，≤2.8mm，头部弹簧状上翘 |  | 0.5 | 是
3.1.15 |  |  | 髓核钳B:工作长度≥330mm,直径≥2.5mm，≤2.8mm，平口 |  | 0.5 | 是
3.1.16 |  | 扩张管 | 扩张管A：工作长度≥230mm,实芯，外径≤2.5mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.17 |  |  | 扩张管B：工作长度≥230mm,内径≥2.7mm，外径≤3.9mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.18 |  |  | 扩张管C：工作长度≥200mm,内径≥4.1mm，外径≤5.0mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.19 |  |  | 扩张管D：工作长度≥195mm,内径≥5.3mm，外径≤6.0mm管状 |  | 0.5 | 是
3.1.20 |  |  | 扩张管E：工作长度≥180mm,内径≥6.4mm，外径≤7.0mm管状 |  | 0.5 | 是
3.2.1 | 微创脊柱手术器械 | 椎间盘内窥镜 | 视向角≥30度，外径≥6.3mm，工作长度介于175mm至205mm之间，配消毒盒 |  | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 双通道开口器 | 手柄握持处具有防滑功能，钝尖头，长度≥200mm，直径≥5mm |  | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 神经剥离子 | 手柄握持处具有防滑功能，头部带有刻度标志，长度≥260mm，直径≥2.5mm |  | 0.5 | 是
3.2.4 |  | 双通道神经拉钩 | 手柄握持处具有防滑功能，长度≥195mm，直径≥6mm |  | 0.5 | 是
3.2.5 |  | 双通道骨锤 | 手柄握持处具有防滑功能，长度≥220mm，重量≤400g |  | 0.5 | 是
3.2.6 |  | 闭口骨刮匙（直行） | 手柄握持处具有防滑功能，向上勺状刮槽，长度≥240mm，直径4.0mm |  | 0.5 | 是
3.2.7 |  | 篮钳 | 上开口，头部直型，长度≥190mm，直径≥4.0mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护； |  | 0.5 | 是
3.2.8 |  | 半套管牵开器 | 长度6mm，直径5.5mm，手柄有把持部位 |  | 0.5 | 是
3.2.9 |  | 剥离器 | 剥离器A，T型操作手柄，长度≥160mm |  | 0.5 | 是
3.2.10 |  |  | 剥离器B，双头S型功能，长度≥300mm，两头角度分别0°/30° |  | 0.5 | 是
3.2.11 |  |  | 剥离器C，两头均为直角球形功能，防止操作时划伤组织，长度≥280mm，两头直径4/6mm |  | 0.5 | 是
3.2.12 |  | 骨凿 | 骨凿A,弯型（钝口）：手柄握持处具有防滑功能，头部带有刻度标志，上弯钝口，长度≥240mm，直径≥4.0mm |  | 0.5 | 是
3.2.13 |  |  | 骨凿B,直行（钝口）：手柄握持处具有防滑功能，头部带有刻度标志，直行钝口，长度≥240mm，直径≥4.0mm |  | 0.5 | 是
3.2.14 |  |  | 骨凿C,直行（钝口）：手柄握持处具有防滑功能，头部带有刻度标志，直行钝口，长度≥240mm，直径≥6.0mm |  | 0.5 | 是
3.2.15 |  | 旋转椎板咬骨钳 | 旋转椎板咬骨钳A,钳柄：搭配旋转咬骨钳杆使用，可自由调整钳杆角度 |  | 0.5 | 是
3.2.16 |  |  | 旋转椎板咬骨钳B，钳口弧形，长度≥220mm，直径2.0mm，切口角度130° |  | 0.5 | 是
3.2.17 |  |  | 旋转椎板咬骨钳C，长度≥220mm，直径3.0mm，切口角度130° |  | 0.5 | 是
3.2.18 |  | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳A：长度≥220mm，直径1.0mm，切口角度130°，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.19 |  |  | 椎板咬骨钳B：长度≥220mm，直径2.0mm，切口角度90°，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.20 |  |  | 椎板咬骨钳C：长度≥220mm，直径2.0mm，切口角度130°，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.21 |  |  | 椎板咬骨钳D：长度≥220mm，直径3.0mm，切口角度130°，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.22 |  | 髓核钳 | 髓核钳A,平直头：钳口勺状,头部直型，长度≥160mm，直径≥3mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.23 |  |  | 髓核钳B,平弯头：钳口勺状,头部上翘，长度≥160mm，直径≥3mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护 |  | 0.5 | 是
3.2.24 |  |  | 髓核钳C,弯头：钳口长椭圆勺状,头部弯曲，钳身扁平，长度≥190mm，直径≥2.0mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护；钳身具有DLC材质涂层； |  | 0.5 | 是
3.2.25 |  |  | 髓核钳D,直头：钳口长椭圆勺状,头部直型，钳身扁平，长度≥190mm，直径≥2.0mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护；钳身具有DLC材质涂层； |  | 0.5 | 是
3.2.26 |  | 空心扩张器 | 空心扩张器A:空心设计，长度≥185mm，直径≥7mm，管轴带有刻度标记 |  | 0.5 | 是
3.2.27 |  |  | 空心扩张器B:空心设计，长度≥170mm，直径≥9mm，管轴带有刻度标记 |  | 0.5 | 是
3.2.28 |  |  | 空心扩张器C:空心设计，长度≥155mm，直径≥11mm，管轴带有刻度标记 |  | 0.5 | 是
3.2.29 |  |  | 空心扩张器D:空心设计，长度≥140mm，直径≥13mm，管轴带有刻度标记 |  | 0.5 | 是
3.2.30 |  |  | 空心扩张器E:空心设计，长度≥125mm，直径≥15mm，管轴带有刻度标记 |  | 0.5 | 是
3.3.1 | 4K医用内窥镜影像系统 | 主机 | 4K医用内窥镜摄像系统：适用于不同种类，不同大小的镜种，可满足临床手术科室的使用。 （提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  |  | 4K医用内窥镜影像系统-主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像,主机含有≥3个USB接口 |  | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 4K摄像头 | 超高清4K摄像头：4K超高清原生态3-CMOS（互补金属氧化物半导体）光电传感器，实现原生态4K图像采集 |  | 0.5 | 是
3.3.4 |  |  | 摄像头按键可设定快捷菜单，如录像、拍照、白平衡等，可同时定义功能数量≥4 |  | 0.5 | 是
3.3.5 |  |  | 摄像头具备齐焦变焦功能，保证术中视野调焦后不失焦，视野清晰。 |  | 0.5 | 是
3.3.6 |  | 冷光源 | 色温：3000K-7000K范围 |  | 0.5 | 是
3.3.7 |  |  | 设计使用寿命≥40000小时 |  | 0.5 | 是
3.3.8 |  |  | 光源主机面板带LCD显示≥7英寸，亮度可调范围;30%、50%、90%，也可以1～100调节。需显示使用总时间和显示当次开机时间（提供使用说明书或彩页或技术白皮书证明） |  | 0.5 | 是
3.3.9 |  | 导光束 | 采用纤维导光束，单根长度≥3m，直径≥3.5mm， |  | 0.5 | 是
3.3.10 |  | 医用监视器 | LED医用监视器，≥32 寸， 显示分辨率≥3840×2160 |  | 0.5 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  |  | 一、经皮内镜手术器械包（包含：椎间盘内窥镜（本包件核心产品，需提供二类医疗器械注册证及其附件）1件、穿刺针1件、导丝1件、扩展管1件、工作套管1件、篮钳1件、咬骨钳1件、剥离器1件、神经根探子1件、骨凿1件、骨锤1件、环锯2件、髓核钳2件、扩张管5件），1套 二、微创脊柱手术器械包（包含：椎间盘内窥镜1件、双通道开口器1件、神经剥离子1件、双通道神经拉钩1件、双通道骨锤1件、闭口骨刮匙（直行）1件、篮钳1件、半套管牵开器1件、剥离器3件、骨凿3件、旋转椎板咬骨钳3件、椎板咬骨钳4件、髓核钳4件、空心扩张器组件5件），2套 三、4K医用内窥镜影像系统（包含：主机1台、4K摄像头1个、冷光源1台，导光束1根、医用监视器1台），1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  |  | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 |  |  | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 |  |  | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 |  |  | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 |  |  | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 |  |  | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  |  | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 |  |  | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构，医用耗材以不高于上海阳光平台的价格入院
5.3 | 维保内容与价格 |  |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 |  |  | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应15年以上