## Sheet1
设备名称：数字化摄影X射线机
采购数量：壹套
预算总价：1,500,000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用，不适用于乳腺、牙科及血管造影(DSA)诊断
二、主要技术参数
2.1 | 球管管套热容量≥1500KHU |  | 4 | 是
2.2 | 悬吊式球管架垂直方向移动范围≥150cm |  | 4 | 是
2.3 | 配置升降摄片床,床面高度可调≥300mm方便患者上下床 |  | 4 | 是
2.4 | 无线数字化平板探测器尺寸≥长40×宽40cm |  | 4 | 是
2.5 | 球管热容量≥400KHU |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 高压发生器最大输出功率≥50KW | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 高压发生器最大毫安秒≥800mAs | 1 | 否
3.1.3 |  | 高压发生器最短曝光时间≤1ms | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 解剖程序摄影≥240种 | 1 | 否
3.1.5 |  | 高压发生器最大高压≥150KV | 0.5 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 数字化平板探测器数量≥2套 | 1 | 否
3.2.2 |  | 数字化平板探测器材质为非晶硅 | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 数字化平板探测器有效像素数量≥900万 | 1 | 否
3.2.4 |  | 数字化平板探测器像素≤140μm | 1 | 否
3.2.5 |  | 数字化平板探测器采集像素A/D转换位数≥16bit | 1 | 否
3.2.6 |  | 数字化平板探测器空间分辨率≥3.5lp/mm | 1 | 否
3.2.7 |  | 数字化平板探测器采集矩阵：≥3000 x 3000 | 0.5 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 从曝光到获得预示图像的时间≤10s | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 球管焦点数量≥2个 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 球管小焦点≤0.6mm；球管大焦点≥1.2mm | 1 | 否
3.3.4 |  | 球管阳极旋转速度≥9500转/分 | 1 | 否
3.3.5 |  | 球管焦点功率:小焦点≥35kW，大焦点≥90kW | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 悬吊式球管架纵向移动范围≥300cm | 1 | 否
3.4.2 |  | 球管沿垂直轴旋转≥±180°沿水平轴旋转≥±120° | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 悬吊式球管架水平横向移动范围≥200cm | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 探测器顶端沿胸片架垂直移动范围≥150cm | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 胸片架电离室≥4点探测电离室 | 1 | 否
3.5.1 | 其他 | 胸片架装置与球管具备同步跟踪功能 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 摄片床支持纵向移动≥110cm，横向移动≥25cm | 1 | 否
3.5.3 |  | 床面尺寸：≥200×60cm | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 平床电离室≥1点探测电离室 | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 床体内固定滤线器：栅密度≥40线对/cm，栅比≥10：1，SID≥100cm | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.配备铅防护用品≥5套 2.配备铅屏风≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试 2.完成设备正常使用前所有与设备相关的工作并承担费用，包括但不限于：PACS接口；预、控评检测；更新诊疗许可证与辐射安全许可证等
4.5 | 提供技术援助 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.免费提供原厂现场培训次数不限 4.终身终身免费技术咨询
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.安全软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单和技术手册 3.具有固定的售后服务机构和售后人员 4.原厂保修期≥10年（包含球管、探测器等），保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 2.每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养 3.保修期满后年保修价格＜3%投标总价
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以优惠价供应维修零配件 3.设备零配件及易耗件供应期限≥10年
第一类
第二类
第三类