## CT
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
采购数量：1台
预算单价： 700万
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
★ | 探测器排数≥64排
1.1 | 用于全身扫描，适用于病人影像检查及CT增强扫描等
二、主要技术参数
2.1 | 机架转速 ≤ 0.33s/360° |  |  |  | 3 | 是
2.2 | 图像重建速度≥75幅/秒 |  | 62排≤探测器排数＜64排 |  | 3 | 是
2.3 | 具备与机架一体化摄像头 ，监控图像可在主机上显示 |  | 具备与机架一体化摄像头 (需提供datasheet证明)，监控图像可在主机上显示 |  | 5 | 是
2.4 | 球管阳极散热率（非等效）≥ 1700KHU/min |  | 球管阳极散热率（非等效）≥ 1500KHU/min |  | 6 | 是
2.5 | 高压发生器功率（非等效）≥ 75kW |  | 高压发生器最大功率（非等效）≥ 75kW |  | 3 | 是
2.6 | 球管电压档位 ≥ 10档 |  |  |  | 6 | 是
2.7 | 球管最长连续曝光时间 ≥ 300秒 |  |  |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 32
三、一般技术参数
3.1.1 | 机架系统 | 机架孔径：≥70cm |  |  | 0.1 | 否
3.1.2 |  | 机架物理倾角：≥±30° |  |  | 0.1 | 否
3.1.3 |  | 球管焦点到等中心距离：≤55cm |  |  | 0.4 | 是
3.1.4 |  | 球管焦点到探测器的距离：≤100cm |  |  | 0.4 | 是
3.1.5 |  | 机架内冷却方式：风冷 |  |  | 0.1 | 否
3.2.1 | 探测器 | 探测器有效单元总数 ≥ 53000个 |  |  | 0.1 | 否
3.2.2 |  | 每排探测器物理个数 ≥ 840个 |  |  | 0.2 | 是
3.2.3 |  | 探测器最小物理单元厚度≤0.6mm |  |  | 0.5 | 是
3.2.4 |  | 探测器物理宽度 ≥ 38mm |  |  | 0.1 | 否
3.3.1 | 扫描床 | 床面水平移动范围：≥160cm |  |  | 0.1 | 否
3.3.2 |  | 最大可扫描范围：≥160cm |  |  | 0.1 | 否
3.3.3 |  | 床面最大水平移动速度：≥200mm/s |  |  | 0.1 | 否
3.3.4 |  | 床面最大承重：≥ 220Kg |  |  | 0.1 | 否
3.3.5 |  | 最大承重下的移床精度：≤±0.25mm |  |  | 0.1 | 否
3.4.1 | X线系统 | 球管阳极热容量（非等效）：≥7MHU |  |  | 0.1 | 否
3.4.2 |  | 球管大焦点尺寸：≤1.2mm² |  |  | 0.1 | 否
3.4.3 |  | 最小球管电流：≤15mA |  |  | 0.1 | 否
3.4.4 |  | 最大球管电流：≥600mA |  |  | 0.1 | 是
3.4.5 |  | 最小球管电压：≤70KV |  |  | 0.1 | 否
3.5.1 | 扫描参数 | 螺旋扫描最薄采集层厚≤0.6mm |  |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 序列扫描最薄采集层厚≤0.6mm |  |  | 0.5 | 是
3.5.3 |  | 最大重建视野≥70cm |  |  | 0.5 | 是
3.5.4 |  | 螺旋扫描螺距范围：≥ 0.15～1.5 |  |  | 0.1 | 否
3.6.1 | 图像质量 | 空间分辨率 10%MTF ≥14.5 LP/CM |  |  | 0.1 | 否
3.6.2 |  | 空间分辨率50%MTF ≥11.9LP/CM |  |  | 0.1 | 否
3.6.3 |  | 低密度分辨率：≤ 5mm@0.3%, 11mGy |  |  | 0.1 | 否
3.6.4 |  | CT值范围：≥－8000Hu到＋50000Hu |  |  | 0.5 | 是
3.7.1 | 主控台 | 主控台计算机主频：≥3.6GHz |  |  | 0.1 | 否
3.7.2 |  | 硬盘容量：≥960GB |  |  | 0.1 | 否
3.7.3 |  | 医学专用液晶平面显示器，分辨率：≥1920×1080，尺寸：≥23寸 |  |  | 0.1 | 否
3.7.4 |  | 具备同步并行处理功能: 重建、显示、存储、打印等操作 |  |  | 0.1 | 否
3.8.1 | 临床应用 | 具备多平面重建MPR |  |  | 0.1 | 否
3.8.2 |  | 具备任意曲面重建 |  |  | 0.1 | 否
3.8.3 |  | 具备最大密度投影MIP |  |  | 0.1 | 否
3.8.4 |  | 具备最小密度投影MinP |  |  | 0.1 | 否
3.8.5 |  | 具备低剂量扫描技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.6 |  | 具备组织透明化显示技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.7 |  | 具备CT血管成像CTA |  |  | 0.1 | 否
3.8.8 |  | 具备高级容积处理软件 |  |  | 0.1 | 否
3.8.9 |  | 具备器官融合、拆分技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.10 |  | 具备模拟手术刀 |  |  | 0.1 | 否
3.8.11 |  | 具备容积测量评估软件 |  |  | 0.1 | 否
3.8.12 |  | 具备肺纹理增强软件 |  |  | 0.1 | 否
3.8.13 |  | 具备70kV肺扫描技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.14 |  | 具备CT电影功能 |  |  | 0.1 | 否
3.8.15 |  | 具备容积伪影抑制软件 |  |  | 0.1 | 否
3.8.16 |  | 具备实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |  |  | 0.1 | 否
3.8.17 |  | 具备实时智能X线剂量调控软件 |  |  | 0.1 | 否
3.8.18 |  | 具备儿童扫描软件包 |  |  | 0.1 | 否
3.8.19 |  | 具备四维工作流技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.20 |  | 具备智能电压调节技术 |  |  | 0.1 | 否
3.8.21 |  | 具备迭代重建算法 |  |  | 0.1 | 否
3.8.22 |  | 具备双能量成像功能 |  |  | 0.1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 |  |  | 8
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  |  | 数量
|  | 1 | 高压注射器 | 高压注射器 1台 | 高压注射器 1台 | ≥1台
|  | 2 | 铅衣架 | 水冷机1套 | 水冷机1套 | ≥1个
|  | 3 | 铅防护用品 | 精密空调 1套 | 精密空调 1套 | ≥4套
|  | 4 | 移动紫外线灯 |  |  | ≥2个
|  | 5 | 医用干式激光打印机 | 无磁转运轮椅1个 | 无磁转运轮椅1个 | ≥1台
|  | 6 | 除湿器 | 智能铁磁探测门 1套、手持铁磁探测仪2个 | 智能铁磁探测门 1套、手持铁磁探测仪2个 | ≥2台
|  | 7 | 可移动诊断用6兆显示屏及配套笔记本电脑 | 智能铁磁探测门 1套、手持铁磁探测仪2个 | 智能铁磁探测门 1套、手持铁磁探测仪2个 | ≥4套
|  | 8 | 智能阅片诊断中心解决方案（包括教学会诊显示屏及医师诊断用显示屏及相关软件系统） | 无磁灭火器 1个 | 无磁灭火器 1个 | ≥1套
|  | 9 | 联网智能终端 | 无磁紫外线消毒灯 1个 | 无磁紫外线消毒灯 1个 | ≥1套
|  | 10 | 投标设备原厂后处理工作站 |  |  | ≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费更新维护
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试 2.完成设备正常使用前所有与设备相关的工作并承担费用，包括但不限于：PACS接口；预、控评检测；更新诊疗许可证与辐射安全许可证等
4.5 | 提供技术援助 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.免费提供原厂现场培训≥3次 4.终身免费技术咨询
4.6 | 培训 | 1.投标方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.安全软件终身免费升级维护 2.提供设备配置清单和技术手册 3.具有固定的售后服务机构和售后人员 4.原厂保修期≥3年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费
5.3 | 质保期外服务内容与计划 | 1.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等 2.每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养 3.保修期满后年保修价格＜11%投标总价(除第三方产品外）；年保修费用＜5%（除球管、第三方产品外）
5.4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.提供仪器主要零配件及壹万元以上易损易耗件的价格清单 2.储备足够的零配件备库，保修期满后以优惠价供应维修零配件 3.设备零配件及易耗件供应期限≥10年