## 第 包
曙光医院医疗设备采购需求（第一包）
设备名称：HIFU
采购编号：0024-W00023814 预算总价：2800000元
预算单价：2800000元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
HIFU需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于四肢及躯干的骨和软组织的肿瘤，乳腺肿瘤和肝脏肿瘤(肝脏减少移动及无肋骨障碍)的治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 下置式治疗头 |  | 2 | 是
2.2 | 采用八晶片环形列阵式聚焦换能器，两次叠加聚焦 |  | 4 | 是
2.3 | 焦域横向尺寸：≤7x7mm |  | 3 | 是
2.4 | 焦域声强：≥2000W/cm² |  | 2 | 是
2.5 | 焦距:150±5mm |  | 2 | 是
2.6 | B超探头单独升降运动范围：0-120mm |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 超声波频率：1.0MHz±0.1MHz |  | 1 | 是
3.2 | 超声功率放大器输出功率可调，焦域内的声强或声功率可以降低到最大值的20％以下 |  | 2 | 是
3.3 | 焦域纵向尺寸：≤12mm |  | 1 | 是
3.4 | 发射时间可在软件内调节，调节范围至少包括：10ms——500ms，调节精度±10% |  | 1 | 是
3.5 | 治疗头X向（治疗床横轴方向）运动范围：≥100mm，累计误差不大于1mm |  | 2 | 是
3.6 | 治疗头Y向（治疗床纵轴方向）运动范围：≥100mm，累计误差不大于1mm |  | 1 | 是
3.7 | 治疗头Z向（垂直于治疗床面方向）运动范围：≥150mm，累计误差不大于1mm |  | 2 | 是
3.8 | 翻转角度：≤20° |  | 2 | 是
3.9 | 床面尺寸：长≥1900mm ；宽≥800mm |  | 2 | 是
3.1 | 最大承重：≥200kg |  | 1 | 是
3.11 | 水处理水中氧容量：≤3mg/L |  | 2 | 是
3.12 | 介质水温度：≤40℃,水温控制误差：±2℃ |  | 2 | 是
3.13 | B超定位系统：至少可以用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑等方面的全数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  | 2 | 是
3.14 | 具备二维灰阶成像单元 |  | 2 | 是
3.15 | 支持实时宽景成像（支持二维灰阶、彩色、能量多普勒实时宽景；具备速度提示、图像旋转功能） |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 计算机及电器控制系统*1套、机械运动机构系统*1套、高级工作站*1套、水处理系统*1套、B超定位系统*1套；其它附件：操作手册*1册、维修工具箱*1套、床垫*1张、定位器*1个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期3年，保修期内费用全免免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行3次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的6%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠