## Sheet1
曙光医院医疗设备采购需求（第二包）
设备名称：器械预处理装备
采购编号：0024-W00023816 预算总价：1000000元
预算单价：1000000 元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
器械预处理装备需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于消毒供应中心，对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、高水平消毒和干燥。
二、主要技术参数
★ | 产品使用范围：医疗器械和用品高水平消毒（需提供所投产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台上的查询截图，未提供或模糊不清的不得分） |  |  | 是
2.1 | 单台设备处能力：单台腔体总容积≥500升，清洗架容积≥310升（提供清洗架尺寸）；采用五层器械清洗架，单台设备单次可处理≥20个标准ISO/SPRI清洗篮筐（340×250×70mm）共计≥119升器械；清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，清洗架底部带有滚轮设计，操作轻便 |  | 5 | 是
2.2 | 门结构：全自动垂直升降门（便于现场安装，门为向下开启方式），双门互锁、带有透明玻璃观察窗, 设备使用无需压缩空气。设备面宽≤1110mm。 |  | 5 | 是
2.3 | 加剂泵：自动清洗剂加入泵数量≥3个。设计科学合理，机身内设清洗液存储柜，放置5L清洗剂桶≥4个，便于管理和节约安装空间。无须单独设置清洗液存放空间或堆放在设备侧面维修间。提供产品结构图和实物照片 |  | 5 | 是
2.4 | 设备使用寿命≥10年 |  | 5 | 是
2.5 | 产品在使用寿命有效期内，可使用锅次（运行周期）≥40000次；提供消毒产品安全卫生评价报告，在全国消毒产品网上备案信息平台可查或原厂技术文件（证明文件中的最低数值为准）。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 消毒功能：医疗器械和用品高水平消毒；物理消毒，最高级别为消毒为水温达93℃可维持≥5分钟；A0值≥3000 | 1 | 否
3.1.2 |  | 喷淋臂为扁平式设计，喷淋面积大、高流量低流速，每根喷淋臂上喷淋孔数量≥40个，保证清洗效果；设备可能处理精密器械（如口腔、腔镜等精密器械），循环泵流量700∽800升/分钟，防止流量过大造成器械损伤或流量过小造成清洗质量不合格，提供产品DATESHEET。 | 2 | 是
3.1.3 |  | 喷喷淋臂要求：喷淋臂上下双向喷水，喷淋臂及每层网架可手动快速拆卸，清洗架层间高度可调并满足不同高度器械的清洗。喷淋臂未端可拆卸，以便喷淋臂内部的清洗。 | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 双侧≥7英寸彩色全触摸屏（控制面板无按键设计），触摸屏四周采用Corian抗菌材料（提供控制面板图片）；能动态实时显示工作程序，温度，时间等信息；预设程序≥7个，内置程序≥99个，电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能。 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 器械清洗架的每层喷淋臂横管与清洗架垂直立柱的连接处为快速式塑料接头（可手动直接拆卸），塑料部分为耐高温聚合材料，可以耐受高温高湿环境，经久使用，不脱焊、不变形、不变色。 | 1 | 否
3.3.2 |  | 主机操作系统：应采用能够被主机兼容的操作系统，操作系统更安全、更稳定；具有中文操作系统，方便工作操作。 | 1 | 否
3.3.3 |  | 清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口≥2个，为保证清洗架每层喷淋臂内的水压平衡，进水口应设在腔体侧面。保障设备运行过程中，清洗架内的水压稳定。 | 2 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 腔体材料、清洗架等附件采用316L卫生级不锈钢材质 | 1 | 否
3.4.2 |  | 普通器械水槽上柜门铰链：需要符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的检测标准（需提供第三方的检测报告，未提供的本项不得分） | 1 | 是
3.4.3 |  | 普通器械水槽不锈钢把手：需要符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》检测标准（需提供第三方的检测报告，未提供的本项不得分） | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 软镜器械水槽配置的注液机启动：红外感应、按键 | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.1主机：1台 1.2器械清洗架：1个 1.3腔镜层架：1个 1.4达芬奇清洗支架：1个 1.5装载车：1辆 1.6普通器械水槽：1组（含五个水槽、水枪气枪各一把、超声波清洗机一台），尺寸≧（4500×690×850/2040mm） 1.7软镜器械水槽：1组（含两个水槽、一个干燥台、自动注液机一套、水枪气枪各一把）≧（3300×750×850/1650mm) 1.8纯水系统（250升）：1套 1.9工作台：1个 1.10篮筐：20个 1.11一体机电脑：1台 1.12清洗剂：6桶 1.13润滑油：4桶
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | ☑需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。
4.4 | 调试 | 设备到达后，技术人员24小时上门安装调试
4.5 | 提供技术援助 | 免费对操作人员培训，质保期内，免费提供线上线下技术支持
4.6 | 培训 | 设备运行操作和常规故障排除等相关内容培训
4.7 | 验收方案 | 按照行业标准完成验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间2小时、到场时间12小时
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、原厂售后服务
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥3年，保修期内免费更换零配件及免收工 2.每年对设备至少进行4次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的5%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价、扣率不得高于八折