## Sheet1
曙光医院医疗设备采购需求（第二包）
设备名称：热疗机
采购编号：0024-W00023815 预算总价：1400000 元
预算单价： 1400000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：£第一类 £第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
£ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£ 是 √否
热疗机需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗
二、主要技术参数
2.1 | 额定工作频率：13.56MHz±2% |  | 4 | 是
2.2 | 具有光纤温度传感器的实时单元测温 |  | 4 | 是
2.3 | 治疗主机可前后移动≥160mm |  | 4 | 是
2.4 | 输出功率：≤1000W |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16 | 是
三、一般技术参数
3.1.1 | 彩色液晶显示器≥17英寸，具备视窗控制软件，具有人机界面 |  | 1 | 是
3.1.2 | 透热深度：≥23cm |  | 3
3.1.3 | 光纤温度传感器≥5路 |  | 3 | 是
3.1.4 | 全自动升降臂，可控式电极板，上极板行程≥160mm，下极板行程≥25mm |  | 3 | 是
3.1.5 | 屏蔽设计：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术 |  | 2 | 是
3.2.1 | 具有大、中、小三种型号的极板供选择 |  | 2 | 是
3.2.2 | 光纤测温精度≤±0.3℃ |  | 2 | 是
3.2.3 | 治疗时间：1～120min范围内连续可调，步距1min，精度为≤±5s |  | 1 | 是
3.2.4 | 温度数据显示范围至少包含30℃-45℃ |  | 1 | 是
3.2.5 | 全电控治疗床，床面行程≥500mm，可以对病人全方位治疗 |  | 2 | 是
3.2.6 | 过流保护，并有醒目颜色警示灯 |  | 1 | 是
3.3.1 | 具有数据库病例导出为EXCEL电子表格文档、病历报告输出、热疗谈话记录输出、热疗申请单输出、病历查找功能。数据库备份和纠纷功能。 |  | 1 | 否
3.3.2 | 具备病历管理系统及打印功能 |  | 1 | 否
3.3.3 | 可实时查看功率曲线、温度曲线及时间设定功能 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品结构组成 | 工控主机*1台、显示器*1台、打印机*1台、控制软件*1套、高频主机*1套、电动床面*1张和升降臂*1套、工作站*2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无，提供产品免费升级服务
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备到货后，及时安排专业工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂维保≥8年，保修期内免费更换零配件及免收工 2.每年对设备至少进行3次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的3%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区张衡路528号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于96个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | R不收取；口收取，为合同金额的5%。