## 第一包
曙光医院医疗设备采购需求（第四包）
设备名称：有创呼吸机
采购编号：0024-W00023817 预算总价：2400000元
预算单价：300000元/台 采购数量：8台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：否
有创呼吸机需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于患者的呼吸辅助和呼吸支持功能
二、主要技术参数
2.1 | 气动电控设计，至少具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能，具备CFDA、FDA |  | 5 | 是
2.2 | 配置彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥15英寸，支持手势操作，主机重量不带涡轮<18kg（提供设备说明书） |  | 3 | 是
2.3 | 呼气触发灵敏度范围至少包含：Auto, 1—85% |  | 3 | 是
2.4 | 信息化能力要求：支持与主流信息化品牌包括但不限于东软，东华，麦迪斯顿和米健临床信息系统的数据通信和展现应用，提供双方官方设备数据采集声明复印件 |  | 3 | 是
2.5 | 具备自适应分钟通气模式，有表盘，更直观进行通气提示 |  | 4 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 | 18
三、一般技术参数
3.1 | 通气模式至少包含：容量控制/辅助通气模式、容量同步间歇指令通气模式（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波），压力控制/辅助通气模式、压力同步间歇指令通气模式，持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式 |  | 2 | 是
3.2 | 高级通气模式至少包含：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气；自适应分钟通气 |  | 1 | 是
3.3 | 具备呼吸同步技术，自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |  | 1 | 否
3.4 | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示 |  | 2 | 是
3.5 | 无创通气模式，至少包含：压力辅助控制同理、压力同步间歇指令通气、持续气道正压/压力支持、双水平气动正压通气、气动压力释放通气和压力支持通气-自动/时间等模式 |  | 1 | 是
3.6 | 标配高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可调，氧疗流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能 |  | 1 | 是
3.7 | 具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示 |  | 1 | 是
3.8 | 气道压力监测至少包含：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测 |  | 1 | 是
3.9 | 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数辅助临床判断与决策 |  | 2 | 是
3. 10 | 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数辅助临床判断与决策 |  | 2 | 是
3.11 | 信息互连：同时支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求 |  | 2 | 否
3.12 | 要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O（需提供说明书内容证明范围符合招标要求） |  | 2 | 是
3.13 | 配备设备管理系统实现所有重症科室呼吸机、输液泵、监护仪、除颤等设备的管理，软件可以为同品牌或第三方正版软件，要求设备接入网络的情况下，可以在院内接通内网的任一电脑查看管理界面，包括实时显示使用情况，使用时间，如涉及接口费用，需中标方承担，院方不承担任何费用 |  | 2 | 是
3.14 | 具备一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 呼吸机主机8套，湿化器8套，台车8套，呼吸管路8套，其他必要附件、软件
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行 3 次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 7 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区张衡路528号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起7天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 口不收取；口收取，为合同金额的5%。