## 第一包
曙光医院医疗设备采购需求（第五包）
设备名称：中央监护仪
采购编号：0024-W00023818 预算总价：1000000元
预算单价：1000000元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：否
中央监护仪需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 监测病人生理指标：包括心电、血压、脉搏、呼吸，在发现异常时能发出警报，具备氧合概览、生命体征概览，HRV心率变异率分析，心电概览，房顾概览，室性心率失常概览等正版软件分析功能
二、主要技术参数
2.1 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 ，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料 |  | 3 | 是
2.2 | 监护仪主机屏幕≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |  | 2 | 是
2.3 | 支持根据病人的实际参数趋势变化及超限报警次数，自动推送推荐报警限，非根据病人瞬时参数值计算设置参数报警限 |  | 2 | 是
2.4 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |  | 2 | 是
2.5 | 支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数 |  | 3 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 | 12
三、一般技术参数
3.1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽要求一体化设计，主机插槽数≥6个，可升级转运监护模块，屏幕尺寸≥5英寸，转运模块内置锂电池供电≥6小时，支持手势滑动操作，无风扇设计 |  | 2 | 是
3.2 | 具备远程操作工作站，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警，具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据，支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据、转移病人数据 |  | 2 | 是
3.3 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 |  | 1 | 是
3.4 | 基本功能模块至少支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |  | 1 | 否
3.5 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 |  | 1 | 是
3.6 | 提供ST段分析功能，至少适用于成人、小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |  | 1 | 是
3.7 | 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块 ，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看 |  | 1 | 是
3.8 | 提供PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测 |  | 2 | 是
3.9 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg |  | 1 | 是
3.1 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7 |  | 2 | 是
3.11 | 有创压测量范围至少包含：-50～360mmHg |  | 1 | 是
3.12 | 支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块 |  | 1 | 否
3.13 | 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数 |  | 2 | 是
3.14 | 具备呼吸力学监测模块，提供≥18项呼吸力学参数指标，至少可监测：峰值吸气流量，峰值呼气流量，病人呼吸功，负吸入压力，浅呼吸指数 |  | 2 | 是
3.15 | 中央站可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护 |  | 1 | 是
3.16 | 具有报警升级功能，当参数报警经过设定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别 |  | 1 | 是
3.17 | 中心监护系统可监测心电、血压、血氧、连续心排量（Picco）脑氧（rSO2）、NMT肌松、EEG 脑电、BIS 脑电双频指数等参数 |  | 1 | 是
3.18 | 提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 |  | 1 | 是
3.19 | 配备设备管理系统实现所有重症科室呼吸机、输液泵、监护仪、除颤等设备的管理，软件可以为同品牌或第三方正版软件，要求设备接入网络的情况下，可以在院内接通内网的任一电脑查看管理界面，包括实时显示使用情况，使用时间，如涉及接口费用，需中标方承担，院方不承担任何费用 |  | 2 | 是
3.2 | 提供中央站将监护、除颤监护仪、输注工作站、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 28
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、中央监护系统一套（提供3类医疗注册证） 2、监护仪8台（心电血氧血压双通道有创、锂电池）（提供3类医疗注册证） ； 3、其他附件要求：转运监护模块2套，CO2模块2个，Picco模块2个、设备管理软件一套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级，提供详细的配置清单.
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行 3 次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 7 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市浦东新区张衡路528号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起7天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 口不收取；口收取，为合同金额的5%。