## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院2D腔镜系统采购需求（包1）
设备名称：2D腔镜系统
采购编号：0024-W000110854 预算总价：2000000元
预算单价：1000000元 采购数量： 2套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 预期与医用内窥镜/3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
二、主要技术参数
2D腔镜系统A
1.1 | 摄像主机具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由；其中最大录像码率≥120Mbps。 |  |  | 3 | 是
1.2 | 摄像主机具有画幅自适应调控开关，可根据临床需要选择开启，开启后自动全屏或内切圆。 |  |  | 3 | 是
1.3 | 摄像主机内置硬盘，支持无外接硬盘的方式刻录与保存手术视频。 |  |  | 3 | 是
1.4 | 具有自动对焦功能，可短按摄像头上按键实现一键对焦 |  |  | 2 | 是
1.5 | 摄像主机可通过HDMI等接口接入超声等外部显示信号源，可同屏同时显示≥2种动态影像，可同屏同时间轴刻录 |  |  | 2 | 是
1.6 | 气腹机具有恒压排烟模式、排烟模式、标准气腹模式等模式，排烟过滤最小颗粒≤0.01微米，压力精度：±1mmHg，最大气体流速≥40L/分钟，最大设定压力≥20mmHg，供4级标准音量以及亮度：报警信号&提示性信号。 |  |  | 2 | 是
2D腔镜系统B
1.7 | 主机需支持视频输出分辨率3840×2160P和1920×1080P。 |  |  | 2 | 是
1.8 | 主机、LED光源和气腹机使用寿命≥10年。 |  |  | 2 | 是
1.9 | 主机至少具备≥8路视频输出接口，包括4K3D输出*2、高清3D输出*2、高清2D输出*4。 |  |  | 2 | 是
1.10 | CMOS前置双目一体式电子镜，分辨率3840×2160和1920×1080。 |  |  | 3 | 是
1.11 | 电子镜视场中心角分辨率≥8.4C/(°)。 |  |  | 3 | 是
1.12 | 电子镜防水防尘等级IPX8，低温等离子消毒灭菌≥550次。 |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 30
三、一般技术参数
2D腔镜系统A
2.1 | 摄像主机兼容白光摄像头、荧光摄像头、电子一体镜。 |  |  | 1 | 是
2.2 | 摄像主机支持八种图像模式： 白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、白光主屏 - 四分屏、绿色荧光 - 四分屏、黑白荧光 -四分屏、彩色荧光 - 四分屏；不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况。 |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 摄像主机具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。 |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 摄像主机具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。 |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 摄像主机防电击程度分类为防除颤 CF 级别I 类 |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 摄像主机自带内置4K刻录功能，USB3.0接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；可同时两个USB存储设备；当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。 |  |  | 0.5 | 是
2.7 | 光学镜可选直径5mm镜头，30度视野方向，视野角度≥85°，标准型≥300mm，加长型≥450mm，大景深光学视管，有效景深3mm-200mm。 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 冷光源LED灯泡工作寿命≥60000小时；光输出最大中心照度≥ 3000000Lux；白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm；具有与主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡 |  |  | 0.5 | 是
3.9 | 医用LCD监视器，尺寸≥32英寸，支持4K60Hz超高清显示；最大背光亮度≥1750cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；显示器对比度≥1000000；具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。 |  |  | 0.5 | 是
2D腔镜系统B
2.9 | 主机支持≥2种曝光模式，包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下≥2种调节设置，其中快门设置≥7档、增益设置≥11档。 |  |  | 1 | 是
2.1 | 主机自带刻录，可录制3D/2D画面的视频，可设置3840x2160和1920x1080视频分辨率，具备H.265和H.264编码，具备BT.2020和BT.709。电击防护等级CF型，具有智能光源联动。 |  |  | 0.5 | 是
2.11 | 主机USB接口≥4个，USB2.0*2，USB3.0*2，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。 |  |  | 0.5 | 是
2.12 | 电子镜最大景深≥260mm。 |  |  | 0.5 | 是
2.13 | 电子镜静态图像宽容度≥380。 |  |  | 0.5 | 是
2.14 | 电子镜重量≤350g，电击防护等级CF型。 |  |  | 0.5 | 是
2.15 | 光源寿命≥60000小时，色温区间在5500K±1000K，电击防护等级CF型。 |  |  | 0.5 | 是
2.16 | 显示器≥32英寸，采用IPS液晶面板，支持4K3D和2D视频输入。 |  |  | 0.5 | 是
2.17 | 气腹机流量调节范围0.1-50L/min，调节精度0.1L/min，最大排烟流量≥15L/min，电击防护等级CF型。 |  |  | 0.5 | 是
|  |  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 2D腔镜系统A：摄像系统主机*1；医用内窥镜冷光源*1；光学镜*1；气腹机*1；显示器*1；导光束*1；医用台车*1； 灭菌盒*1；供气包配件*1 2D腔镜系统B：摄像系统主机*1；医用内窥镜冷光源*1；胸腹腔内窥镜*1；气腹机*1；显示器*1；导光束*1；医用台车*1； 灭菌盒*1；
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，2D腔镜系统A：提供整机免费质保期为不少于36个月，其中光学镜质保期不少于12个月；2D腔镜系统B：提供整机免费质保期为不少于60个月，其中胸腹腔内窥镜质保期不少于12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修