## 超声诊断仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院超声诊断仪采购需求
设备名称：超声诊断仪
采购编号：0025-W00008901、0025-W00018016 预算总价：9000000元
采购数量：6套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等
二、主要技术参数
2.1 | 机器内置6个无针式探头接口，互相通用，全激活（非拓展外接，不包含笔式探头接口） |  | 6 | 是
2.2 | 具备超分辨显微成像功能在机直接完成相关数据采集和数据处理，可呈现精确至20微米数量级的血管网络，其中血流动态图为动态显示，非累积模式，造影剂一次性灌注可实现造影与超分辨图像同步采集，无需打二次造影剂 |  | 6 | 是
2.3 | 机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，对于肝脏弥漫性病变和局灶性病变均可予以提示 |  | 6 | 是
2.4 | 操作面板上内置物理TGC≥10段，触摸屏TGC≥8段，SGC≥8段 |  | 6 | 是
2.5 | 具备超分辨显微成像功能支持感兴趣选框复制功能，可记忆存储感兴趣选框大小，形状并复制，以保证多次测量选框的一致性 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 显示器要求：≥23.8 英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏要求：≥13.3 英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25 度） |  | 0.5 | 是
3.2 | 具备超分辨显微成像技术，基于造影剂微泡定位追踪原理的超分辨成像 |  | 1 | 是
3.2.1 | 具备超分辨显微成像功能包含密度图，方向图，速度图，角度图，动态视频等多种成像模式 |  | 0.5 | 是
3.2.2 | 具备超分辨显微成像功能支持运动补偿功能，≥2档可调，可补偿组织运动对于超分辨成像的影响，减少伪像 |  | 0.5 | 是
3.2.3 | 具备超分辨显微成像功能支持选帧分析和差异度曲线功能，以差异度曲线直观显示某段数据的组织运动情况，并可按需选择分析的数据范围，减少组织运动大的节段对整体数据的影响 |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 具备超分辨显微成像功能支持多项测量，包含血管密度、血管复杂度、血流速度、血流灌注指数、血流量等 |  | 0.5 | 是
3.2.5 | 具备超分辨显微成像功能支持在超分辨率图像的任意两点之间画一条线，可自动生成拟合曲线，并提示取样线上血管分布，可提示的参数包括最大血管间距，最小血管间距，最大血管直径，最小血管直径和血管数量 |  | 0.5 | 是
3.2.6 | 具备超分辨显微成像功能血管弯曲度自动支持全自动描迹，半自动描迹，手动描迹等≥3种描迹方式，并可测量感兴趣区内整体弯曲度情况 |  | 0.5 | 是
3.3 | 具备高帧率造影成像技术，要求支持浅表探头、腹部探头，线阵探头4cm深度，帧率可达50帧/秒及以上，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；最大帧率要求≥90帧/秒 |  | 0.5 | 是
3.4 | 超微细血流成像技术，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，有效滤除软组织和噪声信号，具备独立按键控制 |  | 0.5 | 是
3.5.1 | 机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类 |  | 0.5 | 是
3.5.2 | 机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类 |  | 0.5 | 是
3.5.3 | 支持自动肝肾比测量，可一键自动识别肝肾器官并自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值 |  | 0.5 | 是
3.5.4 | 机器内置胆囊病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测胆囊常见病变，包括胆囊结石、胆囊息肉样病变、胆泥淤积等 |  | 0.5 | 是
3.5.5 | 机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小， 并可提示斑块位置，斑块回声类型，斑块形态，斑块稳定性等特征信息 |  | 0.5 | 是
3.6 | 彩色多普勒成像，包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)，支持B/C 同宽；频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、连续多普勒，最大速度: ≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s），最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号），取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头，偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)支持频谱自动测量 |  | 0.5 | 是
3.7.1 | 频率：超宽频变频探头，支持超高频探头，显示频率最高可达23MHz，以满足科室未来发展需求，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  | 0.5 | 是
3.7.2 | 探头配置数量和要求（可根据实际需求供选择）：血管线阵探头：频率范围6-12MHz，甲乳线阵探头：频率范围6-14MHz，超高频线阵探头：频率范围10-23MHz，单晶体腹部凸阵探头：频率范围1.5-6.5MHz |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机6台、腹部探头6把、高频探头6把、高频探头6把、高频探头3把、心脏探头3把、超快造影组件*6套、超微细血流成像*6套、超分辨显微成像组件*6套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免人工费及上门费
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为96个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 便携式超声诊断仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院便携式超声诊断仪采购需求
设备名称：便携式超声诊断仪
采购编号：0025-W00017714 预算总价：4800000元
采购数量： 6套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
|  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST、产科、儿科等检查模式。具备智能评估患者心肺功能及容量变化的功能。
二、主要技术参数
超声诊断仪A*3套
2.1 | ≥15.6英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，无物理按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒 |  | 2 | 是
2.2 | 休克诊疗工具包：无需冻结图像，实时自动快速测量VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO(心输出量），取样框颜色提示图像切面获取质量 |  | 2 | 是
2.3 | 一键实时进行射血分数（EF）测量，无需连接心电导联 |  | 2 | 是
2.4 | 成人电子相控阵扫查角度≥120° |  | 2 | 是
2.5 | 电子线阵探头具有≥4个按钮操控，可自定义功能 |  | 2 | 是
2.6 | 肺部全景扫查工具：可以进行肺部连续全景动态扫查，用于评估患者肺部情况 |  | 2 | 是
超声诊断仪B*2套
2.7 | 具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，对血流进行显示，无彩色取样框 |  | 2 | 是
2.8 | 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于卵泡、窦卵泡的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮 |  | 2 | 是
2.9 | 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |  | 2 | 是
超声诊断仪C*1套
2.10 | 智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数） |  | 2 | 是
2.11 | 支持造影成像技术：支持腹部造影成像 |  | 1 | 是
2.12 | 电子线阵：超声频率至少包含6-12MHz，具备可自定义按键，按键数量≥4 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
超声诊断仪A*3套
3.1.1 | 显示屏分辨率：1920 × 1080 |  | 0.5 | 是
3.1.2 | 数字化二维灰阶成像单元/数字化M型成像单元/数字化彩色多普勒血流成像单元/数字化频谱多普勒显示和分析单元/数字化能量多普勒/组织谐波成像功能 |  | 0.5 | 是
3.1.3 | 穿刺针增强显影技术：穿刺针增益可以单独调节 |  | 1 | 是
3.1.4 | 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） |  | 0.5 | 是
3.1.5 | 实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。 |  | 0.5 | 是
3.1.6 | 肺部超声检查工具：可显示每个区域的评分和整个检查的总评分。 |  | 1 | 是
3.1.7 | 快速创伤超声评估工具：将eFAST检查流程各个标准切面以解剖图示形式显示 |  | 1 | 是
3.1.8 | 肾积水评估工具 |  | 1 | 是
3.1.9 | VTI趋势图：可快速查看VTI变化趋势，可显示VTI，变化百分比，时间等数据 |  | 1 | 是
3.1.10 | 探头频率： 电子凸阵：超声频率至少包含 1.4-5.7 MHz 电子线阵：超声频率至少包含3.4-12.6MHz 电子相控阵：超声频率至少包含1.1-4.7MHz TEE经食道探头，频率至少包含1.8-8.8MHz |  | 0.5 | 是
超声诊断仪B*2套
3.2.1 | 主机支持高清液晶显示器 ≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转 |  | 0.5 | 是
3.2.2 | 具备子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类 |  | 1 | 是
3.2.3 | 具有宽景成像技术 |  | 1 | 是
3.2.4 | 具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头 |  | 0.2 | 是
3.2.5 | 具有支持弹性成像和弹性分析功能 |  | 0.2 | 是
3.2.6 | 具有半自动测量功能，包括颈后透明层、颅内透明层等 |  | 0.2 | 是
3.2.7 | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式 |  | 0.2 | 是
3.2.8 | 探头接口：≥4个，可随意互换使用 |  | 0.2 | 是
3.2.9 | 具有实时三维成像探头 |  | 0.2 | 是
3.2.10 | 腔内容积探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz |  | 0.2 | 是
3.2.11 | 腔内二维探头：超声频率3.0 — 9.0 MHz |  | 1 | 是
3.2.12 | 腹部凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz |  | 0.5 | 是
3.2.13 | 腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度 |  | 0.5 | 是
超声诊断仪C*1套
3.3.1 | 数字化二维灰阶成像单元/数字化M型成像单元/数字化彩色多普勒血流成像单元/数字化频谱多普勒显示和分析单元/数字化能量多普勒 |  | 0.3 | 是
3.3.2 | 血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表） |  | 0.5 | 是
3.3.3 | 原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW模式18个参数 |  | 0.3 | 是
3.3.4 | 整机重量≤5.2公斤 |  | 0.3 | 是
3.3.5 | 轨迹球操作 |  | 0.3 | 是
3.3.6 | 穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节 |  | 0.3 | 是
3.3.7 | 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 |  | 0.3 | 是
3.3.8 | 内置固态硬盘≥128GB |  | 0.3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 超声诊断仪A：超声诊断仪主机*3套、凸阵探头*3把、相控阵心脏探头*3把、 线阵探头*3把、经食道探头*1把；凸阵/线阵二合一探头*3套、台车3辆。 超声诊断仪B：超声诊断仪主机*2套、凸阵探头*2把、 腔内探头*2把、容积腔内探头*2把、台车2辆。 超声诊断仪C：超声诊断仪主机*1套、凸阵探头*2把、线阵探头*2把、腔内探头*2把、凸阵/线阵二合一探头*1把、台车1辆。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免人工费及上门费
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月，其中经食道探头24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修