## Sheet1
上海市第六人民医院2025年医疗设备（三）包1采购需求
设备名称： 手术显微镜
采购编号：0025-W00009417 预算总价： 300万元整
预算单价： 300万元整 采购数量： 壹台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 手术显微镜主要用于神经外科开颅手术中，局部照明及放大病灶及周边组织的功能，辅助临床更好的完成病灶切除与重建的操作。
二、重要技术参数
2.1 | 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm |  | 4 | 是
2.2 | 照明光源：具有双氙灯照明，主光源和备用光源一键切换。 |  | 4 | 是
2.3 | 具有景深增强模式，景深与亮度智能联动：可通过集成化手柄一键切换大小景深 |  | 3 | 是
2.4 | 触摸显示器上具有一键自动支架平衡调节功能，只需一键即可机器自动完成支架平衡调节。 |  | 3 | 是
2.5 | 一体化设计，镜体内完全内置有4K高清摄像头（至少3840*2160p），无需外接分光器和视频适配器。 |  | 3 | 是
2.6 | 同品牌触摸屏显示器≥24英寸，可以控制主机功能至少包含：光源亮度、聚焦速度、变焦速度、录像开启、拍照、视屏剪辑。 |  | 3 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 完全复消色差镀膜技术，保证最佳对比度和清晰度，应用于全部光学系统 |  | 2 | 是
3.2 | 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X |  | 2 | 是
3.3 | 广角目镜，屈光补偿范围至少包含-8D至+5D，眼杯高度可调 |  | 2 | 是
3.4 | 一体化触摸屏集控系统：通过触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限 |  | 1 | 是
3.5 | 全功能可编程手柄，具备自由设定控制参数，至少包含以下功能：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观。 |  | 1 | 是
3.6 | 显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，过顶设计，支架水平有效臂展≥1500mm |  | 1 | 是
3.7 | 支架具有四连杆，6关节电磁锁。 |  | 1 | 是
3.8 | 显微镜一体化主机具备录制4K2D影像功能。 |  | 1 | 是
3.9 | 可升级荧光功能 |  | 1 | 是
3.1 | 显微镜具有无菌套抽真空功能，可在触控屏上开启。 |  | 1 | 是
3.11 | 双人四目,适用于神经外科、耳鼻喉科等显微手术使用 |  | 1 | 否
3.12 | 12.5X双目镜筒，0-180°可调 |  | 1 | 否
3.13 | 机头至少具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； |  | 1 | 否
3.14 | 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置 |  | 1 | 否
3.15 | 支架具有电磁锁开关 |  | 1 | 否
3.16 | 具有可外接USB数据存储，且至少具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能； |  | 1 | 否
3.17 | 视频输出端口至少包含HD-HDMI, HD-SDI,网络端口 |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 20
技术参数总分 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机、主刀镜、助手镜、超高清摄录像系统、触控屏、一键自动平衡功能、消毒套抽真空功能。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。原厂提供跟台指导
6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。定期开展手术医生，专职手术室护士及设备管理人员的培训。
7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担。如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 质保期外服务内容与计划 | 整机(含探头）原厂质保期≥2年。在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收零配件费，且零配件费用至少打7.5折。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 为保证设备正常运行，卖方在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应。提供所需的易损件和主要零配件的清单报价，相关耗材的清单、报价。