## Sheet1
上海市第六人民医院2025年医疗设备（三）包2采购需求
设备名称：关节4K关节镜
采购编号：0025-W00009415 预算总价 2400000.00 元 | [5 empty] | 实际上要采购多个设备吗？那把4K关节镜设定为核心产品？
预算单价：1200000.00元/台 采购数量：2套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于关节镜手术
二、主要技术参数
2.1 | 主机视频输出分辨率满足4K UHD（3840×2160），同时支持1080P等图像输出提供超高清影像，具备电子亮度控制功能，自动白平衡，自动调焦，实时影像处理功能减少眩光并增强景深 |  |  |  | 2 | 是
2.2 | 轮盘式光源接口，光纤接口≥4个，光源具备高兼容性，可兼容市面上常见的多厂家导光束。 |  |  |  | 2 | 是
2.3 | 关节镜采用蓝宝石镜头，玻璃－金属焊接技术，可高温高压消毒 |  |  |  | 2 | 是
2.4 | 动力系统手柄，接口可与常规手柄匹配使用，无需额外配小关节手柄。可匹配直径≥4mm常规刨刀磨头和直径≤2.9mm小关节刨刀和磨头，杆部长度≤70mm，适用于腕、踝等小关节 |  |  |  | 2 | 是
2.5 | 等离子主机，具备温度检测与温控报警功能减少热损伤及关节镜触碰、过流保护功能。可以有效保护关节镜设备，间接延长了关节镜产品的使用寿命。 |  |  |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 4K关节镜 | 主机 | 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI、HD -SDI等多种输出制式，支持4K/1080i/1080p/720p等多种制式监视器和远程储存。输入接口：Composit复合输入口，支持C形臂、外部摄像头等输入。 |  | 1 | 是
3.1.2 |  |  | 快门速度≤1/10,000秒 |  | 1 | 否
3.1.3 |  |  | 显示色彩≥10亿色（10Bit） |  | 1 | 否
3.1.4 |  |  | 可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动USB存储设备 |  | 1 | 否
3.1.5 |  |  | 光源类型采用LED冷光源，寿命≥30000小时，色温≥5500k |  | 1 | 否
3.1.6 |  |  | 可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制 |  | 1 | 否
3.2.1 |  | 导光束 | 导光束采用传统光导纤维材质光纤，长度≥3.0米，可采用高温高压、低温等离子灭菌 |  | 1 | 是
3.3.1 |  | 4K摄像头 | 超高清4K摄像头：具备4K超高清原生态3-CMOS（互补金属氧化物半导体）光电传感器，可减少伪影并优化分辨率，采集原生态4K图像 |  | 1 | 是
3.3.2 |  |  | 具备像素位移技术 |  | 1 | 否
3.3.3 |  |  | 可采用高温高压、低温等离子等灭菌方式 |  | 1 | 否
3.3.4 |  |  | 摄像头防水等级≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控IMS设备拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率 |  | 1 | 否
3.3.5 |  |  | 焦距≥19.5mm，可高温高压灭菌耦合器 |  | 1 | 否
3.3.6 |  | 4K摄像头 | 摄像头按钮：至少3个可编程按钮6种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节等功能 |  | 1 | 是
3.4.1 |  | 关节镜 | 镜面有防眩防雾处理，可保持手术视野清晰 |  | 1 | 否
3.4.2 |  |  | 双阀、可旋转套管，外径≤6mm；单阀、可旋转套管，外径≤2.9mm |  | 1 | 否
3.4.3 |  |  | 钝穿刺锥采用金属材质 |  | 1 | 否
3.4.4 |  |  | 关节镜A，外径≤4mm，视向角≥30°，视场角≥105°，工作长度≥160mm |  | 1 | 否
3.4.5 |  |  | 关节镜B，外径≤2.7mm，视向角≥30°，视场角≥80°，工作长度≥65mm |  | 1 | 否
3.5.1 |  | 医用显示器 | 尺寸≥32英寸 |  | 1 | 是
3.5.2 |  |  | 分辨率≥3840*2160 |  | 1 | 是
3.5.3 |  |  | 可显示定制化信息：拍摄图像预览、录制时间、设备摄像头按钮状态、患者信息等 |  | 1 | 是
3.6.1 | 动力系统 | 动力手柄控制按钮：具备转速按钮≥3个，可通过手柄按钮控制实现刀头正转、反转、往复转、窗锁功能、高低速切换 |  |  | 1 | 是
3.6.2 |  | 动力手柄负压吸引流量开关：具备1个负压吸引流量开关，可负压吸引的开/关、流量大小控制 |  |  | 1 | 否
3.6.3 |  | 动力系统具备刀头识别与记忆功能：自动识别刀头类型、变为上一次设定的参数，可开启/关闭该功能 |  |  | 1 | 否
3.6.4 |  | 动力系统具备刀头窗锁功能：用于微调刀头内外鞘之间的相对角度，可进行锁窗，避免误损伤，加强安全性，也用于调节流量 |  |  | 1 | 是
3.6.5 |  | 动力系统具备故障自诊断功能：设备故障可进行自诊断，并提示故障原因 |  |  | 1 | 否
3.7.1 | 等离子手术系统 | 等离子主机具备低温等离子技术，工作频率≤100Hz |  |  | 1 | 是
3.7.2 |  | 等离子主机：可设置手柄、脚踏单独控制或联合控制，防止误按误踩 |  |  | 1 | 是
3.7.3 |  | 等离子主机采用触摸液晶屏≥7寸，斜面设计 |  |  | 1 | 否
3.7.4 |  | 等离子脚踏开关可控制电切/消融、电凝开关、档位切换 |  |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 一、4K关节镜*2套（每套包含：4K关节镜主机（本包件核心产品，需提供二类医疗器械注册证）1台、导光束2根，4K摄像头2个、关节镜2根，医用显示器1台）； 二、动力系统*2套 三、等离子手术系统*2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构，医用耗材以不高于上海阳光平台的价格入院
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打7折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应15年以上