## Sheet1
上海市第六人民医院2025年医疗设备（三）包3采购需求
设备名称：掺铥光纤激光治疗机
采购编号：0025-W00009416 预算总价1800000.00元
预算单价：1800000.00元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（掺铥光纤激光治疗机）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于泌尿系结石的碎石，膀胱肿瘤的汽化和凝固。
二、主要技术参数
2.1 | 工作激光输出波长≤2000nm |  | 4 | 是
2.2 | 最小单脉冲能量≤0.03J |  | 4 | 是
2.3 | 激光能量输出方式至少支持连续模式、脉冲模式、脉冲串模式3种模式。 |  | 3 | 是
2.4 | 使用纤径150μm光纤末端最大输出功率≥40W。 |  | 3 | 是
2.5 | 激光开机可一键启动。 |  | 3 | 是
2.6 | 激光控制系统的软组织（切割）模式中至少包含4种参数组合可选，且组合中包含脉冲输出模式。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 最大单脉冲能量≥4.5J。 |  | 1 | 否
3.2 | 脉冲频率可调，可调范围覆盖1~1600Hz，步进≤1Hz。 |  | 1 | 否
3.3 | 激光能量输出不稳定度≤±3% 。 |  | 1 | 否
3.4 | 激光输出功率复现性≤±3% 。 |  | 1 | 否
3.5 | 脉宽至少三档可调，可调范围覆盖0.2~32ms。 |  | 1 | 否
3.6 | 激光防电击等级达到或优于BF型。 |  | 1 | 否
3.7 | 平均输出功率可调范围覆盖6~40W，步进≤1W。 |  | 1 | 否
3.8 | 激光输出控制开关：脚踏式开关，开关键≥2个。 |  | 1 | 否
3.9 | 指示光功率≤5mW，亮度可调节。 |  | 1 | 否
3.10 | 冷却系统：纯风冷，无压缩机制冷。 |  | 1 | 否
3.11 | 激光输出接口为SMA905接口。 |  | 1 | 否
3.12 | 激光注册单元含传输系统。 |  | 1 | 否
3.13 | 设备配套的光纤型号中，至少有2种直径≤300μm、适配软镜且可重复使用的光纤。 |  | 1 | 是
3.14 | 设备配套的光纤型号中，至少有3种直径≥300μm、适配硬镜且可重复使用的光纤。 |  | 1 | 是
3.15 | 软镜光纤最小弯曲半径≤6mm。 |  | 1 | 否
3.16 | 具备光纤破损自动识别保护报警功能。 |  | 1 | 否
3.17 | 具备发射激光时显示屏有指示光闪烁和声音提示功能。 |  | 1 | 否
3.18 | 控制系统至少包含软组织（切割）模式和结石（碎石）模式。 |  | 1 | 否
3.19 | 激光主机控制系统可收藏常用参数，并编辑名称供快速调取使用。 |  | 1 | 否
3.20 | 电源：AC220V/50Hz，电流≤10A，功率≤1.4kW。 |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 掺铥光纤激光治疗机主机×1套 掺铥光纤激光治疗机附件光纤 ×2根 光纤剥离器、光纤切割器、光纤端面检测仪、激光防护镜等设备工作所需的必备附件
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应15年以上