## Sheet1
上海市第六人民医院2025年医疗设备（三）包5采购需求
设备名称： 全身超声彩色多普勒超声诊断仪（肌骨）
采购编号：0025-W00009413 预算总价：1000000
预算单价：1000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于腹部、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、介入等方面的超声诊疗。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1 | 高分辨率显示器≥21英寸，可上下左右多方位调节，彩色液晶触摸屏≥10英寸 |  |  |  | / | 是
2.2 | 探头接口≥4个 |  |  |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术，在同一心动周期内，可实时获取≥2个取样点的多普勒频谱 |  |  |  | 3 | 是
3.2 | TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 |  |  |  | 3 | 是
3.3 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放倍率可实时调节 |  |  |  | 4 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  |  |  | 10
四、一般技术参数
4.1.1 | 主机成像系统 | 全程实时连续动态聚焦技术 |  |  | 1 | 否
4.1.2 |  | 图像一键优化技术 |  |  | 1 | 否
4.1.3 |  | 自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别并调整 |  |  | 1 | 否
4.1.4 |  | 自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级 |  |  | 1 | 否
4.2.1 | 高级成像技术 | 造影谐波成像功能 | 具备至少两种造影特异性成像模式：宽带造影谐波成像和组织抑制造影谐波成像 |  | 1 | 否
4.2.2 |  |  | 具有时间强度曲线分析和双时间计时器 |  | 1 | 否
4.2.3 |  |  | 具有减影成像功能，具备≥5种方式显示减影，可以通过对分析帧范围内的减影图像着色重叠图像，在时间单位内可以显示多种颜色的叠加，提供了不同时相不同造影图像的对比分析 |  | 1 | 否
4.2.4 |  |  | 具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别，造影可与空间复合成像、智能化滤波解析技术结合使用。 |  | 1 | 否
4.2.5 |  | 弹性成像技术 | 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算 |  | 1 | 否
4.2.6 |  |  | 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 |  | 1 | 否
4.2.7 |  |  | 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像 |  | 1 | 否
4.2.8 |  |  | 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 |  | 1 | 否
4.2.9 |  |  | 与原始数据兼容，并支持离线数据分析 |  | 1 | 否
4.2.10 |  |  | 支持凸阵、线阵探头 |  | 1 | 否
4.3 | 具备宽景成像技术 |  |  |  | 1 | 否
4.4 | 具备超精微血流成像技术，可分析和滤除与低速血流叠加在一起的组织运动伪像，通过背景组织信号剪影的方式提升显像，且较以往更低的血流检测阈值来提高极低速血流的敏感性和分辨率。 |  |  |  | 1 | 否
4.5.1 | 测量和分析 |  | 至少能够测量：距离、面积、周长、角度、容积等 |  | 1 | 否
4.5.2 |  |  | M型测量 |  | 1 | 否
4.5.3 |  |  | 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） |  | 1 | 否
4.5.4 |  |  | 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 |  | 1 | 否
4.6.1 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 |  | 主机硬盘≥1TB，电影回放单元≥60000帧 |  | 1 | 否
4.6.2 |  |  | 具备并开通DICOM连接 |  | 1 | 是
4.7 | 探头规格 |  | 单晶腹部凸阵探头，频率范围至少包含：1.0-6.0MHz 超宽频线阵探头，频率范围至少包含：2.0-12.0MHz 超高频线阵探头，频率范围至少包含：5.0-18.0MHz |  | 1 | 否
4.8.1 | 二维显像主要参数 |  | 扫查深度≥40cm |  | 1 | 否
4.8.2 |  |  | 系统动态范围：≥300dB |  | 1 | 是
4.9.1 | 频谱多普勒 |  | 最大速度范围：PW正或反向血流速度：≥8 m/s；CWD：血流速度≥16.0m/s |  | 1 | 是
4.9.2 |  |  | 取样容积大小：0.5mm至20mm逐段可调 |  | 1 | 是
4.10.1 | 彩色多普勒 |  | 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 |  | 1 | 否
4.10.2 |  |  | 具备高分辨血流和彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图 |  | 1 | 否
4.10.3 |  |  | 声束偏转：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30° |  | 1 | 是
一般技术参数得分小计 |  |  |  |  | 30
技术参数总分 |  |  |  |  | 40
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 |  |  | 主机一台 单晶腹部凸阵探头 一把 超宽频线阵探头 一把 超高频线阵探头 一把
2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
3 | 安装 |  |  | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 |  | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 |  | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
6 | 培训 |  |  | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 |  | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 |  |  | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
2 | 质保期内服务内容与计划 |  | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
3 | 质保期外维保内容 |  | 质保期外维保内容 | 整机(含探头）原厂质保期≥5年。在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打7折，不收取维修、差旅费等其他费用。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 |  | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应。