## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：核酸扩增分析仪
采购数量：10
预算总价：100万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 核酸扩增分析仪用于对来源于人体的核酸样本（DNA/RNA）中的被分析物进行定性、定量检测或熔解曲线检测，包括病原体和人类基因等项目。
1.2 | 为满足临床实际业务开展需要，设备A：5台96通道设备，需可进行定性、定量及溶解曲线检测，适配市面大多数厂家PCR试剂；设备B：4台8通道及1台16通道设备需分子POCT设备，适配专用快检试剂，用于全自动核酸快检测。
二、主要技术参数 （设备A）
2.1 | 反应体系15ul-100ul |  | 1 | 是
2.2 | 适用耗材：0.2mLPCR管、8联管、96孔板 |  | 0.5 | 是
2.3 | 适用试剂: 适配市场上大多数的厂商PCR试剂(至少提供10家厂商试剂说明书，说明书上明确适配本机型） |  | 2 | 是
2.4 | 控温方式：模块控温和试管控温 |  | 1 | 是
2.5 | 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 |  | 1 | 是
2.6 | 升降温速率(MAX): ≥4℃/S |  | 0.5 | 是
2.7 | 电子自动热盖，温度可调节30℃-105℃ |  | 0.5 | 是
2.8 | 激发光源：LED（免维护） |  | 0.5 | 是
2.9 | 荧光检测通道：不少于4通道，可扩展至6通道 |  | 0.5 | 是
2.1 | 内参染料校正：无需 |  | 1 | 是
2.11 | 可区分1000与2000拷贝浓度差异 |  | 1 | 是
2.12 | 软件应用模式: 定量/定性、熔解曲线检测（注册证上有标注）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT实时荧光等温扩增 |  | 2 | 是
2.13 | 数据导出格式需包含xlsx、csv、txt |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数A小计分值 |  | 12
三、一般技术参数（设备A）
3.1.1 | 精确度 | 控温精度：≤±0.1℃ | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 温度均匀性：≤±0.1℃ | 0.5 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 检测灵敏度：最小分辨为1个拷贝 | 0.5 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 样本检测重复性 ：CV＜1.00% | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 设备使用寿命不少于7年 | 2 | 是
3.5.1 | 其他 | 样品线性 ¦r¦≥0.990 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 设备净重不超过20公斤 | 2 | 是
| 一般技术参数A小计分值 |  | 6.5
四、主要技术参数（设备B）
4.1 | 设备用途：用于对来源于人体样本中病原体的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测； |  | 3 | 是
4.2 | 方法学：磁珠法提取+荧光定量pcr； |  | 2 | 是
4.3 | 全自动操作：一步加样，试剂盒放入设备后，仪器全自动完成提取、扩增、结果输出，全过程无需手工干预； |  | 0.5 | 是
4.4 | 生物安全：反应过程全部在封闭环境内闭盖完成，全程无开盖； |  | 0.5 | 是
4.5 | 检测速度：全流程检测时间≤35分钟。 |  | 0.5 | 是
4.6 | 荧光通道：≥8色荧光通道 |  | 5 | 是
4.7 | 升降温速率：平均升降温速率(50℃～90℃)≥10℃/s； |  | 0.5 | 是
4.8 | 设备通量：≥8通道 。 |  | 1 | 是
4.9 | 样本适用范围：兼容多种人体样本类型需包括血液、痰液、鼻咽拭子、生殖道、消化道等各类人体样本 |  | 1 | 是
4.10 | 分析软件：内置分析软件，自动判读检测结果。 |  | 0.5 | 是
4.11 | 检测信息识别：仪器内置扫码器，自动扫码试剂盒，自动识别检测项目，自动识别试剂盒效期，避免使用过期试剂，并记录试剂盒批次。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数B小计分值 |  | 16.5
五、 一般参数（设备B）
5.1.1 | 精确度 | 荧光强度检测重复性CV≤3% | 0.5 | 是
5.1.2 |  | 荧光强度检测精密度CV≤5% | 0.5 | 是
5.2.1 | 灵敏度 | 温度模块均匀性 温度差值≤±1 ℃ | 0.5 | 是
5.2.2 |  | 模块控温精度≤0.1 ℃ | 1 | 是
5.3.1 | 稳定性 | 样品检测重复性CV≤3% | 0.5 | 是
5.4.1 | 耐用度 | 设备使用寿命10年 | 1 | 是
5.5.1 | 其他 | 样品线性 ¦r¦≥0.980 | 0.5 | 是
5.5.2 |  | 荧光线性 ¦r¦≥0.980 | 0.5 | 是
5.5.3
| 一般技术参数B小计分值 |  | 5
技术参数总计分值 |  |  | 40
六、伴随服务要求
6.1 | 产品附件要求 | 随机配置
6.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供系统配套软件的升级服务
6.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
提供所需安装工具
6.4 | 调试 | 免费提供调试服务
6.5 | 提供技术援助 | 免费提供技术援助
6.6 | 培训 | 免费提供原厂培训（包括指导）；支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等；支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等；能够提供样机或样品等辅助培训有效开展；结合发生问题频次与原因分析，免费提供培训课件、操作手册等。
6.7 | 验收方案 | 配合采购方、使用方按照设备性能要求进行验收。
七、售后服务要求
7.1 | 售后服务响应时间 | 原厂质保5年，维修人员自接到用户报修响应时间≤1小时；到达现场时间：≤24小时
7.2 | 服务内容与计划 | 提供终身免费软件升级、详细配置清单、厂家售后服务
7.3 | 维保内容与价格 | 硬件维修、配件更换及软件升级，保修期满后整机保修价格在设备价格的3%以内。
7.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期免费，保修期外更换配件费用包含在维保价格内。
第一类
第二类
第三类