## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第5包）
设备名称：立柱吊塔6
采购编号：0024-W00036645 预算总价：1760000元
预算单价：80000元/台 采购数量：22台
所属医疗设备类别：不属于医疗器械
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：医用吊塔主要提供医疗设备的安放和固定，以及相关医疗设备所需要的医用气体和强弱电的供应，让医务人员的工作更加方便以及安全。
二、主要技术参数
2.1 | 为保证气体终端耐用性及方便操作，气体终端端盖采用非金属材质，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，气口插拔次数不少于5万次。（提供气体终端实物样品，参数需与提供样品保持一致，提供通过5万次插拔次数第三方检测报告） |  | 5 | 是
2.2 | 吊塔内部气体软管须采用橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准（此标准要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电）.不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产。（提供符合ISO5359的检测证书，软管材质含量分析的第三方检测报告） |  | 3 | 是
2.3 | 具备吊塔气体终端生产能力，产品需通过医疗器械检测机构检测（提供医疗器械检测机构出具的检测报告) |  | 3 | 是
2.4 | 吊塔为自主生产，非贴牌或代工产品，具备配置同品牌氧气流量计、负压吸引器的能力（提供同品牌负压吸引器备案证或注册证） |  | 3 | 是
2.5 | 托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角并带一体成型橡胶防撞角。（提供完整托盘和截面样品实物证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 17
三、一般技术参数
3.3.1 | 所有气体终端符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，确保用气安全。（供应商需在投标文件中提供国家认可的认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）作为证明材料并标明所在页码，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分） |  | 1 | 是
3.3.2 | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金6063-T6，圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。（提供材料材质证明文件） |  | 1 | 是
3.3.3 | 提供第三方检测机构出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告，其中垂直载荷每增加1000kN，横向位移增量＜0.2mm。 |  | 1 | 是
3.3.4 | 可选配LED柔光间接照明灯和阅读灯组，为ICU环境和医生患者提供照明。为保证LED灯组在医疗环境正常工作，整个横梁系统以及灯模块均需经过高低温度、高低湿度的持续测试，提供相关横梁温湿度第三方测试报告。 |  | 1 | 是
3.3.5 | 吊塔设备表面采用含量≥55Wt%聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%（供应商需在投标文件中提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的完整第三方测试报告作为证明材料并标明所在页码，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分） |  | 1 | 是
3.3.6 | 为提高感控管理，延伸支臂须配备缆线管理功能，且可实现分段管理，提供实物样品。 |  | 1 | 是
3.3.7 | 吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG; 基本额定静载荷≥60000KG。吊塔轴承需采用平面推力滚针轴承，确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC（提供实物样品和测试报告）。 |  | 1 | 是
3.3.8 | 为确保吊塔预埋件的安全性，吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m。预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏。提供预埋件通过第三方专业机构检测的检测报告 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 8
技术参数总计分值 |  |  | 25
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.1 吊柱天顶底座及预埋件x22套（可根据场地选择安装方式） 1.2 吊柱≥1000mmx22套 1.3 托盘x44套 1.4 抽屉x44套 1.5 网篮x22套 1.6 氧气终端x44套 1.7 空气终端x44套 1.8 负压终端x44套 1.9 10A电源插座≥176个 1.10 16A电源插座≥22个 1.11 RJ45通讯接口(六类屏蔽）≥44个 1.12 盲板≥22个 1.13 监护仪支臂x22套 1.14 输液支臂及输液杆x22套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 提供样品包含 | 气体终端 1套；内部气体管路 1套；托盘 1个；托盘截面 1块；轴承 1个；延伸支臂 1个