## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（七）第三包采购需求
设备名称：电动骨科手术床
采购编号： 0025-W00009401 预算总价：1800000.00
预算单价：300,000.00元/台 采购数量：6套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于在手术过程中，调整病人体位，暴露手术视野。使用电动控制形式方便、快捷地调整到各种手术所需要的体位，帮助手术室医护人员提升手术的质量、节约时间及提高效率。
二、主要技术参数
2.1 | 遥控器控制按钮带有背景灯，具有一键折刀位和一键反折刀位功能（提供遥控器操作指南） |  | 3 | 是
2.2 | 腿板安装为一键插孔式安装，腿板内侧角都有切面处理，外展为按钮式一键外展，按钮有明显颜色标记，非齿轮旋钮式操作。（提供产品说明书证明） |  | 4 | 是
2.3 | 床面最低高度（水平状态）：≤600mm；高度调节范围 ≥350mm，手术床最大载重量：≥360Kg（提供彩页证明） |  | 4 | 是
2.4 | 手术床在前后倾≥25度时，可同时进行左右倾斜≥15度的摆位（提供前后倾斜同时左右倾斜实拍图片并标记倾斜角度） |  | 3 | 是
2.5 | 每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm,通过旋转按钮固定于麻醉杆上，可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间。（提供收缩杆安装实拍照片） |  | 3 | 是
2.6 | 底座外壳非金属高强度复合材料制成，非采用金属材质。（提供技术白皮书证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 平移功能 | 手术床具有水平移动功能，水平移动距离≥300mm，平移操作手柄（分度销）具有明显的颜色指示，向外拉住后可手动平移 | 2 | 是
3.2 | 移动性 | 配有4个万向轮：直径≥120mm，可通过脚踏板实现万向脚轮与定向脚轮的切换、解锁和锁定 | 2 | 是
3.3 | 头脚互换 | 手术床带有头脚互换功能，并在遥控器上有正向和反向体位专用按钮（提供遥控器操作指南并标示对应按钮） | 1 | 是
3.4 | 背板 | 手术床为五段式模块结构，背板由单独可拆卸的上、下背板（大小规格接近）组成。（提供图片并分别标示出上、下背板） | 1 | 是
3.5 | 床体材质 | 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为不低于18：10高含量镍铬合金材料制成；液体渗入保护：达到IPX4或更高级别（提供彩页或产品说明书证明） | 1 | 是
3.6 | 床垫材质 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性（提供床垫照片及材质剖析照片） | 2 | 是
3.7 | 背板 | 背板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构（提供实拍图片证明） | 2 | 是
3.8 | 操作系统 | ≥两套独立电子操作系统，必须包含一套手持式遥控器，另一套为床柱上的紧急控制面板，每套系统独立运行，紧急控制面板采用双键操作，避免误操作 | 1 | 否
3.9 | 手术床保护功能 | 当蓄电池电量低于10%，则电动液压手术床将自动关闭，避免蓄电池过度放电，影响手术床蓄电池使用寿命。（提供产品说明书证明） | 2 | 是
3.10 | 马蹄形头架 | 马蹄形头架（带固定装置）可调节宽度，三关节（带关节固定）支架。（提供头架安装实拍照片） | 2 | 是
3.11 | 安全承重 | 手术床和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告及检测报告在国家市场监督管理总局政务服务平台上备案截图） | 2 | 是
3.12 | 摆动量幅度 | 手术床在水平最高位时，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤2.5mm.水平侧向摆动量≤6mm。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告及检测报告在国家市场监督管理总局政务服务平台上备案截图） | 2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电动手术床6套，每套配置： 电动手术床（带平移）底座，1张 头板，1个 延长板，1个 背板，1个 座板，1个 双关节腿板，分体式，1套 80mm手术床垫，1 套 紧急操作面板，1个 有线遥控器，1个 手板（含垫子），1对 分体式麻醉屏架、水平伸缩杆，1套 床体移动脚轮（带刹车系统），1套 腿架，1套 固力锁，3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打7折，不收取维修、差旅费等其他费用。每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应10年以上