## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（七）第四包采购需求
设备名称：能量平台
采购编号： 0025-W00009402 预算总价1,200,000.00元
预算单价：600,000.00元/台 采购数量：2台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 供临床外科应用于手术中血管闭合（直径7mm以内）及组织切割。
二、主要技术参数
2.1 | 多功能模式自动切换，自动识别器械类型，输出相应能量。具备术中血管闭合切割功能（直径7mm 以内），具备电切、电凝功能以实现各类组织切割凝血。 |  | 3 | 是
2.2 | 具备自适应技术，可实现自动检测组织阻抗，自动识别实时反应，在完成血管、组织闭合后主机发出凝闭提示音，并自动断开能量。 |  | 3 | 是
2.3 | 具备工作状态记忆优化功能，开机即可自动启动记忆档位。 |  | 3 | 是
2.5 | 原厂器械具备一次性使用和可重复使用可选（医疗器械注册证或说明书中写明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 电切、电凝模式及血管闭合模式≥5档可调 |  | 2 | 是
3.2 | 主机具备脚控和手控功能。 |  | 2 | 是
3.3 | 主机具备智能识别器械功能。 |  | 2 | 是
3.4 | 工作接口≥4个，具备脚踏加入端口 |  | 2 | 是
3.5 | 原厂可提供多种长度规格闭合切割器械，至少包括44cm、37cm、23cm、15cm |  | 2 | 是
3.6 | 匹配闭合切割刀头可安全闭合7mm血管 |  | 2 | 是
3.7 | 闭合切割器械内置冷刀完成切割。 |  | 2 | 是
3.8 | 匹配智能双极器械可实现闭合、夹凝、点凝 、灼凝多方式凝血操作，匹配电切器械可实现组织的快速切割分离。 |  | 2 | 是
3.9 | 电切电凝器械自带排烟通道可实现术中实时排烟。 |  | 2 | 是
3.1 | 采用触摸屏控制功率档位，屏幕可显示包含不限于器械接入状态、工作状态和异常工作提醒等，并伴随提示音。 |  | 2 | 是
3.11 | 凝切功能模块同时具备Seal和Cut两种模式 |  | 2 | 是
3.12 | Cut模式下工作功率40W-220W，Seal模式下工作功率40W-180W |  | 2 | 是
3.13 | 重复使用器械可拆卸清洗灭菌再组装使用 |  | 2 | 是
3.14 | 所有适配器械钳头均可实现360°旋转 |  | 2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 28
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机1台 （三类注册证） 台车1台 高频手术电极1把 高频闭合切割刀头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 每年不少于2次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应15年以上