## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（七）第一包采购需求
设备名称：电动手术床
采购编号： 0025-W00009400 预算总价：3,420,000.00元
预算单价：180,000.00元/台 采购数量：19台
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于手术室等临床抢救治疗中的病人承载以及体位变化使用。
二、主要技术参数
2.1 | 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，便于清洁消毒，降低感控风险。（提供证明文件） |  | 3 | 是
2.2 | 手术床床垫通过防火等级测试：闷烧时间≥30分钟，垂直炭化长度≤20mm。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 3 | 是
2.3 | 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤140mm（提供具备CMA认证的检测报告证明）。同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶（提供证明文件）。 |  | 3 | 是
2.4 | 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计（提供证明文件）。同时手术床满足IPX5防水等级测试（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明）。 |  | 3 | 是
2.5 | 手术床承载重量≥400kg（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
2.6 | 手术床最低台面≤500mm。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。（提供使用说明书和具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.2 | 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.3 | 手术床采用四个万向脚轮结构，方便原地旋转和移动。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
3.4 | 手术床床垫采用多层记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。(提供证明文件) |  | 1 | 是
3.5 | 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。(提供使用说明书证明) |  | 1 | 是
3.6 | 手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。（提供证明文件） |  | 1 | 是
3.7 | 手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接（提供使用说明书证明）。同时无线遥控器具备无线充电功能（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明）。 |  | 2 | 是
3.8 | 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。（提供使用说明书和具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.9 | 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.10 | 手术床宽度≥520mm，长度≥2080mm。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.11 | 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.12 | 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥26°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.13 | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.14 | 头板最大倾斜角度：上折≥60° ，下折≥90°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.15 | 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.16 | 腿板最大倾斜角度：上折≥40°，下折≥85°。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.17 | 手术床最高台面：≥1000mm。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.18 | 台面平移距离：≥320mm。（提供具备CMA认证的第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电动手术床共19套，每套内包含： 主机*1； 腿板*1； 头板*1； 无线遥控器*1； 有线遥控器*1； 麻醉屏架*1； 托手架*1； 记忆海绵床垫*1； 平移功能*1； 腰桥*1； 托腿架*1； 附件推车*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打7折，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格7折优惠，配件供应15年以上
Note on G10: joyer: 已经有是否需要提供技术支持资料选项，需要明确每一条是否提供技术支持资料？或者单独需要提供第三方检测报告？相应的技术参数描述栏内不用再写，或者做不同的区分