## 移动DR
公卫中心开办费设备1医疗设备采购项目（第1包）采购需求
设备名称：移动式数字化医用X射线摄影系统
预算总价：300万元
采购数量: 3 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √ 否
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。
二、主要技术参数
2.1 | 机架结构：升降式立柱-伸缩臂，非关节臂或折叠臂 |  |  | 4 | 是
2.2 | 移动式智能便携终端支持远程视频监控，用户可远程视频监控确认患者实时状态功能，并支持辐射剂量水平预警功能，提供证明照片。 |  |  | 4 | 是
2.3 | 探测器像素尺寸≤125微米，且平板重量（含电池）≤4kg |  |  | 4 | 是
2.4 | 机身宽度≤500mm，且机身重量≤350kg |  |  | 4 | 是
2.5 | 整机推行最大上坡角度≥13° |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器功率≥32KW |  | 2 | 1 | 是
3.2 | 最小加载时间≤1ms，且最大加载时间≥12s |  |  | 1 | 是
3.3 | 探测器尺寸≥14×17英寸 |  |  | 1 | 是
3.4 | 管电压可调范围不小于40～150KV |  |  | 1 | 是
3.5 | 球管焦点≤0.6/1.2mm，阳极靶角≥14° |  |  | 1 | 是
3.6 | 球管热容量≥300kHU |  |  | 1 | 是
3.7 | 具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离，须提供相关照片证明 |  |  | 1 | 是
3.8 | 球管焦点距离地面最大高度≥2000mm |  |  | 2 | 是
3.9 | 设备整机通行最小高度≤1500mm |  |  | 2 | 是
3.1 | 设备整机通行最小长度（含把手，沿设备行进方向轴）≤1300mm |  |  | 2 | 是
3.11 | X射线管横向移动范围≥550mm |  |  | 1 | 是
3.12 | 电池充满时间≤3h，整机驱动电池充满电可持续行驶≥80公里 |  |  | 1 | 是
3.13 | 支持平板在机身片槽内锁止防护，并可在工作站界面软件解锁，同时支持红外感应式打开片槽，须提供平板解锁工作站界面照片证明。 |  |  | 1 | 是
3.14 | 为了保证系统的稳定性，要求系统控制软件，平板探测器，X线球管为同一品牌，提供证明材料 |  | 2 | 1 | 是
3.15 | 移动式智能便携终端支具备独立曝光按键，完成曝光后可直接进行图像预览 |  |  | 1 | 是
3.16 | 主机工作站操作台内存≥8GB；主机工作站操作台硬盘≥500GB;最大可存储数量≥10000幅 |  |  | 1 | 是
3.17 | 支持DICOM3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS |  |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高压发生器、X射线球管、限束器、升降立柱-伸缩臂机架系统、电动助力系统、 图像采集工作站、图像采集软件系统、有线曝光手闸、无线平板探测器、智能可视一体化终端等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | ■需要
制造商工程师陪同物流师傅将设备送至指定地点，并现场安装调试完成。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由投标人派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到采购人指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 对医院有关技术人员进行相应产品应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护的指导，提供免费技术服务。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。
4.7 | 验收方案 | 1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。试运行一周后，经设备管理部门及使用科室签字认可并盖章后，确认该设备验收通过，交采购人正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
5.3 | 维保内容与价格 | 1） 保修期内更换的备件，此备件的保修期应从更换后签收日算起，保用一年。保修期过后更换的备件，此备件的保修期应从更换签收日算起，保用半年。 2） 保修期结束时，需经采购人验收签字认可。保修期内未排除的故障，应延长保修期直至该故障排除后正常使用一个月，并且该故障未重复出现为止。 3） 为保证采购人设备能正常运转，在每年提供一次免费保养，包含不限于对设备性能的检测以及对设备进行清洁保养。 4） 任何时间由于软件发生问题，应及时免费上门安装调试。 5） 不管是否购买年保修，投标人应负责，应有义务及时提供该设备软件免费升级。 6） 为方便采购人对本设备的维修保养，投标人不得设置维修密码。设有程序维修密码的，设备安装调试验收交接时，需及时告之采购人。 7）质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺所有报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。提供承诺书（格式自拟）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期过后，需换零配件，维修站提供零配件价格，经采购人确认后，先维修后付款。维修中所需零配件供应最长不超过48小时，每超过48小时，中标人赔偿采购人零配件总价格的10%。（在配件价格中扣除）。列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。

## 钼靶
公卫中心开办费设备1医疗设备采购项目（第2包）采购需求
设备名称：钼靶
预算总价：285万元
采购数量: 1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，支持三维断层扫描，C形臂可实现电动摆位。
二、主要技术参数
2.1 | 源像距≥70cm |  | 4 | 是
2.2 | 探测器像素尺寸≤70um |  | 4 | 是
2.3 | 空间分辨率≥10.0 lp/mm |  | 4 | 是
2.4 | 高分辨率采集矩阵≥3500x4600 |  | 4 | 是
2.5 | C臂探测中心离地最小距离≤65cm |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器最大输出电流≥200mA |  | 1 | 是
3.2 | 高压发生器最大毫安秒≥600mAs |  | 1 | 是
3.3 | 高压发生器管电压可调范围≥20KV～49KV |  | 1 | 是
3.4 | X射线球管阳极热容量≥300KHU |  | 1 | 是
3.5 | 双靶角设计，双靶角≤10°/16° |  | 1 | 是
3.6 | 阳极旋转转速≥10800RPM |  | 2 | 是
3.7 | 平板探测器材料：单晶硅或非晶硅，量子探测效率≥70% |  | 1 | 是
3.8 | C臂探测中心离地最大距离≥145cm |  | 1 | 是
3.9 | C形臂机架旋转角度≥+190°/-150° |  | 1 | 是
3.1 | 机架具备左、右乳腺拍摄指示灯功能 |  | 1 | 是
3.11 | 配备图像采集工作站，内存≥32GB，硬盘≥7TB |  | 1 | 是
3.12 | 配备乳腺专用后处理工作站 |  | 1 | 是
3.13 | 配置2个医用显示器，医用显示器屏幕分辨率≥500万像素（5.8MP） |  | 1 | 是
3.14 | 常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm |  | 1 | 是
3.15 | 支持断层图像1-10mm的自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 |  | 1 | 是
3.16 | 支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像 |  | 1 | 是
3.17 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15° |  | 1 | 是
3.18 | 单个体位断层摄影最大投照次数≥20次 |  | 1 | 是
3.19 | 单个体位断层摄影最小投照次数≤15次 |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 机架、高压发生器、球管、平板探测器、限束器、滤线栅、压迫器组件、运动控制脚闸套装、多功能控制盒、采集工作站、数字乳腺断层合成功能包、融合2D功能包、多模态乳腺后处理工作站、医用专业显示器等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | ■需要
制造商工程师陪同物流师傅将设备送至指定地点，并现场安装调试完成。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由投标人派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到采购人指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 对医院有关技术人员进行相应产品应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护的指导，提供免费技术服务。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。
4.7 | 验收方案 | 1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。试运行一周后，经设备管理部门及使用科室签字认可并盖章后，确认该设备验收通过，交采购人正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
5.3 | 维保内容与价格 | 1） 保修期内更换的备件，此备件的保修期应从更换后签收日算起，保用一年。保修期过后更换的备件，此备件的保修期应从更换签收日算起，保用半年。 2） 保修期结束时，需经采购人验收签字认可。保修期内未排除的故障，应延长保修期直至该故障排除后正常使用一个月，并且该故障未重复出现为止。 3） 为保证采购人设备能正常运转，在每年提供一次免费保养，包含不限于对设备性能的检测以及对设备进行清洁保养。 4） 任何时间由于软件发生问题，应及时免费上门安装调试。 5） 不管是否购买年保修，投标人应负责，应有义务及时提供该设备软件免费升级。 6） 为方便采购人对本设备的维修保养，投标人不得设置维修密码。设有程序维修密码的，设备安装调试验收交接时，需及时告之采购人。 7）质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺所有报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。提供承诺书。提供承诺书（格式自拟）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期过后，需换零配件，维修站提供零配件价格，经采购人确认后，先维修后付款。维修中所需零配件供应最长不超过48小时，每超过48小时，中标人赔偿采购人零配件总价格的10%。（在配件价格中扣除）。列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。

## DR
公卫中心开办费设备1医疗设备采购项目（第3包）采购需求
设备名称： 数字化医用X射线摄影系统
预算总价：150万元
预算单价：1500000元 采购数量: 1 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可实现一键自动摆位功能。
二、主要技术参数
2.1 | 高压发生器最大输出纹波频率≥500kHz，加载时间范围至少包含1ms~10s |  | 4 | 是
2.2 | 配备2块17×17英寸无线平板探测器，探测器供电方式为新一代超级电容技术，非锂电池供电 |  | 4 | 是
2.3 | 球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°，球管套可沿水平轴旋转≥±135° |  | 4 | 是
2.4 | 具备全自动一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线射频遥控器一键移动到拍摄位置) |  | 4 | 是
2.5 | 球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面，并基于视频画面隔室调整拍片的光野范围和长骨拼接起止位置的调节。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器功率≥65kW |  | 1 | 是
3.2 | 最大输出电流≥800mA |  | 1 | 是
3.3 | 最大电流时间积≥1000mAs |  | 1 | 是
3.4 | 具备AEC自动曝光控制 |  | 1 | 是
3.5 | 球管阳极热容量≥300kHU |  | 1 | 是
3.6 | 像素尺寸≤150um，空间分辨率≥3.6Lp/mm |  | 1 | 是
3.7 | 平板探测器重量（含电池）≤4kg |  | 1 | 是
3.8 | 球管架垂直运动距离≥150cm |  | 1 | 是
3.9 | 球管架沿横轴运动距离≥300cm |  | 1 | 是
3.1 | 胸片架垂直运动行程≥150cm |  | 1 | 是
3.11 | 胸片架平板盒中心离地最小距离≤35cm |  | 2 | 是
3.12 | 具备升降式摄影床，床面升降最低高度≤500mm |  | 1 | 是
3.13 | 床面最大承重≥250kg |  | 1 | 是
3.14 | 主机工作站操作台内存≥16GB，图像文件存储容量≥20000幅，具备实时显示与检索患者信息功能；具备患者拍摄摆位指示图；具备自定义患者列表显示；具备检查不同状态显示与排序；具备显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比、具备根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议功能 |  | 1 | 是
3.15 | 具备原厂胸片智能质控软件包(包括胸部正位片智能质控分析软件包可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物进行智能识别和提示)（提供厂家出具盖章版证明文件） |  | 2 | 是
3.16 | 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供原厂回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件） |  | 2 | 是
3.17 | 具备设备整机原厂全自动、打角度式的长骨拼接功能，立位拼接最大拍摄范围≥140cm，卧位拼接最大拍摄范围≥105cm |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 无线平板探测器、高压发生器、X射线球管、自动束光器、系统控制及影像采集工作站、悬吊式球管支架、胸片架、升降摄影床等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | ■需要
制造商工程师陪同物流师傅将设备送至指定地点，并现场安装调试完成。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由投标人派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到采购人指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 对医院有关技术人员进行相应产品应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护的指导，提供免费技术服务。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。
4.7 | 验收方案 | 1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。试运行一周后，经设备管理部门及使用科室签字认可并盖章后，确认该设备验收通过，交采购人正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
5.3 | 维保内容与价格 | 1） 保修期内更换的备件，此备件的保修期应从更换后签收日算起，保用一年。保修期过后更换的备件，此备件的保修期应从更换签收日算起，保用半年。 2） 保修期结束时，需经采购人验收签字认可。保修期内未排除的故障，应延长保修期直至该故障排除后正常使用一个月，并且该故障未重复出现为止。 3） 为保证采购人设备能正常运转，在每年提供一次免费保养，包含不限于对设备性能的检测以及对设备进行清洁保养。 4） 任何时间由于软件发生问题，应及时免费上门安装调试。 5） 不管是否购买年保修，投标人应负责，应有义务及时提供该设备软件免费升级。 6） 为方便采购人对本设备的维修保养，投标人不得设置维修密码。设有程序维修密码的，设备安装调试验收交接时，需及时告之采购人。 7）质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺所有报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。提供承诺书（格式自拟）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期过后，需换零配件，维修站提供零配件价格，经采购人确认后，先维修后付款。维修中所需零配件供应最长不超过48小时，每超过48小时，中标人赔偿采购人零配件总价格的10%。（在配件价格中扣除）。列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。