## Sheet1
3.0T磁共振成像系统采购需求
设备名称：3.0T磁共振成像系统
采购编号：0025-W00009665 预算总价：13000000元
预算单价：13000000元/台 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 采购3.0T磁共振成像系统1套，用于患者磁共振全身扫描的临床应用。为保证技术先进性和前沿技术平台，各品牌须提供相应最新技术平台；且为了提高患者更好的舒适度，★投标人需提供70cm或以上孔径的3.0T磁共振成像系统
二、主要技术参数
2.1 | 磁体内径（患者检查孔径）:70cm |  | 6 | 是
2.2 | 射频放大器最大功率 ≥37kW |  | 2 | 是
2.3 | 梯度放大器最大输出电压 ≥2250V |  | 6 | 是
2.4 | 原厂多功能柔性线圈 (大号)≥18通道 |  | 2 | 是
2.5 | 原厂多功能柔性线圈 (小号)≥18通道 |  | 4 | 是
2.6 | 原厂乳腺线圈通道数≥18通道 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 磁场均匀度典型值10cm DSV ≤0.002ppm | 0.4 | 是
3.1.2 |  | 磁场均匀度典型值20cm DSV ≤0.02ppm | 0.4 | 是
3.1.3 |  | 梯度场强（非有效值 ) ≥45mT/m | 0.4 | 否
3.1.4 |  | 梯度切换率（非有效值) ≥200 T/m/s | 0.4 | 否
3.1.5 |  | 最小二维层厚 ≤0.1mm | 0.4 | 否
3.1.6 |  | 最小三维层厚 ≤0.05mm | 0.4 | 否
3.1.7 |  | 2D GRE最短TR（256×256矩阵）≤1.1ms | 0.4 | 否
3.1.8 |  | 2D GRE最短TE（256×256矩阵）≤0.22ms | 0.4 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 系统最大接收通道数 ≥146通道 | 0.4 | 否
3.2.2 |  | 线圈接口数目 ≥6个 | 0.4 | 否
3.2.3 |  | 射频放大器发射带宽 ≤500kHz | 0.4 | 否
3.2.4 |  | 磁体内置一体化数字射频发射系统，射频放大器和磁共振主机为同一生产商品牌。 | 0.4 | 否
3.2.5 |  | 扫描床最低床位 ≤52cm | 0.4 | 否
3.2.6 |  | 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg | 0.4 | 否
3.2.7 |  | 最大水平移动范围 ≥280cm | 0.4 | 否
3.2.8 |  | 提供床旁扫描控制系统 | 0.4 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm | 0.4 | 否
3.3.2 |  | 磁体重量 (含液氦) ≥5500kg | 0.4 | 否
3.3.3 |  | 5GS磁力线轴向 ≤4.70m | 0.4 | 否
3.3.4 |  | 5GS磁力线径向 ≤2.7m | 0.4 | 否
3.3.5 |  | 射频发射频率稳定性（5分钟）≤4×10-10 | 0.4 | 否
3.3.6 |  | 射频发射由设备间到磁体间光纤传输 | 0.4 | 否
3.3.7 |  | 每通道同时并行采样接收带宽 ≥1MHZ | 0.4 | 否
3.3.8 |  | 提供特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 0.4 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 液氦容量 ≤1500L | 0.4 | 否
3.4.2 |  | 液氦消耗量(正常使用) 0.00升/小时 | 0.4 | 否
3.4.3 |  | 提供无线蓝牙心电门控 | 0.4 | 否
3.4.4 |  | 提供无线蓝牙呼吸门控 | 0.4 | 否
3.4.5 |  | 三维匀场容积空间 圆柱形 | 0.4 | 否
3.4.6 |  | 头颈联合线圈重量（包含基座）≤6kg | 0.4 | 否
3.4.7 |  | 全脊柱相控阵线圈范围 ≥1.2m | 0.4 | 否
3.4.8 |  | 提供静音技术 | 0.4 | 否
3.5.1 | 其他 | 匀场线圈组数 ≥8个 | 0.4 | 否
3.5.2 |  | 梯度最小爬升时间≤0.3ms | 0.4 | 否
3.5.3 |  | 最大扫描视野（X轴）≥55cm | 0.4 | 否
3.5.4 |  | 最大扫描视野（Y轴）≥55cm | 0.4 | 否
3.5.5 |  | 提供超快速血管造影成像技术 | 0.4 | 否
3.5.6 |  | 提供3D各向同性容积成像序列 | 0.4 | 否
3.5.7 |  | 提供图像无缝拼接软件包 | 0.4 | 否
3.5.8 |  | 提供关节软骨成像 | 0.4 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.头颈部相控阵线圈（头线圈）1套 2.腹部矩阵线圈 1套 3.全脊柱线圈 1套 4.专用乳腺线圈 1套 5.多功能柔性线圈 (大号) 1套 6.多功能柔性线圈 (小号) 1套 7.最新版本原厂独立图像后处理工作站 1套 8.后处理工作站操作台 1套 9.线圈储藏车 1套 10.冷水机1套 11.MR(核磁)专用高压注射器 1套 12.精密空调 1套 13.MR专用铁磁探测器系统 1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
中标厂家负责现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 免费对操作及维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员使用设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件承诺，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，维修人员到场时间≤12小时
5.2 | 质保期内服务要求 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.提供24小时远程维修技术支持。 3.提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等。
5.3 | 质保期外服务要求及价格 | 1.原厂保修期 2 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.每年对设备至少进行 2 次巡检与保养 3.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的7%
5.4 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格。